招标编号： GAZFCG2018-183号二版

项目名称：四川经准检验检测中心实验室台柜等采购

采购单位：四川经准检验检测集团股份有限公司

招

标

文

件

中国·四川（广安）

四川经准检验检测集团股份有限公司

广安市政府采购中心

印制

二0一八年十一月

## 目    录

## 第一章  投标邀请…………………………………………………………

## 第二章  投标人须知………………………………………………………

## 第三章  投标文件格式……………………………………………………

## 第四章  投标资格证明文件………………………………………………

## 第五章  招标项目详细要求………………………………………………

## 第六章  评标办法…………………………………………………………

## 第七章  合同主要条款……………………………………………………

## 第一章  投标邀请

广安市政府采购中心受四川经准检验检测集团股份有限公司委托，现对“四川经准检验检测中心实验室台柜等采购”项目进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

一、招标编号： GAZFCG2018-183号二版。

二、招标项目：四川经准检验检测中心实验室台柜等采购。

三、资金来源：企业自筹。

四、预算金额（最高限价）：298万元。

五、采购人采购需求：

详见招标文件第五章。

投标人可自行在四川政府采购网下载附件（即招标文件）或在广安公共资源交易网按照流程注册、报名后下载招标文件查看。

六、供应商参加本次政府采购活动应具备下列条件：

1、 投标人须在中华人民共和国境内注册具有独立的法人资格的实验室设备制造或安装单位；具有机电安装专业承包叁级（含）和装饰装修专业工程承包贰级（含）以上资质证书；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、近三年内在经营活动中没有重大违法记录；

5、法律、行政法规规定的其他条件；

6、不接受联合体投标。

七、报名、招标文件获取：

本项目招标文件自2018年11月8日9:00起至2018年11月19日17:00止（北京时间）在网上获取，供应商登录广安公共资源交易网（http://ggzy.guang-an.gov.cn/），点击“投标登录”进入广安公共资源电子交易平台获取招标文件，并打印报名回执。

投标资格不能转让，递交投标文件的供应商名称应与网上注册、报名、获取招标文件的供应商名称一致，投标文件上的采购项目编号、包号（如有分包）应与本次投标邀请的采购项目编号、包号（如有分包）一致。

本次政府采购采用网上报名方式，在项目开标前所有投标人名称、地址、联系方式等有效信息均被电子交易系统全部自动屏蔽，任何单位无法获取。

八、投标截止时间和开标时间：2018年11月29日9时30分（北京时间）。逾期送达的投标文件恕不接收。本次招标不接受邮寄的投标文件。

九、开标地点：广安市政府采购中心（广安市河堰路170号）4楼本项目开标室。

十、本投标邀请在四川政府采购网站（http://www.ccgp-sichuan.gov.cn）和广安公共资源交易网上以公告形式发布。以四川政府采购网站发布的公告为准。

十一、招标公告期限：5个工作日。

十二、本次政府采购项目开标前，应由招标采购单位按相关法律政策规定书面通知投标人的事项（含招标文件的澄清、修改、更正等），招标采购单位均在四川政府采购网站和广安公共资源交易网上以公告形式发布，同时通过广安公共资源电子交易平台自动提示已获取招标文件的潜在投标人。投标人若未能关注并及时在上述网站获取相关信息，将自行承担对其不利的后果。

十三、联系方式

采 购 人：四川经准检验检测集团股份有限公司

地址： 广安市广安区宏志大道303号

联系人：赵先生                     联系电话：0826-2220588

采购代理机构: 广安市政府采购中心

质疑受理联系人：刘先生，联系电话：0826-2321666；

交易系统（网上注册报名交费等）联系人：李女士，联系电话：0826-2390196；

招标文件咨询联系人：刘先生，联系电话：0826-2321666；

投标保证金退还联系人：罗女士，联系电话：0826-2390217；

开标咨询、评标结果联系人：吴先生，联系电话：0826-2339288；

中标通知书领取联系人：贺女士，联系电话：0826-2390337；

地  址：广安市广安区河堰路170号。

2018年11月

第二章  投标人须知

## 一、投标人须知附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采 购 人：四川经准检验检测集团股份有限公司 |
| 2 | 采购代理机构 （招标人） | 名 称：广安市政府采购中心 地 址：广安市河堰路170号 邮 编：638000 |
| 3 | 最高限价 | 采购预算（最高限价）：见第一章投标邀请。 |
| 4 | 低于成本价不正当 竞争预防措施 （实质性要求） | 在评标过程中，投标人报价低于采购预算50%或者低于其他有效投标人报价算术平均价40%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。 供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 |
| 5 | 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业） （实质性要求） | 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予10%（范围为6%-10%）的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》原件。属于财库〔2017〕141号规定的残疾人福利性单位的应当提供残疾人福利性单位声明函。《监狱企业声明函》格式自拟。 若在采购过程中因质疑、投诉涉及该声明函真实性问题，相关供应商须按有关规定及时提供有权部门认定的证明材料证实其声明函内容的真实性，否则视为自动放弃相关权益。 |
| 6 | 采购方式 | 公开招标 |
| 7 | 评标方法 | 最低评标价法□ 综合评分法☑ |
| 8 | 是否接受联合体投标 | ☑ 不接受 □ 接受，应满足下列要求： / |
| 9 | 考察现场、标前答疑会 | 采购人或采购代理机构认为有必要，另行公告通知。 |
| 10 | 投标人对招标文件 提出质疑的时间 | 收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日 |
| 11 | 构成招标文件的其他文件 | 招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。招标澄清和更正全部通过网络送达，在投标截止时间前，请所有获取招标文件的潜在投标人自行登录四川政府采购网、广安公共资源交易网获取更正内容，招标人不再另行通知，投标人未上网查阅、下载更正公告造成的后果自负。 |
| 12 | 投标截止时间 | 同开标时间。 |
| 13 | 投标有效期 | 开标后90天。 |
| 14 | 投标保证金 | 金额：50000元。 投标保证金（一次性缴纳）到账截止时间：2018年11月19日17：00，请登录广安公共资源交易网，点击“保证金缴纳虚拟子账户信息”缴纳投标保证金，采用其他方式缴纳的投标保证金无效。必须以公司基本账户转出，个人名义转款无效（投标保证金不换取收据。投标保证金的缴纳依据，以广安公共资源交易网提供的投标保证金缴纳情况汇总表为准）。 注意：供应商在缴纳投标保证金时，请务必认真、准确填写相关保证金虚拟子账号，以确保保证金的安全、有效、准确。未按模块中显示保证金缴纳账户信息缴纳投标保证金的其投标文件不予接受。 |
| 15 | 投标保证金 的退还 | 未中标供应商的投标保证金，将在中标通知书发出之日起5个工作日内无息退还；中标供应商的投标保证金自政府采购合同签订后且递交至采购代理机构之日起5个工作日内无息退还。 |
| 16 | 备选投标方案和报价 | 不接受备选投标方案和多个报价。 |
| 17 | 履约保证金 | 根据国务院令第658号第四十八条规定，中标人向采购人缴纳政府采购合同金额10 %的履约保证金。 （中标单位在合同签订前需缴纳，待本项目在合同规定期限内完成，经验收方验收合格后无息退还）。 |
| 18 | 项目招标说明 | 根据财政部发布的《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）的有关要求，本项目不采购进口产品（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。 供应商针对本项目进行报价响应时，必须列明所报产品的产地。若供应商所报产品是产自关境外，且采购人对本项目的采购未有特殊要求并将相关核准文件送至我中心的，则该供应商的报价将作无效报价处理。 |
| 19 | 签到说明 （不符合签到说明要求的，其投标文件不予接收） | 投标人签到递交投标（响应）文件时须提供下列资料： 1、委托代理时，提供法定代表人授权书原件一份、被授权代表的身份证复印件一份；2、法定代表人投标的提供法定代表人证明原件（格式自拟）及其本人身份证复印件（加盖公章并查验原件）。 |
| 20 | 合同分包 | □允许 ☑不允许 |
| 21 | 交货地点 | 四川经准检验检测集团股份有限公司检验中心 |
| 22 | 交货期限 | 合同签订后 70 日历日内 |
| 23 | 付款方式 | 按合同约定履行。 |
| 24 | 采购文件的解释 | 本招标文件的最终解释权：招标文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件和招标项目技术、商务及其他要求，以及评标细则、标准，由采购人负责解释。除上述招标文件内容，其他内容由广安市政府采购中心负责解释。 |
| 25 | 供应商询问、质疑的对象 | 1.供应商对招标文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件和招标项目技术、商务及其他要求，以及评标细则、标准提出询问或质疑的，应向采购人提出（采购人受理质疑后应将质疑书抄送一份至采购代理机构（交易监督科）；采购人按照规定作出质疑答复后应将质疑答复抄送一份至采购代理机构）； 2.供应商对除上述招标文件中的其他内容、采购过程及中标结果提出询问或质疑的，应向采购代理机构提出。 |
| 26 | 开评标工作咨询 | 联系人：吴先生 ； 联系电话：0826-2339288。 |
| 27 | 资格审查委员会 | 资格审查委员会由采购人委派三名工作人员组成，负责投标人的资格审查工作，采购代理机构工作人员协助。 资格审查工作开标后进行，结果现场公布并签字确认（资格审查委员会、投标人应当对资格审查结果签字确认，对结果有不同意见的，应当在结果报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意资格审查结果）。 资格审查不合格的投标人，其投标无效。 |
| 28 | 中标通知书领取 | 中标公告在四川政府采购网、广安公共资源交易网上公告，中标供应商根据广安市政府采购中心的通知和要求到广安市政府采购中心交易受理科领取中标通知书。 联系方式：见第一章投标邀请。 |
| 29 | 评标价 | 评标价=投标报价－符合法律法规及本项目招标文件小微企业规定应当扣除的价格。 评标价仅在评审过程中适用，本项目的合同执行价格仍以投标报价为准。 |
| 30 | 评标情况公告 | 所有供应商投标文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等将在四川政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。 |
| 31 | 采购合同 | 根据《政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体（四川省政府采购网）上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。 |

## 二、总  则

### 1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

### 2. 有关定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是四川经准检验检测集团股份有限公司。

2.2 “采购代理机构” 系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本次招标的采购代理机构是广安市政府采购中心（简称“招标人”）。

2.3 “投标人”系指购买了招标文件拟参加投标和向采购人提供货物及相应服务的供应商。

### 3. 合格的投标人

合格的投标人应具备以下条件：

（1）本招标文件规定的供应商资格条件；

（2）遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；

（3）向采购代理机构购买了招标文件。

### 4. 投标费用

投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。

### 5、充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

5.1提供相同品牌产品处理。采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的部分或所有核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品，按前两款规定处理。

本采购项目核心产品为：实验台柜系统、实验室VAV通风控制系统、实验室冷库系统及实验室净化系统。 。

5.2利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能由供应商确定其中一家符合条件的供应商参加后续的政府采购活动，否则，其投标文件作为无效处理。

5.3前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

5.4 利害关系代理人处理。2家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其投标（响应）文件作为无效处理。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动,否则，其投标（响应）文件作为无效处理。

## 三、招标文件

### 6．招标文件的构成

6.1 招标文件是供应商准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（1）投标邀请；

（2）投标人须知；

（3）投标文件格式；

（4）投标资格证明文件；

（5）招标项目详细要求；

（6）评标办法；

（7）合同主要条款。

6.2 投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险。没有按照招标文件要求作出实质性响应的投标文件将被拒绝。

### 7. 招标文件的澄清和修改

7.1 在投标截止时间前，采购人或采购代理机构无论出于何种原因，可以对招标文件进行澄清或者修改。

7.2 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行澄清或者修改，将在招标文件要求的提交投标文件截止时间十五日前进行（不足十五日的，顺延投标文件提交截止时间），在四川政府采购网、广安公共资源交易网上发布更正公告，所有获取招标文件的潜在投标人自行登录四川政府采购网、广安公共资源交易网获取更正内容（网上发布更正公告视为书面形式通知），招标人不再另行通知，投标人未上网查阅、下载变更文件造成的后果自负。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

7.3 投标人要求对招标文件进行澄清的，均应在投标截止日15天前按招标文件中的联系方式，以书面形式通知采购代理机构。

7.4 在投标截止时间前，采购人或采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在四川政府采购网、广安公共资源交易网上发布更正公告，所有获取招标文件的潜在投标人自行登录四川政府采购网、广安公共资源交易网获取更正内容，招标人不再另行通知，投标人未上网查阅、下载变更文件造成的后果自负。

### 8. 答疑会和现场考察

8.1 本项目不组织答疑会和现场考察（采购人或采购代理机构认为有必要，另行公告通知）。

## 四、投标文件

### 9．投标文件的语言（实质性要求）

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或采购代理机构就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外）。

9.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。

### 10．计量单位（实质性要求）

除技术规格及要求中另有规定外，本采购项下的投标均采用国家法定的计量单位。

### 11. 投标货币（实质性要求）

本次招标项目的投标均以人民币报价。

### 12. 联合体投标（实质性要求）

本项目不接受联合体投标。

### 13. 知识产权（实质性要求）

13.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

13.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

13.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

13.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

### 14．投标文件的组成

投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。投标人编写的投标文件应包括下列部分：

14.1 报价部分。投标人按照招标文件要求填写的“开标一览表”。 本次招标报价要求：

（1）投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

（2）投标人每种货物只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

（3）在本次投标（指开标之日）之前一周年内，投标人本次投标中对同一品牌同一型号相同配置的产品报价与其在中国境内其他地方的最低报价比例不得高于15%。否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理或者取消其中标资格（本条适用于市场竞争充分的通用货物。如家电、电脑、打印机、复印机、空调等）。

14.2 技术部分。投标人按照招标文件要求做出的技术应答，主要是针对招标项目的技术指标、参数和技术要求做出的实质性响应和满足。投标人的技术应答包括下列内容：

（1）投标产品的品牌、型号、配置；

（2）投标产品本身的详细的技术指标和参数（应当尽可能提供检测报告、产品使用说明书、用户手册等材料予以佐证）；

（3）技术方案、项目实施方案（如招标文件第五章实质性要求提供则必须提供）；

（4）投标产品技术参数表；

（5）产品工作环境条件；

（6）产品验收标准和验收方法；

（7）产品验收清单（注明各部件的品名、数量、价格、规格型号和原产地或生产厂家）。

（8）投标人认为需要提供的文件和资料。

14.3 商务部分。投标人按照招标文件要求提供的有关证明材料及优惠承诺。包括以下内容：

（1）投标函；

（2）证明投标人业绩和荣誉的有关材料；

（3）售后服务相关材料。如：产品制造厂家或投标人设立的售后服务机构网点清单、服务电话和维修人员名单（加盖公章）；说明投标产品的保修时间、保修期内的保修内容与范围、维修响应时间等（分别提供产品制造厂家和投标人的服务承诺和保障措施）；说明培训内容及培训的时间、地点、目标、培训人数、收费标准和办法等。

（4）投标人承诺给予采购人的各种优惠条件（优惠条件事项不能包括采购项目本身所包含的采购事项。投标人不能以“赠送、赠予”等任何名义提供货物和服务以规避招标文件的约束。否则，投标人提供的投标文件将作为无效投标处理，即使中标也将取消中标资格）；

（5）其他投标人认为需要提供的文件和资料。

14.4 资格审查文件。招标文件第四章规定的资格证明文件。

14.5 其他部分。投标人按照招标文件要求作出的其他应答和承诺。

### 15．投标文件格式

15.1投标人应执行招标文件第三章的规定要求。

15.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

### 16．投标保证金(实质性要求)

16.1 投标人投标时，必须以人民币提交招标文件规定数额的投标保证金，并作为其投标的一部分。

16.2未按招标文件要求在规定时间前一次性交纳规定数额投标保证金的投标将被拒绝。

16.3投标人所交纳的投标保证金不计利息。

16.4采购代理机构自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标供应商的投标保证金，自政府采购合同签订后且递交至采购代理机构之日起5个工作日内退还中标供应商的投标保证金（注：①因投标人自身原因造成的保证金延迟退还或者投标人和采购代理机构书面协商可以延迟退还的，采购代理机构不承担相应责任；②供应商因涉嫌违法违规，按照规定应当不予退还保证金的，有关部门处理认定违法违规行为期间不计入退还保证金时限之内）。

16.5发生下列情形之一的，采购代理机构将不予退还投标人交纳的投标保证金：

（1）在招标文件规定的投标有效期内撤回投标；

（2）在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；

（3）中标后放弃中标（法律法规规定的免责的除外）、不领取或者不接收中标通知书的；

（4）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同；

（5）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定交纳履约保证金；

（6）供应商提供了虚假响应招标文件的投标文件；

（7）投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

### 17．投标有效期

17.1 本项目投标有效期为投标截止时间届满后90天。投标人投标文件中必须载明投标有效期，投标文件中载明的投标有效期可以长于招标文件规定的期限，但不得短于招标文件规定的期限。否则，其投标文件将作为无效投标处理。

17.2 因不可抗力事件，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人可以自主决定是否给予适当补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

17.3 因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人应当予以赔偿或者合理补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

### 18．投标文件的印制和签署

18.1 投标人应当准备资格审查文件（正本一份、副本两份）、投标文件正本一份、副本四份和相应的电子文档一份，以及用于开标唱标单独提交的“开标一览表”二份。投标文件的正本和副本应在其封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准。招标文件中若有分包的，投标文件应分包进行制作，否则其投标将被拒绝。资格审查文件亦属于投标文件的组成部分，但投标人须按照招标文件规定单独印制装订成册、签署、封装等。未单独封装资格审查文件的投标将被拒绝。

18.2投标文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写（投标文件副本也可采用正本的复印件），并由投标人的法定代表人或其授权代表在规定签章处签字和盖章。电子文档采用光盘或U盘制作。用于开标唱标单独提交的“开标一览表” （二份）应为原件（必须提供，否则投标无效）且报价以此为准。

18.3投标文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由投标人的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的投标文件可能视为无效投标。

18.4投标文件正本和副本必须胶装成册，禁止活页装订，否则视为无效投标。

18.5投标文件应根据招标文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整，所盖印章必须为投标人公章。

18.6投标文件统一用A4幅面纸印制（图、 表及证件可以除外）。

### 19.投标文件的密封和标注

19.1 投标人应在资格审查文件、投标文件正本和所有副本的封面上注明投标人名称、招标编号、项目名称及分包号（如有分包）。

19.2资格审查文件、投标文件正、副本和招标文件要求单独提交的开标一览表、电子文档，应分别封装于五个不同的密封袋内，密封袋上应分别标上“资格审查文件”、“正本一份”、“副本四份”、“开标一览表”、“电子文档”字样，并注明投标人名称、招标编号、项目名称及分包号（如有分包）。

19.3 所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固，并加盖密封章（投标人印章）。

19.4 未进行密封的投标文件将被拒绝。

### 20．投标文件的递交

20.1 投标人应在招标文件规定的投标截止时间前，将投标文件按招标文件的规定密封后送达开标地点。投标截止时间以后送达的投标文件将被拒绝。

20.2递交投标文件时，报名供应商名称和招标文件的文号、分包号应当与投标供应商名称和招标文件的文号、分包号一致。但是，投标文件实质内容报名供应商名称和招标文件的文号、分包号一致，只是封面文字错误的，可以在评标过程中当面予以澄清，以有效的澄清材料作为认定投标文件是否有效的依据。

20.3本次招标不接受邮寄的投标文件。

### 21．投标文件的修改和撤回

21.1 投标人在递交了投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购代理机构。

21.2 投标人的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人或授权代表签署并盖单位印章。修改书应按投标须知第19条规定进行密封和标注，并在密封袋上标注“修改”字样。

21.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件做任何修改或撤回投标。

21.4 投标文件中如果出现计算上或累加上的算术错误，可按以下原则进行修改：

（1）用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致，应以文字表示的金额为准。

（2）单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准，并修正总价。

（3）单价金额小数点有明显错误的，以总价为准，修正单价。

按上述修正错误的方法调整的投标报价应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，其投标将被拒绝。

## 五、开标和中标

### 22．开标

22.1 采购代理机构在招标文件规定的时间和地点组织公开开标，采购人、投标人须派代表参加并签到以证明其出席。

22.2 开标时，监督管理部门对开标进行现场监督。

22.3 开标时，投标人或者其推选的代表对其投标文件的密封情况进行检查。经确认无误后，由招标工作人员将投标人单独递交的“开标一览表”当众拆封，并由唱标人员按照招标文件规定的内容进行宣读。

22.4 开标时，“开标一览表”中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价计算的汇总金额不一致的，以单价计算的汇总金额为准；单价金额有明显小数点错误的，以总价为准，并修改单价。

22.5 投标文件中有关明细表内容与“开标一览表”不一致的，以“开标一览表”为准。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

22.6 所有投标唱标完毕，如投标人代表对宣读的“开标一览表”上的内容有异议的，应在获得开标会主持人同意后当场提出。如确实属于唱标人员宣读错了的，经现场监督人员核实后，当场予以更正。

### 23. 开标程序

开标会主持人按照招标文件规定的开标时间宣布开标，按照规定要求主持开标会。开标将按以下程序进行：

（1）宣布开标会开始。开标时间到，主持人宣布开标会开始并致辞，当众宣布参加开标会的人员，根据“供应商签到表”宣布参加投标的供应商名单。

（2）宣布会场纪律和有关注意事项。

（3）根据投标人或者其推选的代表对投标文件密封的检查结果，当众宣布投标文件的密封情况。

（4）开标唱标。主持人宣布开标后，由现场工作人员按任意顺序对投标人的“开标一览表”当众进行拆封，由唱标人员宣读投标人名称、投标价格（价格折扣）、或招标文件允许提供的备选投标方案和投标文件的其他主要内容。同时，工作人员将投标人的“开标一览表”投影在屏幕上，并做开标记录。唱标人员在唱标过程中，如遇有字迹不清楚的，应即刻报告主持人，经现场监督人员核实后，主持人立即请投标人代表现场进行澄清。唱标完毕后投标人或者其推选的代表需现场对开标记录进行签字确认，投标人或者其推选的代表对唱标内容有异议的，可以当场提出，并要求会议记录人在开标记录中予以记录，或者另行提供书面异议资料，不签字又不提出异议的，视同认可唱标内容和结果，且不得干扰、阻挠开（唱）标、评标工作。

（5）宣布开标会结束。主持人宣布开标会结束后，所有投标人代表应立即退场（招标文件要求有演示、介绍等的除外）。同时所有投标人应保持通讯设备的畅通，以方便在评标过程中评标委员会要求投标人对投标文件的必要澄清、说明和纠正。评标结果投标人在四川政府采购网和广安公共资源交易网上查询。

### 24．中标通知书

24.1 中标通知书为签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。

24.2 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

24．3中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，采购代理机构在取得有权主体的认定以后，应当宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

## 六、签订及履行合同和验收

## 25. 签订合同

25.1 中标人在收到招标人发出的《中标通知书》后，应在规定的时间内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

25.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

25.3中标人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

25.4 中标人在合同签订之后三个工作日内，将签订的合同（一式四份）送采购代理机构交易受理科和财政局采购监督管理科。

## 26. 合同分包、合同转包（实质性要求）

26.1 本项目拒绝分包履约形式履行合同。

26.2本采购项目严禁中标人将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指中标人将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

## 27. 采购人增加合同标的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

## 28. 履约保证金

28.1 中标人应在合同签订之前交纳招标文件规定数额的履约保证金。

28.2 如果中标人在规定的合同签订时间内，没有按照招标文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃中标，其交纳的投标保证金将不予退还。

## 29. 履行合同

29.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

29.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。

## 30. 验收

30.1中标人与采购人应严格按照相关法律法规、《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》（川财采〔2015〕32号）及合同约定的要求进行验收。

30.2验收结果合格的，中标人根据与采购人的约定方式办理履约保证金的退付手续；验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，也将不予支付采购资金，还可能会报告本项目同级财政部门按照政府采购法律法规及《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采〔2015〕33号）等有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。

## 七、投标纪律要求

### 31. 投标人不得具有的情形

投标人参加投标不得有下列情形：

## （1）提供虚假材料谋取中标；

## （2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

## （3）与采购人、采购代理机构其他投标人恶意串通；

## （4）向采购人、采购代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

## （5）在招标过程中与采购人、采购代理机构进行协商谈判；

## （6）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

## （7）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

## （8）将政府采购合同转包或者违规分包；

## （9）提供假冒伪劣产品；

## （10）擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

## （11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

## （12）法律法规规定的其他情形。

## 投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消中标资格或者认定中标无效。

## 八、询问、质疑和投诉

33．询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《政府采购供应商投诉处理办法》《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》和《四川省政府采购供应商投诉处理工作规程》的规定办理（详细规定请在四川政府采购网政策法规模块查询）。同一供应商在法定质疑期内必须一次性提出针对同一采购程序的环节的质疑。

## 九、其他

34.本招标文件中所引相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章和第六章中“1.总则、2.评标方法、3.评标程序”规定的内容条款，在本项目投标截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本招标文件不再做调整。

第三章 投标文件格式

## 一、本章所制投标文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性，但是，投标人投标文件相关资料和本章所制格式不一致的，评标委员会将在评分时以投标文件不规范予以扣分处理。

## 二、本章所制投标文件格式有关表格中的备注栏，由投标人根据自身投标情况作解释性说明，不作为必填项。

## 三、本章所制投标文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变投标文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，投标人可以不予填写，但应当注明。

## 一、投 标 函

__________________（采购代理机构名称）：

我方全面研究了 “                         （项目名称）”项目招标文件（招标编号：   ），决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权         （姓名、职务）代表我方                        （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

1、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务，投标总价为人民币    元（大写：          元）。

2、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证按照招标要求及合同约定交付采购人验收、使用。

3、我方同意按照招标文件的要求，向贵单位交纳人民币       万元（大写：            ）的投标保证金。并承诺：下列任何情况发生时，我方将不要求退还投标保证金：

（1）如果我方在投标有效期内撤回投标；

（2）我方提供了虚假响应招标文件的投标文件；

（3）在投标过程中有违规违纪行为；

（4）我方在投标有效期内收到中标通知书后，由于我方原因未能按照招标文件要求提交履约保证金或与采购人签订并履行合同。

4、我方为本项目提交的资格审查文件（一正两副）、投标文件正本一份，副本四份，电子文档（光盘或U盘）一份，用于开标唱标的“开标一览表”二份。

5、我方愿意提供贵中心可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

6、我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的投标人的行为。

7、我方同意本招标文件依据《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采【2015】33号文件）对我方可能存在的失信行为进行的惩戒。

8、我方承诺本项目投标文件的有效期为投标截止时间届满后90天。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或被授权代表（签字）：

通讯地址：                           邮政编码：

联系电话：                           传    真：

## 二、法定代表人授权书

__________________（采购代理机构名称）：

本授权声明：                     （投标人名称）          （法定代表人姓名、职务）授权                        （被授权人姓名、职务）为我方 “              ” 项目（招标编号：   ）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

被授权代表签字：

投标人名称：         （盖章）

日    期：

说明：委托代理时，投标人签到须另提供法定代表人授权书原件一份、被授权代表的身份证复印件一份；法定代表人投标的另提供法定代表人证明原件及其本人身份证复印件（加盖公章并查验原件）。

## 三、相关资质

根据第四章“资格证明文件”要求提供相关资料。

## 四、开标一览表

招标编号：GAZFCG2018-183号二版

项目名称：四川经准检验检测中心实验室台柜等采购

| 序号 | 投标（内容）产品名称 | 制造商家及规格型号 | 产地 | 数量 | 单位 | 投标单价（元） | 投标总价 （元） | 交货、安装、调试完成时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价合计（元）： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、报价应是最终用户验收合格后的货物的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和招标文件规定的其它费用。

2、“开标一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或被授权代表签字并盖投标人印章。

3、此表必须注明交货、安装、调试完成时间。

4、此表可以相同格式进行扩展。

投标人名称：        （盖章）

投标人地址：

法定代表人或被授权代表（签字或盖章）：

投标日期：

## 五、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或被授权代表（签字或盖章）：

投标日期:

## 六、投标人本项目管理、技术、服务人员情况表

招标编号：

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明（附复印件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管 理 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技 术 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后 服务 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或被授权代表（签字或盖章）：

投标日期:

## 七、符合法规规定、无不良行为记录及重大违法违规记录

## 承诺书

广安市政府采购中心：

我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、在参加本项目（招标编号：    ）投标前三年内，在政府采购及招投标活动中无不良行为记录，在经营活动中无重大违法违规记录。若我公司虚假承诺，将自行承担由此带来的一切后果（如取消投标中标资格、没收保证金、法定时间内禁止参与政府采购投标等）。

二、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

三、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

四、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

五、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

六、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在投标文件中全面如实反映。

七、我公司承诺未被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中没有未依法履约被有关部门处罚（处理）的情形，否则我公司本次投标、中标作无效处理。

八、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

九、如本项目评标过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

承诺人（投标人）名称：                          （盖章）

法定代表人或被授权代表（签字或盖章）：

日期：

## 注：承诺书必须按照格式要求签字、盖章，否则作无效投标处理。

八、 制造商家授权书

__________________（采购代理机构名称）：

（制造商家名称）是在      .（国名）依法登记注册的，其厂址现在                       。

（被授权公司名称）是在.              （国名）依法登记注册的，其主要营业地点现在                          。

（制造商家名称）授权                   （被授权公司名称）为我方制造的        品牌产品的合法销售商（授权销售的产品清单附后），参加    “            ” 项目的投标，全权处理与该产品投标的有关事宜，并对我方具有约束力。

作为制造商，我方承诺，为本次招标提供的货物为原厂制造、合法渠道供应的全新产品。我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同承担和分别承担招标文件中所规定的义务。

授权单位名称：       （盖章）

授权单位法定代表人或授权代表（签字）：

注：

1、投标人也可提供制造商家自有的授权格式文件，但必须有授权单位的印章。

2、招标文件资质要求中要求产品授权的，应当按此项要求提供；资质要求中未要求产品授权的，此项可不提供。

## 九、投标产品技术参数响应偏离表

招标编号：

| 序号 | 货物（设备）名称 | 招标文件要求 | 投标产品规格型号及技术参数 | 投标响应（正偏离、负偏离、无偏离） | 偏离对货物性能的影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：   1. 供应商必须把招标项目的全部技术参数列入此表。

2．供应商按照“第五章”招标项目详细要求的顺序对应填写。

3．供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

4. 此表可以相同格式进行扩展。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或被授权代表（签字）：

投标日期:

## 十、小微企业产品价格扣除明细表

招标编号：

| 投标产品名称 | 产品生产厂家名称 | 企业类型 （小型/微型） | 投标产品价格总额（元） | 规定扣除的价格（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 规定扣除的价格总额（元） |  |  |  |  |
| 对小微企业产品进行价格扣除后参与评审的价格（即投标人投标总价-规定扣除的价格总额）（元） |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

备注：

1、进行价格扣除时保留小数点后两位。

2、规定扣除的价格=投标产品价格总额×采购文件规定的小微企业产品价格扣除比例。

3、此表只需列入符合采购文件规定的小微企业产品并按规定进行价格扣除，不符合的不需列入此表。

4、中小企业声明函按照采购文件的规定执行。

5、此表可以相同格式进行扩展。

十一、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为     （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件： 
　　1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为      （请填写：中型、小型、微型）企业。
　　2.本公司参加         单位的           项目（招标编号：   ）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他      （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
　　本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

特别说明：

1、投标人属于中小企业的，无论是否是其投标产品的生产商，须提供中小企业声明函，否则不予认可。

## 2、投标人投标产品非本身生产的，且产品制造商属于中小企业的，还须提供产品制造商出具的中小企业声明函，否则不予认可。

十二、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目（招标编号：   ）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

## 日  期：

第四章  资格证明文件

一、 投标人参加本次投标必须提供以下资格证明文件：

1、投标人基本情况；

2、三证（营业执照、税务登记证和组织机构代码证）或三证（多证）合一

的营业执照（复印件，正本或副本均可）；

3、法定代表人授权书（原件，委托代理时提供。法定代表人投标的提供法定代表人证明原件，格式自拟）；

4、法定代表人及被授权代表身份证（复印件，被授权代表身份证原件随身携带备查。法定代表人投标的提供本人身份证复印件）；

5、投标保证金缴纳凭证（复印件）；

6、符合法规规定、无不良行为记录及重大违法违规记录承诺书（原件）；

7、投标人2017年至今任意时段税收和社保缴纳凭证（复印件）。新成立公司可不提供，但必须提供承诺函原件。

8、投标人提供中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单及信用中国信用信息查询截图并加盖投标人公章鲜章。本项资料投标人必须提供但仅作参考，具体以投标截止之日（即开标之日）资格审查委员会进行资格审查时在前述官网查询为准（同时打印网页截图），如有严重违法失信行为或不良信用信息的资格审查不通过。

二、特别要求：

1、以上要求投标人提供的资格证明文件为复印件或打印件的必须加盖投标人印章（鲜章）。

2、本章证明资料即为投标人资格审查文件的全部组成部分。

3、本章为资格审查委员会审查内容。

## 第五章  招标项目详细要求

一、工程概况

本项目为四川经准检验检测中心实验室台柜等采购项目。

实验大楼6、7、8层为此次项目中的主体结构，每层建筑面积约为900平方米。具体平面根据用户需求独立设计，满足实验室功能需求实用性及未来实验室的发展性。

二、设备采购及安装总要求

1、对实验楼按国家相关规范和标准、按实验室功能进行相关专业的配套安装，以满足使用要求。

2、建设范围包括：实验台柜系统、实验室VAV通风控制系统、实验室冷库系统及实验室净化系统等。

3、货物到达生产现场后，中标方接到买方通知后7日内到达现场组织安装、调试，达到正常运行要求，保证买方正常使用。所需的费用包括在投标总价格中。

4、中标方应就设备的安装、调试、操作、维修、保养等对买方维修技术人员进行培训。设备安装调试完毕后，中标方应对买方操作人员进行现场培训（地点：广安市），直至买方的技术人员能独立操作，同时能完成一般常见故障的维修工作。

三、本项目执行的标准和规范

本项目执行的标准和规范包括但不限于以下：

1、实验室台柜系统

（1）《实验室家具通用技术条件》（GB 24820-2009）；

（2）《金属家具通用技术条件》（GB/T 3325-2008）；

（3）《实验台桌的安全要求及试验方法》（GB/T 21747-2008）；

（4）《浸渍胶膜纸饰面人造板》（GB/T 15102-2006）；

（5）《室内装饰材料人造板及其制品中甲醛释放量》（GB/T 18580-2001）；

（6）《室内空气质量标准》（GB/T 18883-2002）；

（7）《排风柜》（JB/T6412-1999）；

（8）《实验室变风量排风柜》（JG/T222-2007）；

2、实验室VAV通风控制系统

（1）《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2016）；

（2）《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50736-2012）；

（3）《实验室变风量排风柜》（JG/T222-2007）；

（4）《实验室通风系统设计与施工规范》（DB42/T341-2006）；

（5）《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》（GB50275-2010）；

（6）《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》（GB50254-2014）；

（7）《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》（GB50169-2016）；

（8）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；

（9）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；

（10）《声环境质量标准》（GB3096-2008）；

（11）《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）；

（12）《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2015）；

（13）《民用建筑电气设计规范》  JGJ/16-2008；

（14）《低压配电设计规范》（GB50054-2011)；

3、实验室供气系统：

（1）《工业金属管道工程施工质量验收规范》（GB 50184-2011)；

（2）《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》（GB50683-2011)；

（3）《乙炔站设计规范》（GB50031-1991）；

（4）《压缩空气站设计规范》（GB50029-2014）；

（5）《洁净室施工及验收规范》（GB50591-2010)；

（6）使用单位提出的工作条件（压力、流量及工作连续性）。

4、实验室冷库系统

（1）《冷库设计规范》（GB50072-2010）；

（2）《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》（GB50274-2010）；

（3）《采暖通风与空气调节设计规范》（GBJ19-2003）；

（4）《工业管道施工质量验收规范》（GB50184-2011)；

（5）国家现行有关规范、规程和业主提供的各技术参数。

5 、实验室净化系统

（1）《生物安全实验室建筑技术规范》（GB50346-2011)；

（2）《微生物和生物医学实验室生物安全应用准则》WS233-2002；

（3）《洁净室施工及验收规范》（GB50591-2010)；

（4）《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2016）；

（5）《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50736-2012）；

（6）《低压配电设计规范》（GB50054-2011)。

四、具体技术要求

（一）实验台柜系统（防腐硬质铝合金结构）

1、技术规范

（1）《实验室家具通用技术条件》（GB 24820-2009）；

（2）《金属家具通用技术条件》（GB/T 3325-2008）；

（3）《实验台桌的安全要求及试验方法》（GB/T 21747-2008）；

（4）《浸渍胶膜纸饰面人造板》（GB/T 15102-2006）；

（5）《室内装饰材料人造板及其制品中甲醛释放量》（GB/T 18580-2001）；

（6）《室内空气质量标准》（GB/T 18883-2002）；

2、性能及技术要求

实验台柜结构和性能特征完全满足以下要求:

2.1、实验室家具能承受以下最大荷重而不变形及影响使用：

（1）底柜承重：≥500公斤每平方；

（2）门板承重：90公斤（200磅）；

（3）抽屉承重：52公斤（150磅）；

（4）工作桌承重（4脚）：≥500公斤每平方；

2.2、外形尺寸满足以下指标：

（1）长、宽、高误差点≤3mm；

（2）邻边垂直度：台面对角线、框架对角线1000mm≤3mm；2000mm≤4mm；3000mm≤5mm。

（3）地脚平稳性：≤2mm

2.3、金属表面处理（所有框架及支架均需满足以下要求）：

（1）预处理：按照标准工序进行脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、磷化、水洗等过程；

（2）经酸洗、磷化后表面采用环氧树酯粉末（参考品牌：阿克苏或同档次品牌）静电喷涂，经高温固化成光滑表面。金属表面抗一定的化学物质；不允许出现露底、起泡、橘皮现象。确保喷涂层无脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等；钻孔位置由模具定位；切割、钻孔和倒角去毛刺；表面处理性能要求符合SEFA 8 M标准。

（3）表面处理性能要求:防腐级别(阳极氧化膜）不低于AA20。

（4）实验台金属框架材料抗压强度要求：大于230MPa。

2.4、各种配件安装严密、平整、端正、牢固、结合处应无崩茬或松动。金属配件应做除锈和防腐处理。

2.5、实验台结构应能符合性能要求。接合处、角落处应作适当的处理以能密合，在工艺上不可有芒刺、裂片，或尖锐的边缘。所有产品表面均应能耐在实验室正常操作中化学药剂飞贱及泼洒，结构的强度应能满足实验台承重要求。

3、实验台（中央台、边台、仪器台等）

3.1、规格型号

中央台尺寸：L（长度）x1500x820mm、边台尺寸：L（长度）x750x820mm、仪器台尺寸：L（长度）x900x820mm

3.2、结构：采用防腐硬质合金结构

▲3.3、主框架

3.3.1、材质要求：主支柱、副支柱、横梁要求要求采用模具一体成型防腐硬质铝合金型材，型材截面尺寸：主支柱≥70*50mm，副支柱≥50*50㎜，横梁≥40*32㎜，型材厚度≥1.2mm；所有连接件均要求与框架型材材质相同，由模具浇铸而成，厚度≥1.2mm。所有型材及接插件表面要求经酸洗、磷化后要求采用环氧树脂静电喷涂处理。具有较强的耐腐蚀、耐强酸碱、防火、防潮等性能；要求整体框架结构合理，具有很好的承重性及稳定性。

3.3.2、框架及材料性能指标要求：洛氏硬度≥50.5，抗压强度≥230MPa，防腐（阳极氧化膜）级别不低于AA20。

3.3.2.1、需提供具备检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件，加盖公章

3.3.2.2、提供满足技术要求的相关证明文件（测试报告、成果鉴定证书或满足技术要求的相关专利证书）,加盖公章.

3.4、柜体

3.4.1、柜体：侧板、门板及抽屉面板要求采用厚度≥18mm优质环保型中纤板（吸水率、内结合强度、握螺钉力、静曲强度等均达到GB/T11718-1999标准要求，甲醛释放量达到GB18580-2001标准中E1级要求，以下所有板材均满足此要求），表面粘贴三聚氰胺双饰面板，并以≥2mm的PVC封边条封边，美观、高档、耐用。

3.4.2、层板：要求采用厚度≥18mm优质环保型中纤板，表面粘贴三聚氰胺双释面板，板材横断面均以≥2mm的PVC封边条封边防水、防潮处理。活动结构，可调节相对高度。

3.4.3、背板：要求采用厚度≥12mm优质环保型中纤板，表面粘贴三聚氰胺双释面板，板材横断面均以≥2mm的PVC封边条封边防水、防潮处理。后背板可灵活拆卸,利于隐藏水电管道的维护修复。柜门和抽屉面板颜色可选。

3.4.4、拉手：实验室专用一字型铝合金拉手（内藏式）。

▲3.5台面

3.5.1实验台化学性能及物理性能：10%碳酸纳、30%乙酸经过24小时测试无明显变色、鼓泡、皱纹；附着力不低于3级、70度，20分钟耐湿热不低于3级、80度，20分钟耐湿热不低于3级、抗冲击不低于3级、需提供第三方检测机构出具的实验台化学及物理性能符合GB24820-2009要求的检测报告复印件并加盖制造商公章

3.5.2、台面材质:≥12.7mm厚理化板台面，需满足如下要求：

3.5.2.1台面采用30%热固树脂和70%树脂纤维高温高压下固化成型，结构紧固致密，能抗冲击。表面经EBC电子束固化技术处理，确保表面致密无孔耐腐蚀，易清洁、消毒和维护。提供由SGS出具的EBC技术的使用证明文件加盖厂家公章。

3.5.2.2台面抗腐蚀性能要求按GB/T17657-1999检测标准检测，以下分级检验结果均为一级。

试剂至少包含有： 98%硫酸、65%硝酸、37%盐酸、85%磷酸、10%氢氧化钠、99%冰醋酸、10%高锰酸钾、13%次氯酸钠、1%品红、1%亚甲蓝、28%氢氧化铵、1%硝酸银、10%氯化镁、10%硫酸铜、正乙烷、丙酮、乙醇、甲苯、氯仿等化学物

3.5.2.3台面按SEFA3.0标准测试，以下试剂抗腐蚀达到1级：盐酸37％；硫酸77％；磷酸85％；硝酸70％；氢氧化钠40％；氢氧化钠片状；硫化钠饱和液；硝酸银饱和液等

3.5.2.4台面环保性能要求，材料为绿色环保产品，按 GB18580-2001检测标准采用干燥器法检测要求其甲醛释放量为无检出。

3.5.3提供满足台面技术要求的近2年官方建议报告或第三方测试报告复印件并加盖制造商公章(原件备查)。

4、集中供应系统-功能柱

本项目所有水、电、气、弱电管线预留在吊顶夹层内，通过集中供应系统接至实验台使用终端。

4.1、基本要求

4.1.1、包括吊顶夹层、功能柱，吊顶夹层设于实验室顶部，实验台于实验室地面，实验台通过功能柱与吊顶夹层连接，并延伸至试剂架，供应系统设于夹层。

4.1.2、材料为高品质镀锌钢，外喷涂75um厚的环氧树脂。

4.2、技术参数

4.2.1、尺寸：150x300xH（高）mm

4.2.2、功能：用于将吊顶夹层内的水电气管线引至实验台

4.2.3、主体材料:≥1.0mm厚镀锌钢或防腐硬质合金结构，表面环氧树脂喷涂，防化、防潮、耐高温以及耐磨。

4.2.4、功能面板：尺寸为150*300/300*300mm/块，可安装插座、水龙头、阀门、气体拷克等配件；面板为可拆卸、模块化设计(禁止用螺丝固定功能柱面板)，满足不同功能的使用,可以任意对面板进行拆卸、安装、更换等。

▲4.2.5、提供满足技术要求的测试报告

5、多功能试剂架

5.1、主要用途：与中央台配套，用于存放临时用试剂瓶、药剂瓶等。由于实验楼整体系统设计的需要，实验台的多功能服务单元部分是实现实验室系统化的必要条件，它必须带特殊内藏式管架结构,内部可容纳给水、电线、气体等管道的安装，以满足能横向与纵向铺设各种管道的安装要求规范，并能有效保护。

5.2、基本要求：铝玻结构。根据中央台不同的使用要求，可以配置漏电保护器、安装插座、气体阀门、拷克、水龙头、网络插座等配件。可

以扩展，可以直接安装功能柱，将夹层内所有供应管线接至实验台。

5.3立柱：要求采用90mm×40mm×1.2mm实验室专用铝合金型材制作，外表环氧树脂静电喷涂处理；可调滑块要求要求采用2.0mm冷轧钢板弯曲成型，表面经酸洗、磷化后要求采用1600目进口干粉EPOXY喷涂处理。

5.4层板：要求采用10mm厚钢化安全玻璃，四周作磨边处理，安全光滑，边缘配40mm高铝合金挡条，以防止试剂瓶跌落。层板高低要求可调节，下方带线槽并配电源插座。

▲5.5、提供满足技术要求的测试报告

6、通用五金配件

6.1、合叶：304#不锈钢材质，由两块叶片（五节式合叶）及转动轴组成，合叶片厚度≥2mm，转动轴两端采用斜角设计，厚度≥8mm，非焊接方式将合叶与柜体连接，运动负重≥100kg，确保开启50万次无故障。

6.2、导轨：要求采用优质品牌优质三节静音导轨，模具成型并带自缩功能；4.5cm宽，承重力强（≧30kg），作静音处理；表面环氧树脂喷涂处理，确保开启50万次无故障。

7、实验室专用水配件

7.1、水龙头

7.1.1一体成型实验室专用三口水龙头，主体为加厚铜质合金制作，表面高亮度环氧树脂喷涂处理，防酸碱、耐热、耐腐蚀、防紫外线辐射。开关采用进口精密陶瓷阀心，可90°旋转。铜质水嘴，具有缓压作用，可拆卸清洗，方便连接各种特殊用水管件，也可加接防溅滤水器；高密度PP/ABS开关旋钮，人体工学设计，手感舒适，鹅颈出水管可360度旋转。

▲7.1.2为保证产品质量，提供满足技术要求的产品须经由PICC承保，提供CE认证证书、节水产品认证证书及生产厂家的CSA认证证书

7.1、水盆

7.1.1高密度PP一体成型水槽，壁厚为5m，具有弹性、耐酸碱、抗冲击、易清洗。具有耐强酸、强碱，耐＜800C有机溶剂，并耐150℃以下高温。台下托底式安装利于台面残水自然回流，美观实用。

7.2洗眼器：

7.2.1台式单口型洗眼器，采用加厚铜质、高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射；喷淋头采用软性橡胶，出水经换压出来呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛。

7.2.2喷淋头：软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱。

7.2.3防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开。

7.2.4水流锁定开关：水流开启、水流锁定功能一次完成，方便使用。

7.2.5控水阀：止逆阀，其阀门可自动关闭。

7.3.7紧急冲淋洗眼器

7.2.7.1主体采用镀锌钢烤漆，连杆拉动式开关，莲蓬头出水设计，内置不锈钢过滤网，总高2175mm花洒操作高度：2100mm。

7.3、滴水架

7.3.1采用PP材质，抗化学腐蚀、抑菌、易清洁、耐潮湿，设清洁水自动回流装置，带导流孔，接至水槽，便于残水排流，利用器皿的自然干燥；整体美观实用。

高品质PP材质，浅兰色，带27根可调支架，带导水管。

7.4、下水系统：采用实验室专用共聚PP材质连接软管，带存水弯结构。耐腐蚀、耐强酸碱及耐有机溶剂等。

7.5、地脚：采用不锈钢、纯尼龙一体化，具备防滑、减震耐腐的特点；可调高度50mm。

7.6、电源盒：采用实验室专用钢制电源盒，配86式五孔220V/10A国标插座（国家3C认证），适用各种仪器插头，安全适用。

8、高温台

▲8.1台  面：采用≥18mm厚实验室专用黑色优质大理石台面，边缘镶边处理，总厚度≥36mm。

8.2承重架：环氧树脂喷涂优质冷扎矩管材质，40*60mm钢材厚度≥2mm，防化、防潮、耐高温以及耐磨。表面均经静电及磷化处理，环氧树脂喷涂厚度≥75um。全焊接固定式结构。可以单独或组合使用。

8.3地脚:可调式防滑、防腐地脚。

9、不锈钢台

9.1台  面：采用≥1.5mm厚304#不锈钢钢板，实木板夹心。

9.2柜  体：采用≥1.2mm厚304#不锈钢钢板。

9.3优  点：防火、防水、坚固，不易变形，不吸湿，无养分，没有微生物存活的必备条件。

10、实验柜（试剂柜、样品柜、资料柜、药品柜、通风试剂柜）

10.1、尺寸：900*450*1800mm(长*宽*高)

10.2、结构：防腐硬质合金结构，上双开玻璃门，下双开木门。

10.3、主框架：要求采用30×30×1.5mm实验室专用防腐硬质合金结构制作。

10.4、柜体：要求采用≥15mm厚优质环保型中纤板，表面粘贴三聚氰胺双饰面板，

所有板材横断面均以2mm的PVC封边条封边防水、防潮处理；保证良好的密封性，黏结牢固耐用。

10.5、层板：要求采用≥18mm厚优质环保型中纤板，表面粘贴三聚氰胺双饰面板，

所有板材横断面均以2mm的PVC封边条封边防水、防潮处理；为保证承重及强度，

所有层板下方必须加装F型铝合金加强筋。

10.6、柜体顶部带通风口（直径110mm），可与通风系统对接。

11、器皿柜

11.1、尺寸：900*450*1800mm(长*宽*高)

11.2、结构：防腐硬质合金结构，上、下均为双开玻璃门。

11.3、主框架：要求采用30×30×1.5mm实验室专用防腐硬质合金结构制作。

11.4、柜体：要求采用≥15mm厚优质环保型中纤板，表面粘贴三聚氰胺双饰面板，

所有板材横断面均以2mm的PVC封边条封边防水、防潮处理；保证良好的密封性，黏结牢固耐用。

11.5、层板：要求采用8mm厚PVC冲孔层板，四周用铝合金型材加固。可根据要求定

做各种规格孔径（孔径规格有：Φ25、Φ50、Φ75、Φ110四种规格)。

12、货架

12.1、尺寸：900*500*1800mm(长*宽*高)

12.2、结构：全钢结构，≥1.2mm厚镀锌钢板，表面喷涂75um环氧树脂粉末；

12.3、层板：1.0mm厚镀锌钢板，折弯成20mm厚的层板，下侧带有U型承重加强筋；

上下四块可调节高度层板。

13、天平台

▲13.1台  面：采用≥80mm厚高品质黑色大理石台面，符合相关室内辐射标准。

13.2适用范围：十万分之一精度天平使用。

13.3结构：全钢双层防震结构，三级防震。

13.4防震外壳：环氧树脂喷涂优质电解钢板材质，钢材厚度≥1.2mm，防化、防潮、耐高温以及耐磨。内外两侧表面均经静电及磷化处理，环氧树脂喷涂厚度≥75um。

13.5承重架：由3mm厚50*50m钢制矩管焊接而成。配优质减震器。

13.6三级防震，适用于较精密的电子分析天平和其它普通的电子称量。

14、吊柜

14.1、尺寸：L×300×600mm；

14.2、结构：全木结构。

14.3、柜体：整体采用≥15mm厚优质环保型中纤板，表面粘贴三聚氰胺双饰面板，并以2mm的PVC封边条封边，粘力强,密封性好,外形美观及经久耐用。

14.4、拉手：采用实验室专用一字型铝合金拉手（内藏式）。

15、强酸强碱储存柜

15.1、尺寸：900x450x1800mm

15.2、柜体：8mm厚瓷白色进口原料PP板制作，采用同色焊条无缝焊接而成，保证柜体坚固与密封性

15.3、柜门：采用同质PP板制作，视窗部分采用4mm厚安全玻璃或PS透明板制作

▲15.4、层板：采用同质PP板制作，四边突起设计，防止溅漏；层板下边为F型加强筋，保证不会发生变形。层板为活式，可随意抽取。

▲15.5、门把手/链链：采用经过射出成型的PP材料制作，耐腐性性好

15.6、调整脚：底衬防水尼龙套环，具有防震、防腐蚀、防滑功能，可调节高度

15.7、警示标签：柜门开口贴有警示标签，提醒操作人员注意安全。

16、全钢通风柜

16.1主体材料：采用优质冷轧钢板，厚度为1.5 ±0.07mm，拉力强度>270N/mm2, 内外两面电镀锌20g/m2(~2.8uM)，表面均经静电及磷化处理，环氧树脂喷涂厚度≥75um。通风柜所用材料均恒久耐用，安全环保。

16.2外形：尺寸为1500（W）×900mm（D）×2400mm（H），具体宽阔的内部使用空间，可利用深度≥750mm。

▲16.3工作台面：20mm厚陶瓷台面板或者19mm厚度环氧树脂板，具有防腐蚀耐高温性能（台面的化学性能检测报告，国家检测机构出具的检测报告）。

▲16.4内衬板：采用20mm陶瓷板。

16.5导流板：采用6mmPP板。

16.6内配置4个10A/220V插座，液晶显示控制面板1块，水制1套。

16.7照明：柜内顶部有外置式照明设备，可保证通风柜内良好照明，且经久耐用。

16.8柜体下部配置有实验常用药品或试剂储存空间，可根据不同药品或试剂的化学性质，科学、安全地分类存放，同时，下部柜体背部可设排风接口，可与通风管道对接，保证柜内空气循环流通，防止气味外泄或化学品之间的相互污染。

16.9推拉门设在通风柜的正面，可实现柜门上下以及视窗左右移动。

16.10门玻璃采用5mm厚安全夹胶防爆玻璃，可保证万一破碎时不会伤及人体。

16.11排风方式：采用下回风方式，能够自动收集储存管道中的回流酸。

16.12通风柜性能要求：理化实验连续使用6个月内，无回流酸、滴酸、冷凝酸现象。

17、器皿柜

17.1柜体：柜体侧板、竖隔、隔板均采用18㎜厚时尚灰/宝石蓝E1级三聚氰胺双贴面密度板，并以2㎜的PVC封边条封边防水处理。

17.2柜门：采用18㎜厚三聚氰胺双贴面密度板，外缘以2㎜厚PVC封边条封边防水处理，玻璃透视，带一定大小门缝，便于透气。

17.3层板：4块PP开孔层板，304#不锈钢矩管镶框结构，底部带盛水盘。每层可自由上下调节高度，层板由四个不锈钢制扣件支撑。

17.4门铰：304#不锈钢液压阻力铰链。隐蔽型，具有自动关闭功能，打开角度为110度，运动负重：≥50kg（≥100000次）。

17.5手抽：D型，圆形截面，一体成形铝合金材质，极易清洁。

17.6地脚:带9cm的钢制底座，四角配调式防滑、防腐PP地脚。

17.7结构稳定，方便挪动。

18、药品柜、（通风药品柜）、试剂柜、仪器柜、留样柜

18.1柜体：柜体侧板、竖隔、隔板均采用18㎜厚时尚灰/宝石蓝E1级三聚氰胺双贴面密度板，并以2㎜的PVC封边条封边防水处理。

18.2柜门：采用18㎜厚E1级三聚氰胺双贴面密度板，外缘以2㎜厚PVC封边条封边防水处理，上门为玻璃透视，下门为整体门板。

18.3层板：上层配备2块8mm厚钢化玻璃活动层板，下层标配1块18mm厚三聚氰胺层板，各层均可以自由调节。

（通风药品柜：隔层板开∅50mm通风孔2个，柜体顶部开∅110mm作排风孔）

18.4门铰：304#不锈钢液压阻力铰链。隐蔽型，具有自动关闭功能，打开角度为110度，运动负重：≥50kg（≥100000次）。

18.5手抽：D型，圆形截面，一体成形铝合金材质，极易清洁。

18.6地脚:带9cm的钢制底座，四角配调式防滑、防腐PP地脚。

18.7结构稳定，方便挪动。

19、气瓶柜

19.1柜体材料为特殊结构的≥1.2mm优质冷扎板，表面经静电镀锌，表层喷涂75um的环氧树脂，具有防潮、耐磨、耐高温、防化等特点。
    19.2双层面板内THERMO防高温设计，以保证20分钟内在气瓶柜内燃烧的温度不会超过70℃度。
  ▲19.3三点式自动门锁带把手，钢琴式门铰，符合OSHA要求,并提供相应证明材料。
    19.4柜顶配有两个通风口，直径为75mm。
    19.5可上下调节的支撑背架内附气瓶固定安全带。
    19.6不锈钢装卸台，方便气瓶存取；
    19.7气瓶颜色为银灰色，贴安全标识。

▲20、超净工作台

20.1平均风速：≥0.3/s(可调/Adjustable)

20.2嗓声：≤62dB(A)

20.3照度：≥300Lx

20.4电源：～220V/50Hz

20.5额定功率※：500W

20.6工作区尺寸（mm）：1360×690×520

20.7装置外尺寸（mm）：1500×750×1600

20.8高效过滤器规格及数量：610×610×50×②

20.9荧光灯/紫外灯规格及数量：14w×②/8w×②

20.10沉降菌浓度：≤0.5cfu/皿·0.5h

21、更衣柜

21.1、主体结构：全钢落地式，四开门。

21.1.1柜体：银灰色，采用高品质冷轧钢材厚度≥1.0mm，防化、防潮、耐高温以及耐磨。使用钢材，内外两侧表面均经静电及磷化处理，环氧树脂喷涂厚度≥75um。内置挂衣杆和放鞋层板。

21.1.2 柜门：柜体：银灰色，采用高品质冷轧钢材厚度≥1.0mm，防化、防潮、耐高温以及耐磨。双层设计，带锁，方便各柜体功能标示，柜门内侧装有防撞贴。

21.2、五金配件

21.2.1门铰：304#不锈钢液压阻力铰链，隐蔽型，具有自动关闭功能，打开角度为110度，运动负重：≥50kg（可用次数≥100000次）。

21.2.2手抽：D型，暗装式拉手。

22、货架

22.1结构：全钢结构，该产品通过模具成型，无缝焊接，管位采用夹具装配。每个仪器架分为四层层板，层板高度可以随意调节。

22.2外壳材料及喷漆：方钢支架采用1.5mm厚优质冷轧钢板，层板采用1.2mm厚优质冷轧钢板，环氧树脂喷涂。

22.3层板承重：每层层板承重不小于100Kg。

23、水槽

23.1水槽：PP材质，一体成型，内部附有滤水垫片、滤水提笼及塑料止水盖，另附PP材质组合式水槽落水头堵臭装置，耐腐蚀，抗高温，易清洁。弯头易拆除、安装。

23.2水槽由水槽柜内配置支架支撑，水槽安装为托底式。

24、实验凳

24.1主要用途：实验室用。

24.2基本参数： 牢固耐用，方便美观与其它家具搭配协调。

24.3技术参数：液压升降式，PU皮面，凳面直径DN330mm。

25、插座

25.1电插座：10A万用插口，带防水防尘盖，国标产品，3C认证。实验室专用。

26、标准传递窗

26.1尺寸（L×W×H mm） 500×500×500。

26.2门互锁方式：机械互锁。

26.3整体材质：304#不锈钢材质。

27、键盘架

27.1材质：ABS工程材质

27.2配件：键盘架、滑轨、螺丝

27、原子吸收罩

27.1主体材质:整体为201#不锈钢1.0mm钢板折弯焊接成型后打磨抛光处理。

27.2直管说明:201#不锈钢直径160mm圆管制作。

27.3抽气罩说明: 201#不锈钢1.2mm钢板折弯焊接成型后打磨抛光处理。

（二）实验室VAV通风控制系统

1、技术规范

1.1《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2016）；

1.2《低压配电设计规范》（GB50054-2011)；；

1.3《实验室变风量排风柜》（JG/T222-2007）；

1.4《民用建筑电气设计规范》  JGJ/16-2008；；

1.5《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》（GB50275-2010）；

1.6《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》（GB50254-2014）；

1.7《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》（GB50169-2016）；

1.8《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；

1.9《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；

1.10《声环境质量标准》（GB3096-2008）；

1.11《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）；

1.12《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2015）；

1.13甲方提供资料及要求。

2、性能及技术要求

2.1、实验室通风换气次数6-15次/h。

2.2、支管内风速6～8m/s，干管内风速8～12m/s，ICPMS房间的管内风速≥12 m/s。

2.3、通风柜调节门打开至任意高度时，面风速恒定为为0.5m/s±0.2m/s

2.4、原子吸收罩口截面积为400*400mm，设计风量为400~600m3/h，万向排气罩设计风量为150m3-200m3/h/条 。

2.5、整个通风系统均为中低压系统:75 Pa＜P≤1500 Pa。

2.6、实验室的噪声≤62dB(A)。

2.7、系统必须考虑适当的通风柜运行同时系数。

2.8、每个通风柜上面安装机械式VAV变风量控制系统，其它排风设备终端位置应安装定风量阀；通风系统采用整体变风量控制系统。

2.9、所有风管穿入通风竖井时，加装70℃防火风阀。

2.10、为防止在室内形成强负压，排风量较大的实验室建造补风系统。

2.11、有毒有害气体应引至楼顶经处理达标后高空排放。

2.12、风管为防腐阻燃PP风管，同时具有耐高温和抗老化等性能，并且外形美观。

3、通风柜机械式VAV变风量控制系统

为保证实验室大排风不造成房间高负压，影响房间空调效果，减少空调损耗及保证日后维护的成本，本实验室通风柜通风系统采用目前国际上较先进的实验室变风量通风控制技术，具有高品质的控制性能和可靠的安全性。 本项目通风柜采用机械式VAV控制系统，为提高性价比达到节能、高效、低成本的目标,本项目通风柜采用性价比最高的机械式VAV控制系统。

3.1、机械式VAV结构，由四部分组成：

机械式VAV阀体、VAV位移传动系统、VAV行程控制器、VAV辅助控制单元

3.2通风柜VAV变风量控制要求

▲3.2.1、通风柜推拉门拉高或拉低时，其排风量都控制在300~1500m3/h范围内，面风速控制在0.5m/s± 0.05

3.2.2、通风柜推拉门拉高或拉低时，其排风量调节反应时间小于0.1S

3.2.3、通风柜具有值班/工作模式，当推拉门拉至最低时，其排风量为值班风量

3.2.4、通风柜推拉门拉高或拉低时，信号输出至变频器，自动调节系统运行频率控制风机转速

3.3、通风柜VAV控制系统技术特点

3.3.1、所有阀门及组件材料耐腐蚀

3.3.2、所有阀门都包括一个可以即刻响应的组件

3.3.3、所有阀门压降50-750Pa的范围内与压力无关

3.3.4、所有阀门都是通过对静压变化的调整响应维持合适的空气流量

3.3.5、通过门位移控制系统和控制器快速对阀门组件定位，使排风量可以得到调节

3.3.6、排风量控制范围：300-1500m3/h

3.3.7、对控制变化反应时间：<1秒

3.3.8、对风道静压变化反应时间：<1秒

3.3.9、水平安装，低噪音设计，全部产品在工厂定制并进行精确标定

3.3.10、全机械式传动，电磁兼容性、静电放电抗干扰度符合GB/T17626.2-2006标准，金属零部件按1次/S频率，共10次进行测试，VAV阀在试验中和试验后均能正常工作。在电源输入端和外壳及零部件加1500V/50HZ交流电压1分钟，应无击穿飞弧

▲提供省级或以上具备相应检测资质的第三方检测机构出具的符合GB/T17626.2-2006抗电强度要求的测试报告和满足技术要求的相关证明文件（检测报告、成果鉴定书或满足技术要求的相关专利证书等）复印件；

4、自动恒压通风控制系统

基本要求：

4.1、变频控制系统：在排风机前的排风主管上安装管道静压传感器，通过变频器当中的控制部分调节风机转速，维持管道静压，从而达到满足实际需要风量的目的。

4.2、恒压控制软件：实验室排风与补风采用自动恒压控制方式，保证房间内压力平衡。

4.3、风机变频控制要求：

保证通风柜正常使用的风量要求。

当通风柜使用数量改变时，调整风机转速，确保通风柜达到需求风量。

4.4、风机变频控制原理：

在排风机前的排风主管上安装管道静压传感器，通过变频器当中的控制部分调节风机转速，维持管道静压，从而达到满足实际需要风量的目的。

例如：当通风柜的视窗拉高,为了维持面风速不变，必须加大排风量，排风阀开大，使得排风管内静压减小，管道静压传感器感觉到压力变化，通知变频器调节风机，增大风机转速，增大排风量,使排风管内的静压值回归到初始状态的设定值。

4.5、风机变频控制系统设备配置：

4.5.1、 管道静压传感器：安装在排风机的主风管内，用来测量管道内外的压差。

4.5.2、变频器(VFD)：采用变频器内部变频控制器或外置控制器设置，通风柜风阀变化时，管道静压也随之变化并被管道静压传感器所测量的结果，改变排风机的频率，使排风机总排风量当通风柜变风量阀变化时也能随之变化，从而做到按需排风。

▲提供满足自动恒压控制技术要求的相关证明文件（测试报告、成果鉴定证书或满足技术要求的相关专利证书）复印件；

5、风管制作及安装

5.1风管的制作

通风系统风管采用防腐阻燃PP材质，为了提高施工效率、减少消耗，采取现场安装的方法，风管制作严格按照《通风与空调工程施工及验收规范 GB50243－2002》所制定的高、中、低风压通风管道制作、安装和测试的技术规格要求。

中、低压系统PP圆形风管板材厚度（mm）满足以下要求：

《通风与空调工程施工及验收规范 GB50243－2002》表4．2．2－1

5.2风管制作 及安装:

本工程风管连接要求采用法兰连接形式，风管板材厚度按《通风与空调工程质量检验评定标准》（GB50243－2002）选用。

非金属（硬聚氯乙烯、有机、无机玻璃钢）风管的连接还应符合下列规定：法兰的规格应分别符合《通风与空调工程质量检验评定标准》GB50243－2002）表4．2．7－1、4．2．7－2、4．2．7－3的规定

6、防火、消声与减振：

所有由立管进入房间内的排风管道必须做防火设计

楼顶风机必须进行消声和减振设计

7、废气处理

实验室排出至室外的废气，必须经过处理后才能排放，并且处理后的废气排放需满足《大气污染物综合排放标准 (GB16297-1996)》的要求。

7.1、有机废气处理:

7.1.1活性炭吸附器的主材应采用经过特殊处理的优质蜂窝活性炭，比表面积＞800m2/g。
    7.1.2活性炭吸附器箱体材质为10mm厚的PP板，并设可拆卸检修面板，方便维护更换。
    7.1.3吸附器空塔气流速不大于2.0m/s。
    7.1.4净化率为85%以上；处理后的废气排放需满足《大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)》的要求。

7.2、无机废气处理:

7.2.1无机废气采用液体喷淋吸收处理。整体材质为PP

7.2.2塔体填料层和脱液层采用波纹形PVC卷材。
    7.2.3要求：吸附效率高，处理过程中无二次污染物产生。净化率：≥90%；处理后的废气排放需满足《大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)》的要求。

8、实验室无动力补风系统

本项目实验室内装有分体式空调，为减少房间排风对房间冷热量造成的影响，室验室补风系统采用通风柜内无动力补风设计和房间无动力补风；通风柜采用补风型设计，利用柜内气流及导流板设计，将室外新风直接补入通风柜内。

8.1、系统整体要求：

8.1.1、总补风量  :根据排风量确定

8.1.2、支管内风速6～8m/s

8.1.3、噪音   ≤62dB（A）

8.1.4、能耗   ≤1Kw

8.1.5、控制响应时间  ≤1S

8.2、房间补风控制系统性能及技术要求

8.2.1、与排风系统联动控制保证房间压差：-5 Pa＜P≤-10 Pa；

8.2.2、系统响应时间   ≤1s

8.2.3、能耗   ≤5w

8.2.4、每个房间补风系统须单独控制

8.8.3、其它要求：

8.3.1、补风系统稳定运行时，与排风系统联动控制保证房间压差：-5 Pa＜P≤-10 Pa微负压状态，系统为机械式开放结构，补风时应无电能消耗；系统无强电连接，符合系统安全标准；通风柜操作时，不应产生静电干扰，符合静电干扰能力；抗电强度应无击穿或闪烁现象。

▲提供满足无动力补风系统技术要求的相关证明文件（提供省级以上质量监督检测部门出具的符合GB4793.1-2007要求的测试报告和满足技术要求的相关专利证书）复印件；

9、相关材料及主要通风设备技术要求：

9.1、管道材料：圆管采用PP管材，方管采用PP板材，具有比重轻，化学稳定性好，具有防腐等性能，内壁光滑，通风效果比较好，外形美观。支、吊架圆管采用A3钢抱箍风管，方管采用经防锈处理的吊杆紧固角钢来支撑风管；管材颜色均为白色，管材壁厚均执行国家标准。

▲提供省级及以上有资质的检测机构出具的PP风管防火阻燃和抗静电测试报告复印件。

9.2、离心风机：耐腐蚀性气体，高效率、高性能、低噪声、低震动、耐高温、防腐、防爆，风机型号具体根据风量，风压选型，在楼板设风机固定座及减震器。

9.3、压力传感器：防腐蚀耐酸碱，误差精度及温度漂移小，压力范围小（-300Pa至100Pa）监测控制管道系统所要求的负压值。

9.4、补风型全钢通风柜：

9.4.1通风柜组成分为三部分:通风柜上柜、通风柜台面、通风柜下柜(储存柜)

9.4.2主体颜色为白色+蓝色（标准型），也可根据用户要求颜色进行配置

9.4.3主体材料为1.2mm厚镀锌钢，表面环氧树脂喷涂，防化、防潮、耐高温以及耐磨。

9.4.4通风柜上柜

9.4.4.1通风柜采用双层结构，外侧为1.2mm镀锌钢板，内侧为内衬板，双层结构的夹层空间不得小于100mm，以便安装更多的供应系统管道

9.4.4.2通风柜两侧立柱为三角形设计，颜色为白色，可用于安装供应系统终端接收模块(遥控水阀、遥控气阀、漏电保护开关、插座、通风柜阀门控制面板等)。立柱上边面板左侧与右侧立柱各标配2个220V/10A插座。

9.4.4.3内衬板安装于通风柜左侧、右侧、背侧，材料为5mm厚抗倍特板。左侧与右侧内衬板可用于安装遥控水阀水嘴、遥控气阀气嘴，也可于安装插座等。安装有维修口，采用可拆卸模块设计，方便日后维修。

9.4.4.4导流安装于通风柜背侧，材料同内衬板，采用三段式设计，符合BS标准，有效的疏导气流流通，能避免气流在通风柜内形成涡流。

9.4.4.5内部使用空间宽阔，顶部照明灯罩一组，工程塑料材质。灯罩配有5mm钢化玻璃，避免照明灯具与柜内气体接触，并配有散热孔设计。配有2*30W节能灯，有效照度为600Lux，可保证操作时光线良好。

9.4.4.6通风柜顶部配有集气罩，考虑静压损失和噪音控制，采用钟型集气风罩，以PP聚丙烯模塑制作。

9.4.4.7通风柜调节门：铝合金门框、表面喷涂环氧树脂，视窗为5mm厚单块安全玻璃，并采用单一平衡配重设计，打开最大高度为760mm

9.4.4.8通风柜电气设备

9.4.4.9通风柜标准安装4个220V/10A多功能插座,可根据用户要求选择配220V/16A插座

9.4.4.10每台通风柜必须配单独的空气开关、漏电保护和过载保护装置.

9.4.5通风柜台面

20mm厚陶瓷台面；右上侧配置一个pp小水杯和单口水龙头。

9.4.6通风柜下柜体

9.4.6.1柜体为全钢落地式结构。柜体一般深度为530mm（±5%），底柜设计须对台面支撑适当补强，高度为900mm（±5%）。底柜后方应具备容易拆装的背板，可用简单工具方便地拆卸下来以检修管路系统；

9.4.6.2每个底柜单元应配备4个镀锌钢螺杆调整脚，以支撑柜体及调节水平，柜体离地板距离应不少于10mm以隔离地面潮气；

9.4.6.3门板：20mm（±5%）厚，双层结构，内外面均经环氧树酯粉末静电喷涂，夹层内具消音材料。

9.4.6.4服务通道：底柜背面离墙有一个服务通道距离，用来布设电、水、气管路，隐藏设计。

9.5、原子吸收罩：

整体采用304#不锈钢材质焊接而成，表面焊接处经过抛光处理，整体耐酸碱腐蚀。导流管采用1.0厚冷轧板制成，表面喷涂环氧树脂。

9.6、万向抽气罩：

罩口直径∮370mm，悬吊直臂万向抽气罩：组成部分：四段式伸缩导管、集气罩、固定座。四段式伸缩导管：尺寸：①管径∮:D0.75mm；②总长度（四段式）：1500mm。材质：①导管：PP圆管（聚丙烯材质）；②旋转关节：PP；③关节中心连结杆：镀锌处理之钢材；④支撑弹簧：镀锌处理之钢材；⑤关节接合垫圈：低摩擦处理环型橡胶垫圈；⑥关节松紧旋钮：PP；⑦节气蝶阀：塑料（外缘经软质处理）。工作温度范围：-15℃～90℃。集气罩：尺寸：∮88×400mm；材质：耐冲击聚丙烯PP；外形：圆形半碗状；工作温度范围：-15℃～80℃；装配于末段导管末端，可用手轻易拆解清洗。

▲须提供万向抽气罩防静电检测报告及CE认证报告证书复印件。

（三）实验室供气系统

1、 设计规范：

1.1、《工业金属管道工程施工质量验收规范》（GB 50184-2011)；

1.2、《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》（GB50683-2011)；

1.3、《压缩空气站设计规范》（GB50029-2014）；

1.4、《建筑设计防火规范》  （GB500016-2014）；

2、气瓶泄漏报警

2.1、易燃气体泄漏报警系统

2.1.1、易燃气体泄漏报警装置组成：

2.1.1.1易燃气体探测器

2.1.1.2报警主机（控制器）

2.1.2、安装：探测器通常一般装在气瓶间或实验室区，主机安装在实验室工作区域；

2.1.3、原理：探测器检测元件采用气体敏感元件，根据周围气体的浓度，对应输出相应的信号给控制器，控制器根据与校定好的浓度值比较，发出声光报警；

2.1.2、技术参数：

2.1.2.1、探测器传感器类型：电化学式

2.1.2.2、响应时间：可燃气体小于30S

2.1.2.3、防护等级：IP65

2.1.2.4、工作电压：DC24V

3、气瓶柜

要求与42页第20条要求一样。

（四）实验室冷库系统

1、技术规范

1.1《冷库设计规范》（GB50072-2010）；

1.2《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》（GB50274-2010）；

1.3《采暖通风与空气调节设计规范》（GBJ19-2003）；

1.4《工业管道施工质量验收规范》（GB50184-2011)；

1.5国家现行有关规范、规程和业主提供的各技术参数。

2、技术要求

2.1、本项目冷库系统包含冷冻和冷藏间。其中温度要求为工程完工后,库温全自动控制在要求的-20℃±2范围内；

2.2、冷库设施-墙体：采用100mm厚单面不锈钢彩钢板。

2.3、冷库设施-地面：

采用100mm厚聚氨酯彩钢板底铝板面。具有良好的防滑效果。

2.4、冷库设施-门：门采用订制双面304#不锈钢专用冻库门。

2.4.1、冷库吊顶高为2.8m。

2.5、隔热板整体性能

2.5.1、隔热板的安装结合面不允许有外露的硬质聚氨酯泡沫塑料，结合面上不得有凸凹大于1.5mm尺寸的缺陷而且其面积不大于1cm²。

2.5.2、隔热板的板面要保持平整光滑, 不能有翘曲、划伤、磕碰、凹凸不平的缺陷。

2.5.3、隔热板墙板与顶板, 墙板与地面, 墙板垂直相交处做成圆角/弧形过渡，以保持内部卫生和便于清洁。

2.5.4、冷库灯具采用专用冻库防爆灯。

2.6、制冷系统：

2.6.1、本设计冷冻室采用一套制冷机组。

2.6.2、制冷系统的设备安装、调试严格遵守中国国家标准《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》（GB50274-2010）。

2.6.3、制冷系统的管路安装符合标准、规范要求, 认真清理排污、压力试验, 抽真空、干燥处理及事后更换干燥剂均严格遵守规范。

2.7、电气系统

2.7.1、库内装设冷库专用防潮灯具, 能在低温条件下正常启动工作。

2.7.2、电气系统设计选用的设备、元件等都要满足中国的供电标准。

2.7.3、设备选用的电气设备及电气装置或电气元件结构完善, 性能可靠、安全, 使用方便。

2.7.4、冷库蒸发器、风扇、照明等供电接点就近接入预留的配电箱。

2.7.5、电缆材料：电缆和电线类型按照需求和中国国家标准要求选择并确定所需的电缆种类。

（五）实验室洁净净化系统

1、实验室净化设施要求：

洁净实验室的表面材料应遵循不起灰尘、不积尘、耐腐蚀、防潮防霉、容易清洁和符合防火要求的总原则。洁净实验室内与空气直接接触的外露材料不得使用木材和石膏。装修区域全部为上送下回的方式。

2、实验室净化设施-墙体

彩钢板（硅岩）

2.1、彩钢板：彩钢玻镁夹心复合板，钢板厚度≥0.5mm；芯材：双面玻镁

2.2、彩钢板的物理及机械性能指标：

表观密度：0.8-1.2g/cm3            垂直抗弯强度：322Kgf/cm2

水平抗弯强度：216Kgf/cm2          抗冲击强度：25MPa

干缩率：≤0.3％                   干缩率：≤0.6％

2.3、彩钢板的尺寸、形状制造允许误差：

长度尺寸偏差值＜±2mm                    宽度尺寸偏差值＜±1mm

对角线尺寸偏差值＜±3mm                   厚度尺寸偏差值＜1%

平面度（任意方向）＜2‰

▲2.4、彩钢板需提供国家防火建筑材料质量监督中心的报告，防火等级不小于A级（必须提供检验报告复印件）。

▲2.5投标人应针对彩钢板，提供满足要求的检测报告原件或复印件。

3、实验室净化设施-地面

3.1、实验室地面找平层：1:2的水泥砂浆找平，20~40mm厚，细沙参水泥抹面；

3.2、特制水泥自流坪：专用自流平水泥制作，2~3mm厚,地面抛光，吸尘；

3.3、PVC地面：采用优质品牌2.0mm厚PVC卷材。地面涂胶、无缝拼接（含辅料）、上墙120mm踢脚线等工艺处理。要求平整无缝，与墙体均为圆弧连接，并具有良好的防水性能。

4、实验室净化设施-吊顶

4.1、彩钢板（硅岩）：实验室吊顶材料采用硅岩夹芯彩钢板；总厚度为50mm，钢板厚度不小于0.476mm，满足国家消防相关标准要求。

4.2、设计吊顶高度≥2600mm。

4.3、所有的吊顶及吊挂件，必须采取牢固的固定措施，保证维修人员上吊顶维修。

5、实验室净化设施-门、窗

5.1、所有门要求开闭平稳宁静、气密效果良好，每樘门设有500X300mm的双层中空观察窗。在洁净走廊一侧为手动连体平开气密门，门宽900mm，高度2000mm，门采用成品门。洁净区窗户采用中空双面玻璃观察窗，与彩钢板宽度一至，不易积灰，美观性、可靠。所有门、窗应为成品门、成品窗。

5.2、洁净走廊根据需要配置安全门。

5.3、传递窗：

（1）传递窗按图纸设计要求配置；

（2）内部材料采用304L不锈钢板，壁厚大于1.2mm，工作台面要求平整光洁，设置玻璃观察窗；

（3）传递窗采用电子互锁、紫外线杀菌、开门指示灯及DOP检测口；

（4）传递窗装有专用密封条，确保气密性。

5.4、实验室平面布置应流线通畅、洁污分流、洁净通道宽敞、功能辅助用房分布合理，实际使用面积要符合规范要求，并能满足室内设备及净化空调系统风管等安装需要。净化空调系统要充分考虑一次性投资和日常运行费用，以及维修保养停机之间的关系。

6、电气要求

6.1、供电电缆敷设至实验室指定位置，每间辅房安装不少于1组电源插座。

6.2、洁净实验室照明应采用洁净气密封照明灯，避免产生强烈反光，照度均匀，不宜产生眩光效果。照明均采用多点控制。

6.3、实验室平均照度应在3001ux以上。

6.4、辅房、走廊平均照度应在1501ux以上。

6.5、洁净实验室应设有一个独立专用配电箱，配电箱应设于该实验室的外廊侧墙内(污物区一侧）。

6.6、洁净实验室的空调设备应能在室内自动或手动控制。控制装置显示面板应与实验室墙面齐平严密，其检修口必须设置实验室外。

6.7、洁净实验室禁止设置无线通讯设备。

6.8、洁净实验室必须有下列可靠的接地系统(三相五线制)：

6.9、实验室照明、插座为一路，空调及各房间辅助插座为一路。

6.10、洁净实验室所有房间开关、插座均采用国产优质产品。

6.11、洁净实验室安装内镶式洁净灯，LED灯具、环保节能。

7、实验室净化设施要求：

7.1、净化空调系统应使洁净实验室处于受控状态，应既能保证洁净实验室整体控制，又能使各洁净实验室灵活使用。洁净实验区与一般实验区分开设置空调系统。

7.2、各实验室排风系统独立设置，并和送风系统装置连锁。每个实验室需设置排风口，并加过滤和防倒流装置。排风口顺排风方向设中效过滤器，排风支管上设单向阀，排风机位于过滤器之后。

7.3、净化空调机组的选用按《洁净实验室规范》的要求选用。

7.4、机组形式：为提高新风品质、延长实验室内高效过滤器使用寿命，新风采用粗效、中效二级过滤。其它空气处理机组均采用净化机组，必须为专业厂家生产的净化专用空调机组整机，禁止现场拼装；机组功能段：配有袋式初效过滤段、表冷段、风机段、中间段、中效过滤段、加热段和送风段，以保证洁净室风量和设定的换气次数需要。

8、气流组织系统要求

8.1、实验室采用洁净送风。洁净实验室采用高效过滤器风口送风。使实验室区位于洁净气流形成的主流区内。

8.2、C级、D级洁净辅助用房采用常规分散布置风口。

8.3、洁净室应采用侧下部回风，采用阻尼式风口，保证实验室压差。回风口洞口上边高度不应超过地面之上0．5m，洞口下边离地面不低于0．1m。

9、空调机组配置要求：

洁净区各送风口配置高效过滤器，过滤效率为99.99%！0.3um

10、空调系统部件与材料：

10.1、净化空调机组内表面及内部零部件应选用耐消毒药品腐蚀的材质或面层，材质表面应光洁。 保证光滑不积尘；表冷盘管采用防腐亲水铜管套铝片，片厚度0.15-0.2mm要求换热效率高，并能避免表冷器表面出现水滴现象。

10.2、内部结构应便于清洗，并能顺利排放清洗废水，不易结尘、滋生细菌

10.3、表冷器的冷凝水排出口应具备自动防倒吸，并在负压时能顺利排出冷凝水的装置，凝结水管不能直接与下水管道相接。

10.4、机组内各级空气过滤器前后应设置压差计，测量接管应通畅，安装严密。

10.5、不应采用淋水式空气处理器，当采用表面冷却器时，通过盘管所在截面的气流速度不应大于2米/秒。

10.6、空调机组箱体的密封应可靠。当机组内保持1000Pa的静压值时，洁净度等于或高于1000级的系统，箱体的漏风率不应大于1％：洁净度低于1000级的系统，箱体的漏风率不应大于2％。

▲10.7须提供国家压缩机制冷设备质量监督检验中心出具的JB/T9066-1999检测报告复印件、TUV认证证书复印件、单元式空调器3C认证证书复印件。

注意：（1）“▲”指标为重要指标，超过五项（不含五项）不满足条款的作废标处理。

（2） “▲” 指标为重要的验收指标，验收时逐条验收，必须满足。

五、采购清单

| 实验室家具分项清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼层 | 房间 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 延米（台） | 产品简述 |
| 六层 | 环境外检设备室 | 货架 | 1200*500*1800 | 个 | 8 | 1.2 | 全钢结构，四层层板可调节 |
| 六层 | 环境外检试剂室 | 试剂柜 | 900*450*1800 | 个 | 5 | 1 | 1.铝木结构。 2.框架为27*38*1.35mm铝合金。 3.（灰白/浅蓝）18mm厚三聚氰胺板柜门。 4：灰白16mm厚三聚氰胺板柜体，活动层板。 5：PVC一字拉手。 |
| 六层 | 环境外检试剂室 | 通风试剂柜 | 900*450*1800 | 个 | 6 | 1 | 同上试剂柜材质，顶部开孔不含通风 |
| 六层 | 离子色谱室 | 仪器台 | 5400*900*850 | 台 | 1 | 5.4 | 1：Q-Frame钢木结构空位型。 2：12.7mm厚黑色实芯理化板台面，边缘加厚至25.4mm。 3：框架采用40*60*1.5mm冷轧矩形方通。 4：（灰白/浅蓝）18mm厚三聚氰胺板柜门、抽面。 5：灰白16mm厚三聚氰胺板柜体。 6：PVC一字拉手。 |
| 六层 | 离子色谱室 | 实验凳 |  | 把 | 3 | 1 | 气压升降，不锈钢脚踏圈。 |
| 六层 | 离子色谱室 | 岛式电源台 | 220V/10A | 套 | 5 | 1 | 220V/10A，（五孔、六孔）插座，含钢线盒及电线和阻燃线管。 |
| 六层 | 原子荧光 | 仪器台 | 4500*900*850 | 台 | 2 | 4.5 | 同上仪器台材质 |
| 六层 | 原子荧光 | 实验凳 |  | 把 | 4 | 1 | 同上实验凳材质 |
| 六层 | 原子荧光 | 岛式电源台 | 220V/10A | 套 | 10 | 1 | 同上岛式电源台材质 |
| 六层 | 原子荧光 | 气瓶柜 | 900*450*1800 | 个 | 1 | 1 | 1：全钢结构。 2：整体采用1.2mm镀锌钢板 ，内置调节气瓶固定座及活动翻板。 3：铝合金拉手锁。 4：普通报警装置。 |
| 六层 | 原子吸收 | 仪器台 | 4500*900*850 | 台 | 1 | 4.5 | 同上仪器台材质 |
| 六层 | 原子吸收 | 实验凳 |  | 把 | 2 | 1 | 同上实验凳材质 |
| 六层 | 原子吸收 | 岛式电源台 | 220V/10A | 套 | 5 | 1 | 同上岛式电源台材质 |
| 六层 | 原子吸收 | 气瓶柜 | 900*450*1800 | 个 | 2 | 1 | 同上气瓶柜材质 |
| 六层 | 控制室 | 控制台 | 4000*750*850 | 台 | 1 | 4 | 同上边台材质 |
| 六层 | 控制室 | 岛式电源台 | 220V/10A | 套 | 4 | 1 | 同上岛式电源台材质 |
| 六层 | ICP/MS | 仪器台 | 4200*900*850 | 台 | 1 | 4.2 | 同上仪器台材质 |
| 六层 | ICP/MS | 岛式电源台 | 220V/10A | 套 | 4 | 1 | 同上岛式电源台材质 |
| 六层 | 臭气浓度1 | 边台（带水） | 4200*750*850 | 台 | 1 | 4.2 | 1：C-Frame钢木结构空位型。 2：12.7mm厚黑色实芯理化板台面，边缘加厚至25.4mm。 3：框架采用40*60*1.5mm冷轧矩形方通。 4：（灰白/浅蓝）18mm厚三聚氰胺板柜门、抽面。 5：灰白16mm厚三聚氰胺板柜体。 6：PVC一字拉手。 |
| 六层 | 臭气浓度1 | 水槽、三口水龙头 | 400*300*500 | 套 | 1 | 1 | 水盆为PP材质、水龙头为三口全铜材质。 |
| 六层 | 臭气浓度1 | 滴水架 | 27支棒 | 套 | 1 | 1 | PP棒+实芯理化板 |
| 六层 | 臭气浓度1 | 洗眼器 | 单口 | 套 | 1 | 1 | 实验室专用，橡胶手柄,不锈钢材质,可伸缩连接软管。 |
| 六层 | 臭气浓度1 | 岛式电源台 | 220V/10A | 套 | 3 | 1 | 同上岛式电源台材质 |
| 六层 | 臭气浓度1 | 传递窗 | 600*600*600 | 套 | 2 | 1 | 304不锈钢材质，带紫外光灯 |
| 六层 | 臭气浓度1 | 试剂柜 | 900*450*1800 | 个 | 2 | 1 | 同上试剂柜材质 |
| 六层 | 臭气浓度1 | 实验凳 |  | 把 | 1 | 1 | 同上实验凳材质 |
| 六层 | 臭气浓度2 | 边台（带水） | 4200*750*850 | 台 | 1 | 4.2 | 同上边台材质 |
| 六层 | 臭气浓度2 | 水槽、三口水龙头 | 400*300*500 | 套 | 1 | 1 | 同上水槽、三口水龙头材质 |
| 六层 | 臭气浓度2 | 滴水架 | 27支棒 | 套 | 1 | 1 | 同上滴水架材质 |
| 六层 | 臭气浓度2 | 洗眼器 | 单口 | 套 | 1 | 1 | 同上洗眼器材质 |
| 六层 | 臭气浓度2 | 岛式电源台 | 220V/10A | 套 | 3 | 1 | 同上岛式电源台材质 |
| 六层 | 臭气浓度2 | 试剂柜 | 900*450*1800 | 个 | 2 | 1 | 同上试剂柜材质 |
| 六层 | 臭气浓度2 | 实验凳 |  | 把 | 1 | 1 | 同上实验凳材质 |
| 六层 | 标液配置 | 边台（带水） | 2300*750*850 | 台 | 1 | 2.3 | 同上边台材质 |
| 六层 | 标液配置 | 水槽、三口水龙头 | 400*300*500 | 套 | 1 | 1 | 同上水槽、三口水龙头材质 |
| 六层 | 标液配置 | 滴水架 | 27支棒 | 套 | 1 | 1 | 同上滴水架材质 |
| 六层 | 标液配置 | 洗眼器 | 单口 | 套 | 1 | 1 | 同上洗眼器材质 |
| 六层 | 标液配置 | 岛式电源台 | 220V/10A | 套 | 3 | 1 | 同上岛式电源台材质 |
| 六层 | 标液配置 | 边台 | 2300*750*850 | 台 | 1 | 1 | 同上边台材质 |
| 六层 | 标液配置 | 通风柜（右带水） | 1500*850*2350 | 台 | 1 | 1 | 阻燃玻璃钢开模整体灌模，整体无接缝，一体成型。20mm厚陶瓷台面，耐化学试剂不少于“44种”化学试剂表面无变化，内照射指数≤0.45，极限高温1500度以上，带一体成型蝶形挡水沿。顶部配有冷凝接液槽，带可拆 |
| 六层 | 标液配置 | 小杯槽、单口水龙头 |  | 套 | 1 | 1 | 同上水槽、三口水龙头材质 |
| 六层 | 标液配置 | 实验凳 |  | 把 | 2 | 1 | 同上实验凳材质 |
| 六层 | 环境外检准备室 | 边台 | 5400*750*850 | 台 | 1 | 5.4 | 同上边台材质 |
| 六层 | 环境外检准备室 | 角台（带水） | 1000*1000*850 | 台 | 1 | 1 | 同上边台材质 |
| 六层 | 环境外检准备室 | 水槽、三口水龙头 | 400*300*500 | 套 | 1 | 1 | 同上水槽、三口水龙头材质 |
| 六层 | 环境外检准备室 | 滴水架 | 27支棒 | 套 | 1 | 1 | 同上滴水架材质 |
| 六层 | 环境外检准备室 | 洗眼器 | 单口 | 套 | 1 | 1 | 同上洗眼器材质 |
| 六层 | 环境外检准备室 | 边台 | 2500*750*850 | 台 | 1 | 2.5 | 同上边台材质 |
| 六层 | 环境外检准备室 | 岛式电源台 | 220V/10A | 套 | 8 | 1 | 同上岛式电源台材质 |
| 六层 | 液相色谱室 | 仪器台 | 5400*900*850 | 台 | 1 | 5.4 | 同上仪器台材质 |
| 六层 | 液相色谱室 | 仪器台 | 6000*900*850 | 台 | 1 | 6 | 同上仪器台材质 |
| 六层 | 液相色谱室 | 岛式电源台 | 220V/10A | 套 | 10 | 1 | 同上岛式电源台材质 |
| 六层 | 液相色谱室 | 实验凳 |  | 把 | 6 | 1 | 同上实验凳材质 |
| 六层 | 液质室 | 仪器台 | 5400*900*850 | 台 | 1 | 5.4 | 同上仪器台材质 |
| 六层 | 液质室 | 岛式电源台 | 220V/10A | 套 | 5 | 1 | 同上岛式电源台材质 |
| 六层 | 液质室 | 实验凳 |  | 把 | 2 | 1 | 同上实验凳材质 |
| 六层 | 气质室 | 仪器台 | 5400*900*850 | 台 | 1 | 5.4 | 同上仪器台材质 |
| 六层 | 气质室 | 岛式电源台 | 220V/10A | 套 | 5 | 1 | 同上岛式电源台材质 |
| 六层 | 气质室 | 实验凳 |  | 把 | 2 | 1 | 同上实验凳材质 |
| 六层 | 设备间 | 气瓶柜 | 900*450*1800 | 个 | 2 | 1 | 同上气瓶柜材质 |
| 六层 | 气象色谱室 | 仪器台 | 6000*900*850 | 台 | 2 | 6 | 同上仪器台材质 |
| 六层 | 气象色谱室 | 岛式电源台 | 220V/10A | 套 | 10 | 1 | 同上岛式电源台材质 |
| 六层 | 气象色谱室 | 实验凳 |  | 把 | 6 | 1 | 同上实验凳材质 |
| 六层 | 气象色谱室 | 气瓶柜 | 900*450*1800 | 个 | 2 | 1 | 同上气瓶柜材质 |
| 六层 | 器皿室 | 器皿柜 | 900*450*1800 | 个 | 10 | 1 | 1.铝木结构。 2.框架为27*38*1.35mm铝合金。 3.（灰白/浅蓝）18mm厚三聚氰胺板柜门。 4：灰白16mm厚三聚氰胺板柜体。 5：层板采用5mm厚抗贝特板 层板框架为铝合金材质，开孔35、50、60、100mm 配接水盘。 6：PVC一字拉手。 |
| 六层 | 走廊 | 紧急冲淋 |  | 套 | 1 | 1 | 304不锈钢材质 |
| 七层 | 土壤风干 | 货架 | 1200*500*1800 | 个 | 7 | 1.2 | 全钢结构，四层层板可调节 |
| 七层 | 食品检验 | 货架 | 1200*500*1800 | 个 | 7 | 1.2 | 全钢结构，四层层板可调节 |
| 七层 | 普通天平室 | 天平台 | 900*600*850 | 台 | 4 | 1 | 1：Q-Frame钢木结构。 2：12.7mm厚实芯理化板台面，内嵌400*400*80mm大理石 3：框架采用40*60*1.5mm冷轧矩形方通。 4：（灰白/浅蓝）18mm厚三聚氰胺板抽面。 |
| 七层 | 普通天平室 | 周转台 | 900*600*850 | 台 | 1 | 1 | 同上边台材质 |
| 七层 | 普通天平室 | 实验凳 |  | 把 | 3 | 1 | 同上实验凳材质 |
| 七层 | 精密天平室 | 天平台 | 900*600*850 | 台 | 2 | 1 | 同上天平台材质 |
| 七层 | 精密天平室 | 周转台 | 900*600*850 | 台 | 2 | 1 | 同上边台材质 |
| 七层 | 精密天平室 | 实验凳 |  | 把 | 2 | 1 | 同上实验凳材质 |
| 七层 | 标液存放室 | 试剂柜 | 900*450*1800 | 个 | 2 | 1 | 同上试剂柜材质 |
| 七层 | 标液配制室 | 边台（带水） | 2100*750*850 | 台 | 1 | 2.1 | 同上边台材质 |
| 七层 | 标液配制室 | 边台 | 2100*750*850 | 台 | 1 | 2.1 | 同上边台材质 |
| 七层 | 标液配制室 | 水槽、三口水龙头 | 400*300*500 | 套 | 1 | 1 | 同上水槽、三口水龙头材质 |
| 七层 | 标液配制室 | 滴水架 | 27支棒 | 套 | 1 | 1 | 同上滴水架材质 |
| 七层 | 标液配制室 | 洗眼器 | 单口 | 套 | 1 | 1 | 同上洗眼器材质 |
| 七层 | 标液配制室 | 岛式电源台 | 220V/10A | 套 | 3 | 1 | 同上岛式电源台材质 |
| 七层 | 标液配制室 | 通风柜（右带水） | 1500*850*2350 | 台 | 1 | 1 | 同上通风柜材质 |
| 七层 | 标液配制室 | 小杯槽、单口水龙头 |  | 套 | 1 | 1 | 同上水槽、三口水龙头材质 |
| 七层 | 标液配制室 | 实验凳 |  | 把 | 1 | 1 | 同上实验凳材质 |
| 七层 | 普通仪器室 | 边台 | 5000*750*850 | 台 | 2 | 5 | 同上边台材质 |
| 七层 | 普通仪器室 | 边台 | 5600*750*850 | 台 | 1 | 5.6 | 同上边台材质 |
| 七层 | 普通仪器室 | 角台（其中一台带水） | 1000*1000*850 | 台 | 2 | 1 | 同上边台材质 |
| 七层 | 普通仪器室 | 水槽、三口水龙头 | 400*300*500 | 套 | 1 | 1 | 同上水槽、三口水龙头材质 |
| 七层 | 普通仪器室 | 岛式电源台 | 220V/10A | 套 | 15 | 1 | 同上岛式电源台材质 |
| 七层 | 普通仪器室 | 实验凳 |  | 把 | 4 | 1 | 同上实验凳材质 |
| 七层 | 高温室 | 高温矮台 | 4000*900*500 | 台 | 1 | 4 | 1：Q-Frame钢木结构满柜型。 2：15mm厚黑色大理石台面，边缘加厚至30mm。 3：框架采用40*60*1.5mm冷轧矩形方通。 4：（灰白/浅蓝）18mm厚三聚氰胺板柜门。 5：灰白16mm厚三聚氰胺板柜体。 6：PVC一字拉手。 |
| 七层 | 高温室 | 高温矮台 | 6000*900*500 | 台 | 1 | 6 | 同上高温矮台材质 |
| 七层 | 高温室 | 岛式电源台 | 220V/10A | 套 | 9 | 1 | 同上岛式电源台材质 |
| 七层 | 消解室 | 边台（带水） | 4400*750*850 | 台 | 1 | 4.4 | 同上边台材质 |
| 七层 | 消解室 | 水槽、三口水龙头 | 400*300*500 | 套 | 1 | 1 | 同上水槽、三口水龙头材质 |
| 七层 | 消解室 | 滴水架 | 27支棒 | 套 | 1 | 1 | 同上滴水架材质 |
| 七层 | 消解室 | 洗眼器 | 单口 | 套 | 1 | 1 | 同上洗眼器材质 |
| 七层 | 消解室 | 岛式电源台 | 220V/10A | 套 | 3 | 1 | 同上岛式电源台材质 |
| 七层 | 消解室 | 实验凳 |  | 把 | 2 | 1 | 同上实验凳材质 |
| 七层 | 消解室 | 通风柜（右带水） | 1500*850*2350 | 台 | 2 | 1 | PP材质，含PP台面，液晶控制器，小杯槽及水龙头，插座及照明，不含通风系统 |
| 七层 | 消解室 | 小杯槽、单口水龙头 |  | 套 | 2 | 1 | 同上水槽、三口水龙头材质 |
| 七层 | 消解室 | 器皿柜 | 900*450*1800 | 个 | 1 | 1 | 同上器皿柜材质 |
| 七层 | 消解室 | 试剂柜 | 900*450*1800 | 个 | 1 | 1 | 同上试剂柜材质 |
| 七层 | 环境样品室 | 货架 | 1200*500*1800 | 个 | 8 | 1.2 | 全钢结构，四层层板可调节 |
| 七层 | 土壤制样室 | 边台（带水） | 6400*750*850 | 台 | 1 | 6.4 | 同上边台材质 |
| 七层 | 土壤制样室 | 水槽、三口水龙头 | 400*300*500 | 套 | 1 | 1 | 同上水槽、三口水龙头材质 |
| 七层 | 土壤制样室 | 岛式电源台 | 220V/10A | 套 | 5 | 1 | 同上岛式电源台材质 |
| 七层 | 土壤制样室 | 实验凳 |  | 把 | 2 | 1 | 同上实验凳材质 |
| 七层 | 样品制备室 | 边台（带水） | 6400*750*850 | 台 | 1 | 6.4 | 同上边台材质 |
| 七层 | 样品制备室 | 水槽、三口水龙头 | 400*300*500 | 套 | 2 | 1 | 同上水槽、三口水龙头材质 |
| 七层 | 样品制备室 | 洗眼器 | 单口 | 套 | 1 | 1 | 同上洗眼器材质 |
| 七层 | 样品制备室 | 岛式电源台 | 220V/10A | 套 | 4 | 1 | 同上岛式电源台材质 |
| 七层 | 样品制备室 | 器皿柜 | 900*450*1800 | 个 | 1 | 1 | 同上器皿柜材质 |
| 七层 | 样品制备室 | 试剂柜 | 900*450*1800 | 个 | 1 | 1 | 同上试剂柜材质 |
| 七层 | 样品制备室 | 实验凳 |  | 把 | 1 | 1 | 同上实验凳材质 |
| 七层 | 无机前处理室 | 中央台 | 4000*1500*850 | 台 | 1 | 4 | 1：H-Frame钢木结构空位型。 2：12.7mm厚黑色实芯理化板台面，边缘加厚至25.4mm。 3：框架采用40*60*1.5mm冷轧矩形方通。 4：（灰白/浅蓝）18mm厚三聚氰胺板柜门、抽面。 5：灰白16mm厚三聚氰胺板柜体。 6：PVC一字拉手。 |
| 七层 | 无机前处理室 | 中央台试剂架 | 3250*350*750 | 组 | 1 | 3.25 | 钢玻结构，层板采用10mm厚钢化玻璃，边缘配不锈钢管护栏，防止试剂瓶跌落。 |
| 七层 | 无机前处理室 | 水槽、三口水龙头 | 400*300*500 | 套 | 1 | 1 | 同上水槽、三口水龙头材质 |
| 七层 | 无机前处理室 | 滴水架 | 27支棒 | 套 | 1 | 1 | 同上滴水架材质 |
| 七层 | 无机前处理室 | 洗眼器 | 单口 | 套 | 1 | 1 | 同上洗眼器材质 |
| 七层 | 无机前处理室 | 通风柜（右带水） | 1500*850*2350 | 台 | 2 | 1 | 同上通风柜材质 |
| 七层 | 无机前处理室 | 小杯槽、单口水龙头 |  | 套 | 2 | 1 | 同上水槽、三口水龙头材质 |
| 七层 | 无机前处理室 | 边台 | 2400*750*850 | 台 | 1 | 2.4 | 同上边台材质 |
| 七层 | 无机前处理室 | 边台（带水） | 5600*750*850 | 台 | 1 | 5.6 | 同上边台材质 |
| 七层 | 无机前处理室 | 水槽、三口水龙头 | 400*300*500 | 套 | 1 | 1 | 同上水槽、三口水龙头材质 |
| 七层 | 无机前处理室 | 边台 | 3850*750*850 | 台 | 1 | 3.85 | 同上边台材质 |
| 七层 | 无机前处理室 | 角台 | 1000*1000*850 | 台 | 2 | 1 | 同上边台材质 |
| 七层 | 无机前处理室 | 岛式电源台 | 220V/10A | 套 | 9 | 1 | 同上岛式电源台材质 |
| 七层 | 无机前处理室 | 器皿柜 | 900*450*1800 | 个 | 1 | 1 | 同上器皿柜材质 |
| 七层 | 无机前处理室 | 试剂柜 | 900*450*1800 | 个 | 1 | 1 | 同上试剂柜材质 |
| 七层 | 无机前处理室 | 紧急冲淋 |  | 套 | 1 | 1 | 同上紧急冲淋材质 |
| 七层 | 无机前处理室 | 实验凳 |  | 把 | 9 | 1 | 同上实验凳材质 |
| 七层 | 有机前处理室 | 中央台 | 4000*1500*850 | 台 | 1 | 4 | 同上中央台材质 |
| 七层 | 有机前处理室 | 中央台试剂架 | 3250*350*750 | 组 | 1 | 3.25 | 同上试剂架材质 |
| 七层 | 有机前处理室 | 水槽、三口水龙头 | 400*300*500 | 套 | 1 | 1 | 同上水槽、三口水龙头材质 |
| 七层 | 有机前处理室 | 滴水架 | 27支棒 | 套 | 1 | 1 | 同上滴水架材质 |
| 七层 | 有机前处理室 | 洗眼器 | 单口 | 套 | 1 | 1 | 同上洗眼器材质 |
| 七层 | 有机前处理室 | 通风柜（右带水） | 1500*850*2350 | 台 | 2 | 1 | 同上通风柜材质 |
| 七层 | 有机前处理室 | 小杯槽、单口水龙头 |  | 套 | 2 | 1 | 同上水槽、三口水龙头材质 |
| 七层 | 有机前处理室 | 边台 | 2400*750*850 | 台 | 1 | 2.4 | 同上边台材质 |
| 七层 | 有机前处理室 | 边台（带水） | 5600*750*850 | 台 | 1 | 5.6 | 同上边台材质 |
| 七层 | 有机前处理室 | 水槽、三口水龙头 | 400*300*500 | 套 | 1 | 1 | 同上水槽、三口水龙头材质 |
| 七层 | 有机前处理室 | 边台 | 3850*750*850 | 台 | 1 | 3.85 | 同上边台材质 |
| 七层 | 有机前处理室 | 角台 | 1000*1000*850 | 台 | 2 | 1 | 同上边台材质 |
| 七层 | 有机前处理室 | 岛式电源台 | 220V/10A | 套 | 9 | 1 | 同上岛式电源台材质 |
| 七层 | 有机前处理室 | 器皿柜 | 900*450*1800 | 个 | 1 | 1 | 同上器皿柜材质 |
| 七层 | 有机前处理室 | 试剂柜 | 900*450*1800 | 个 | 1 | 1 | 同上试剂柜材质 |
| 七层 | 有机前处理室 | 实验凳 |  | 把 | 9 | 1 | 同上实验凳材质 |
| 七层 | 理化室1 | 中央台 | 4000*1500*850 | 台 | 1 | 4 | 同上中央台材质 |
| 七层 | 理化室1 | 中央台试剂架 | 3250*350*750 | 组 | 1 | 3.25 | 同上试剂架材质 |
| 七层 | 理化室1 | 水槽、三口水龙头 | 400*300*500 | 套 | 1 | 1 | 同上水槽、三口水龙头材质 |
| 七层 | 理化室1 | 滴水架 | 27支棒 | 套 | 1 | 1 | 同上滴水架材质 |
| 七层 | 理化室1 | 洗眼器 | 单口 | 套 | 1 | 1 | 同上洗眼器材质 |
| 七层 | 理化室1 | 通风柜（右带水） | 1500*850*2350 | 台 | 2 | 1 | 同上通风柜材质 |
| 七层 | 理化室1 | 小杯槽、单口水龙头 |  | 套 | 2 | 1 | 同上水槽、三口水龙头材质 |
| 七层 | 理化室1 | 边台 | 2400*750*850 | 台 | 1 | 2.4 | 同上边台材质 |
| 七层 | 理化室1 | 边台（带水） | 5600*750*850 | 台 | 1 | 5.6 | 同上边台材质 |
| 七层 | 理化室1 | 水槽、三口水龙头 | 400*300*500 | 套 | 1 | 1 | 同上水槽、三口水龙头材质 |
| 七层 | 理化室1 | 边台 | 3850*750*850 | 台 | 1 | 3.85 | 同上边台材质 |
| 七层 | 理化室1 | 角台 | 1000*1000*850 | 台 | 2 | 1 | 同上边台材质 |
| 七层 | 理化室1 | 岛式电源台 | 220V/10A | 套 | 9 | 1 | 同上岛式电源台材质 |
| 七层 | 理化室1 | 器皿柜 | 900*450*1800 | 个 | 1 | 1 | 同上器皿柜材质 |
| 七层 | 理化室1 | 试剂柜 | 900*450*1800 | 个 | 1 | 1 | 同上试剂柜材质 |
| 七层 | 理化室1 | 紧急冲淋 |  | 套 | 1 | 1 | 同上紧急冲淋材质 |
| 七层 | 理化室1 | 实验凳 |  | 把 | 9 | 1 | 同上实验凳材质 |
| 七层 | 理化室2 | 中央台 | 3750*750*850 | 台 | 1 | 3.75 | 同上中央台材质 |
| 七层 | 理化室2 | 中央台试剂架 | 3000*350*750 | 组 | 1 | 3 | 同上试剂架材质 |
| 七层 | 理化室2 | 水槽、三口水龙头 | 400*300*500 | 套 | 1 | 1 | 同上水槽、三口水龙头材质 |
| 七层 | 理化室2 | 滴水架 | 27支棒 | 套 | 1 | 1 | 同上滴水架材质 |
| 七层 | 理化室2 | 洗眼器 | 单口 | 套 | 1 | 1 | 同上洗眼器材质 |
| 七层 | 理化室2 | 通风柜（右带水） | 1500*850*2350 | 台 | 2 | 1 | 同上通风柜材质 |
| 七层 | 理化室2 | 小杯槽、单口水龙头 |  | 套 | 2 | 1 | 同上水槽、三口水龙头材质 |
| 七层 | 理化室2 | 边台 | 1800*750*850 | 台 | 2 | 1.8 | 同上边台材质 |
| 七层 | 理化室2 | 角台（其中一台带水） | 1000*1000*850 | 台 | 3 | 1 | 同上边台材质 |
| 七层 | 理化室2 | 水槽、三口水龙头 | 400*300*500 | 套 | 1 | 1 | 同上水槽、三口水龙头材质 |
| 七层 | 理化室2 | 边台 | 2350*750*850 | 台 | 1 | 2.35 | 同上边台材质 |
| 七层 | 理化室2 | 器皿柜 | 900*450*1800 | 个 | 1 | 1 | 同上器皿柜材质 |
| 七层 | 理化室2 | 试剂柜 | 900*450*1800 | 个 | 1 | 1 | 同上试剂柜材质 |
| 七层 | 理化室2 | 岛式电源台 | 220V/10A | 套 | 5 | 1 | 同上岛式电源台材质 |
| 七层 | 理化室2 | 实验凳 |  | 把 | 4 | 1 | 同上实验凳材质 |
| 七层 | 理化室2 | 紧急冲淋 |  | 套 | 1 | 1 | 同上紧急冲淋材质 |
| 七层 | 洗涤室 | 边台 | 4500*750*850 | 台 | 1 | 4.5 | 同上边台材质 |
| 七层 | 洗涤室 | 水槽、三口水龙头 | 400*300*800 | 套 | 2 | 1 | 同上水槽、三口水龙头材质 |
| 七层 | 洗涤室 | 滴水架 | 27支棒 | 套 | 2 | 1 | 同上滴水架材质 |
| 七层 | 洗涤室 | 洗眼器 | 单口 | 套 | 1 | 1 | 同上洗眼器材质 |
| 七层 | 洗涤室 | 角台 | 1000*1000*850 | 台 | 1 | 1 | 同上边台材质 |
| 七层 | 洗涤室 | 边台 | 2400*750*850 | 台 | 1 | 1 | 同上边台材质 |
| 七层 | 洗涤室 | 实验凳 |  | 把 | 2 | 1 | 同上实验凳材质 |
| 七层 | 洗涤室 | 岛式电源台 | 220V/10A | 套 | 4 | 1 | 同上岛式电源台材质 |
| 七层 | 洗涤室 | 器皿柜 | 900*450*1800 | 个 | 4 | 1 | 同上器皿柜材质 |
| 七层 | 器皿间 | 器皿柜 | 900*450*1800 | 个 | 10 | 1 | 同上器皿柜材质 |
| 七层 | 器皿间 | 紧急冲淋 |  | 套 | 1 | 1 | 同上紧急冲淋材质 |
| 八层 | 冻库 | 货架 | 1200*500*1800 | 个 | 6 | 1.2 | 全钢结构，四层层板可调节 |
| 八层 | 冻库 | 货架 | 900*500*1800 | 个 | 2 | 1 | 全钢结构，四层层板可调节 |
| 八层 | 药品室 | 货架 | 1200*500*1800 | 个 | 5 | 1.2 | 全钢结构，四层层板可调节 |
| 八层 | 药品室 | 药品柜 | 900*450*1800 | 个 | 4 | 1 | PP材质，采用8MM瓷白色PP板制作，蓝色拉手铰链、四门，上门开钢化玻璃视窗，下门开百叶，顶部开孔，三块可调层板，中间一块固定层板。2把防腐挂锁 |
| 八层 | 食品资料室 | 资料柜 | 900*450*1800 | 个 | 12 | 1 | 同上试剂柜材质 |
| 八层 | 无菌室 | 不锈钢台 | 2050*750*850 | 台 | 1 | 2.05 | 304不锈钢材质，无柜体 |
| 八层 | 无菌室 | 不锈钢台 | 2000*750*850 | 台 | 1 | 2 | 304不锈钢材质，无柜体 |
| 八层 | 无菌室 | 传递窗 | 600*600*600 | 套 | 2 | 1 | 同上传递窗材质 |
| 八层 | 无菌室 | 超净工作台 | 1500*800（双人单面） | 台 | 2 | 1 | - 外箱体钢板烤漆，工作台面不锈钢。 - 噪声≤62dB（A） - 3.菌落数≤ 0.5cfu/皿。0.5h 4.垂直送风，双人单面 |
| 八层 | 更衣室 | 更衣柜 | 900*450*1800 | 个 | 1 | 1 | 全钢结构，采用1.0mm厚钢板制作，钢制板门，内含挂衣钩 |
| 八层 | 更衣室 | 不锈钢水池 | 600*500*800 | 台 | 1 | 1 | 304不锈钢材质，带普通水龙头，带柜体 |
| 八层 | 准备间 | 边台 | 2000*750*850 | 台 | 1 | 2 | 同上边台材质 |
| 八层 | 准备间 | 边台 | 1500*750*850 | 台 | 1 | 1.5 | 同上边台材质 |
| 八层 | 准备间 | 角台（带水） | 1000*1000*850 | 台 | 1 | 1 | 同上边台材质 |
| 八层 | 准备间 | 水槽、三口水龙头 | 400*300*500 | 套 | 1 | 1 | 同上水槽、三口水龙头材质 |
| 八层 | 准备间 | 滴水架 | 27支棒 | 套 | 1 | 1 | 同上滴水架材质 |
| 八层 | 准备间 | 岛式电源台 | 220V/10A | 套 | 2 | 1 | 同上岛式电源台材质 |
| 八层 | 更衣室 | 更衣柜 | 900*450*1800 | 个 | 1 | 1 | 同上更衣柜材质 |
| 八层 | 更衣室 | 不锈钢水池 | 600*500*800 | 台 | 1 | 1 | 304不锈钢材质，带普通水龙头，带柜体 |
| 八层 | BOD | 边台 | 2700*750*850 | 台 | 1 | 2.7 | 同上边台材质 |
| 八层 | BOD | 边台 | 2000*750*850 | 台 | 1 | 2 | 同上边台材质 |
| 八层 | BOD | 角台（带水） | 1000*1000*850 | 台 | 1 | 1 | 同上边台材质 |
| 八层 | BOD | 水槽、三口水龙头 | 400*300*500 | 套 | 1 | 1 | 同上水槽、三口水龙头材质 |
| 八层 | BOD | 滴水架 | 27支棒 | 套 | 1 | 1 | 同上滴水架材质 |
| 八层 | BOD | 洗眼器 | 单口 | 套 | 1 | 1 | 同上洗眼器材质 |
| 八层 | BOD | 传递窗 | 600*600*600 | 套 | 2 | 1 | 同上传递窗材质 |
| 八层 | BOD | 生物安全柜 | 1500*800（双人单面） | 台 | 1 | 1 | 人员保护：1.撞击式采样器的菌落总数≤10CFU/次≤10CFU./time 2.狭缝式采样器的菌落总数≤5CFU/次≤ 5CFU./time 受试产品防护 菌落总数≤5CFU/次≤5CFU./time交叉感染防护 菌落总数≤2CFU/次≤ |
| 八层 | BOD | 岛式电源台 | 220V/10A | 套 | 3 | 1 | 同上岛式电源台材质 |
| 八层 | 食品检样室 | 货架 | 1200*500*1800 | 个 | 8 | 1.2 | 全钢结构，四层层板可调节 |
| 八层 | 食品检样室 | 货架 | 900*500*1800 | 个 | 2 | 1 | 全钢结构，四层层板可调节 |
| 八层 | 易挥发药品室 | 药品柜 | 900*450*1800 | 个 | 5 | 1 | PP材质，采用8MM瓷白色PP板制作，蓝色拉手铰链、四门，上门开钢化玻璃视窗，下门开百叶，顶部开孔，三块可调层板，中间一块固定层板。2把防腐挂锁 |
| 八层 | 易挥发药品室 | 排风药品柜 | 900*450*1800 | 个 | 6 | 1 | PP材质，采用8MM瓷白色PP板制作，蓝色拉手铰链、四门，上门开钢化玻璃视窗，下门开百叶，顶部开孔，三块可调层板，中间一块固定层板。2把防腐挂锁 |
| 八层 | 环境资料室 | 资料柜 | 900*450*1800 | 个 | 12 | 1 | 同上试剂柜材质 |
| 八层 | 设备调试室 | 边台 | 7900*750*850 | 台 | 1 | 7.9 | 同上边台材质 |
| 八层 | 设备调试室 | 边台（带水） | 6000*750*850 | 台 | 1 | 6 | 同上边台材质 |
| 八层 | 设备调试室 | 水槽、三口水龙头 | 400*300*500 | 套 | 1 | 1 | 同上水槽、三口水龙头材质 |
| 八层 | 设备调试室 | 实验凳 |  | 把 | 4 | 1 | 同上实验凳材质 |
| 八层 | 设备调试室 | 岛式电源台 | 220V/10A | 套 | 10 | 1 | 同上岛式电源台材质 |
| 八层 | 准备室 | 边台 | 2900*750*850 | 台 | 2 | 2.9 | 同上边台材质 |
| 八层 | 准备室 | 边台 | 1500*750*850 | 台 | 2 | 1.5 | 同上边台材质 |
| 八层 | 准备室 | 角台（带水） | 1000*1000*850 | 台 | 2 | 1 | 同上边台材质 |
| 八层 | 准备室 | 水槽、三口水龙头 | 400*300*500 | 套 | 2 | 1 | 同上水槽、三口水龙头材质 |
| 八层 | 准备室 | 滴水架 | 27支棒 | 套 | 2 | 1 | 同上滴水架材质 |
| 八层 | 准备室 | 洗眼器 | 单口 | 套 | 2 | 1 | 同上洗眼器材质 |
| 八层 | 准备室 | 实验凳 |  | 把 | 2 | 1 | 同上实验凳材质 |
| 八层 | 准备室 | 岛式电源台 | 220V/10A | 套 | 6 | 1 | 同上岛式电源台材质 |
| 八层 | 准备室 | 传递窗 | 600*600*600 | 套 | 1 | 1 | 同上传递窗材质 |
| 八层 | 准备室 | 试剂柜 | 900*450*1800 | 个 | 2 | 1 | 同上试剂柜材质 |
| 八层 | 灭菌室 | 边台 | 3700*750*850 | 台 | 1 | 3.7 | 同上边台材质 |
| 八层 | 灭菌室 | 水槽、三口水龙头 | 400*300*500 | 套 | 2 | 1 | 同上水槽、三口水龙头材质 |
| 八层 | 灭菌室 | 岛式电源台 | 220V/10A | 套 | 3 | 1 | 同上岛式电源台材质 |
| 八层 | P2检测室（负压） | 边台 | 3650*750*850 | 台 | 1 | 3.65 | 同上边台材质 |
| 八层 | P2检测室（负压） | 边台（带水） | 3900*750*850 | 台 | 1 | 3.9 | 同上边台材质 |
| 八层 | P2检测室（负压） | 水槽、三口水龙头 | 400*300*500 | 套 | 1 | 1 | 同上水槽、三口水龙头材质 |
| 八层 | P2检测室（负压） | 洗眼器 | 单口 | 套 | 1 | 1 | 同上洗眼器材质 |
| 八层 | P2检测室（负压） | 角台 | 1000*1000*850 | 台 | 1 | 1 | 同上边台材质 |
| 八层 | P2检测室（负压） | 岛式电源台 | 220V/10A | 套 | 5 | 1 | 同上岛式电源台材质 |
| 八层 | P2检测室（负压） | 实验凳 |  | 把 | 4 | 1 | 同上实验凳材质 |
| 八层 | P2检测室（负压） | 生物安全柜 | 1500*800（双人单面） | 台 | 2 | 1 | 同上生物安全柜材质 |
| 八层 | 更衣间 | 更衣柜 | 900*450*1800 | 个 | 1 | 1 | 同上更衣柜材质 |
| 八层 | 洗消室 | 边台（带水） | 5500*750*850 | 台 | 1 | 5.5 | 同上边台材质 |
| 八层 | 洗消室 | 水槽、三口水龙头 | 400*300*800 | 套 | 2 | 1 | 同上水槽、三口水龙头材质 |
| 八层 | 洗消室 | 滴水架 | 27支棒 | 套 | 2 | 1 | 同上滴水架材质 |
| 八层 | 洗消室 | 洗眼器 | 单口 | 套 | 1 | 1 | 同上洗眼器材质 |
| 八层 | 洗消室 | 实验凳 |  | 把 | 1 | 1 | 同上实验凳材质 |
| 八层 | 洗消室 | 岛式电源台 | 220V/10A | 套 | 2 | 1 | 同上岛式电源台材质 |
| 八层 | 洗消室 | 器皿柜 | 900*450*1800 | 个 | 3 | 1 | 同上器皿柜材质 |
| 八层 | 污物打包 | 不锈钢台 | 2200*750*850 | 台 | 1 | 2.2 | 304不锈钢材质，无柜体 |
| 八层 | 污物打包 | 紧急冲淋 |  | 套 | 1 | 1 | 同上紧急冲淋材质 |
| 八层 | 灭菌烘干 | 高温矮台 | 2100*1050*850 | 台 | 1 | 2.1 | 同上高温矮台材质 |

| 实验室排风分项清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格、产品简述 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 六层 |  |  |  |  |  |
| PF-601 |  |  |  |  |  |
| 1 | 玻璃钢离心风机 | 风量5500m3/h，机外余压1400Pa，功率4kW | 台 | 1 |  |
| 2 | 玻璃钢风机软接及防雨帽 |  | 项 | 1 |  |
| 3 | 70℃常开防火阀 | 1.名称：70℃常开防火阀 2.规格：400*400m 3.材质：碳钢材质 4.其他：防腐处理，带电信号，与排风机联动控制 | 个 | 2 |  |
| 4 | 风管止回阀 | 400*400mm，碳钢材质，防腐处理 | 个 | 1 |  |
| 5 | PP消音器 | 400*400mm，长2m，PP材质 | 个 | 1 |  |
| 6 | 玻璃钢风机基础 | C20混凝土浇筑1000*1000*200mm | 项 | 1 |  |
| 7 | 活性炭吸附箱 | 处理风量5500m3/h,初阻力≤400Pa， L1200*W1200*H960mm ，PP材质 | 台 | 1 |  |
| 8 | 活性炭吸附箱基础 | C20混凝土浇筑1300*1300*200mm | 项 | 1 |  |
| 9 | PP手动阀 | φ110mm，PP材质 | 个 | 16 |  |
| 10 | PP管 | φ110mm，4mm厚 | m | 42 |  |
| 11 | PP管 | φ160mm，4mm厚 | m | 27 |  |
| 12 | PP管 | φ200mm，4mm厚 | m | 24 |  |
| 13 | PP管 | φ250mm，4mm厚 | m | 6 |  |
| 14 | PP管 | φ315mm，4mm厚 | m | 9 |  |
| 15 | PP管 | 400*400mm，PP材质 | m | 36 |  |
| 16 | PP变径 | φ110/φ160mm，PP材质 | 个 | 6 |  |
| 17 | PP变径 | φ160/φ200mm，PP材质 | 个 | 4 |  |
| 18 | PP变径 | φ200/φ250mm，PP材质 | 个 | 1 |  |
| 19 | PP变径 | φ250/φ315mm，PP材质 | 个 | 1 |  |
| 20 | PP变径 | φ315/400*400mmmm，PP材质 | 个 | 1 |  |
| 21 | PP弯头 | φ110mm，PP材质 | 个 | 6 |  |
| 22 | PP弯头 | φ200mm，PP材质 | 个 | 1 |  |
| 23 | PP弯头 | 400*400mm，PP材质 | 个 | 8 |  |
| 24 | PP三通 | φ160/φ160/φ110，PP材质 | 个 | 6 |  |
| 25 | PP三通 | φ200/φ200/φ110，PP材质 | 个 | 4 |  |
| 26 | PP三通 | φ250/φ250/φ200，PP材质 | 个 | 1 |  |
| 27 | PP三通 | φ315/φ315/φ160，PP材质 | 个 | 2 |  |
| 28 | PP三通 | 400*400/400*400/φ200，PP材质 | 个 | 2 |  |
| 29 | 万向排气罩 | PP材质，360°旋转，可调节关节。 | 个 | 16 |  |
| PF-602 |  |  |  |  |  |
| 1 | 玻璃钢离心风机 | 风量5500m3/h，机外余压1300Pa，功率4kW | 台 | 1 |  |
| 2 | 玻璃钢风机软接及防雨帽 |  | 项 | 1 |  |
| 3 | 70℃常开防火阀 | 1.名称：70℃常开防火阀 2.规格：400*400m 3.材质：碳钢材质 4.其他：防腐处理，带电信号，与排风机联动控制 | 个 | 2 |  |
| 4 | 风管止回阀 | 400*400mm，碳钢材质，防腐处理 | 个 | 1 |  |
| 5 | PP消音器 | 400*400mm，长2m，PP材质 | 个 | 1 |  |
| 6 | 玻璃钢风机基础 | C20混凝土浇筑1000*1000*200mm | 项 | 1 |  |
| 7 | 酸雾喷淋塔 | 处理风量5500m3/h,Φ1200*H3200MM，PP材质，塔阻力≤350Pa | 台 | 1 |  |
| 8 | 酸雾喷淋塔基础 | C20混凝土浇筑1100*1100*200mm | 项 | 1 |  |
| 9 | PP手动阀 | φ110mm，PP材质 | 个 | 4 |  |
| 10 | PP手动阀 | φ160mm，PP材质 | 个 | 6 |  |
| 11 | PP管 | φ110mm，4mm厚 | m | 18 |  |
| 12 | PP管 | φ160mm，4mm厚 | m | 18 |  |
| 13 | PP管 | φ200mm，4mm厚 | m | 18 |  |
| 14 | PP管 | φ250mm，4mm厚 | m | 6 |  |
| 15 | PP管 | φ315mm，4mm厚 | m | 3 |  |
| 16 | PP管 | 400*400mm，PP材质 | m | 46 |  |
| 17 | PP变径 | φ110/φ160mm，PP材质 | 个 | 1 |  |
| 18 | PP变径 | φ160/φ200mm，PP材质 | 个 | 4 |  |
| 19 | PP变径 | φ200/φ250mm，PP材质 | 个 | 1 |  |
| 20 | PP变径 | φ250/φ315mm，PP材质 | 个 | 1 |  |
| 21 | PP变径 | φ315/400*400mmmm，PP材质 | 个 | 1 |  |
| 22 | PP弯头 | φ110mm，PP材质 | 个 | 2 |  |
| 23 | PP弯头 | φ160mm，PP材质 | 个 | 3 |  |
| 24 | PP弯头 | φ200mm，PP材质 | 个 | 1 |  |
| 25 | PP弯头 | 400*400mm，PP材质 | 个 | 7 |  |
| 26 | PP三通 | φ160/φ160/φ110，PP材质 | 个 | 1 |  |
| 27 | PP三通 | φ200/φ200/φ110，PP材质 | 个 | 1 |  |
| 28 | PP三通 | φ200/φ200/φ160，PP材质 | 个 | 3 |  |
| 29 | PP三通 | φ250/φ250/φ200，PP材质 | 个 | 1 |  |
| 30 | PP三通 | φ315/φ315/φ200，PP材质 | 个 | 1 |  |
| 31 | PP三通 | 400*400/400*400/φ200，PP材质 | 个 | 1 |  |
| 32 | PP三通 | 400*400/400*400/φ110，PP材质 | 个 | 1 |  |
| 33 | 万向排气罩 | PP材质，360°旋转，可调节关节。 | 个 | 4 |  |
| 34 | 原子吸收罩 | 304不锈钢结构 | 个 | 6 |  |
| PF-603 |  |  |  |  |  |
| 1 | PP管道离心风机 | 风量1800m3/h，机外余压250Pa | 台 | 1 |  |
| 2 | PP离心风机软接 |  | 项 | 1 |  |
| 3 | 支吊架 |  | 项 | 1 |  |
| 4 | 防雨百叶 | 500*400mm，带防虫网，铝合材质 | 个 | 1 |  |
| 5 | PP手动阀 | φ110mm，PP材质 | 个 | 6 |  |
| 6 | PP手动阀 | φ250mm，PP材质 | 个 | 1 |  |
| 7 | 风管止回阀 | φ250mm，碳钢材质，防腐处理 | 个 | 1 |  |
| 8 | PP管 | φ110mm，4mm厚 | m | 15 |  |
| 9 | PP管 | φ160mm，4mm厚 | m | 3 |  |
| 10 | PP管 | φ250mm，4mm厚 | m | 12 |  |
| 11 | PP变径 | φ110/φ160mm，PP材质 | 个 | 2 |  |
| 12 | PP变径 | φ160/φ250mm，PP材质 | 个 | 2 |  |
| 13 | PP弯头 | φ250mm，PP材质 | 个 | 1 |  |
| 14 | PP三通 | φ250/φ250/φ250，PP材质 | 个 | 1 |  |
| 预留排风 |  |  |  |  |  |
| 1 | PP管道离心风机 | 风量550m3/h，机外余压350Pa | 台 | 1 |  |
| 2 | PP离心风机软接 |  | 项 | 1 |  |
| 3 | 支吊架 |  | 项 | 1 |  |
| 4 | 防雨百叶 | 300*300mm铝合金材质，带防虫网 | 个 | 1 |  |
| 5 | PP手动阀 | φ110mm，PP材质 | 个 | 1 |  |
| 6 | 风管止回阀 | φ110mm，碳钢材质，防腐处理 | 个 | 1 |  |
| 7 | 不锈钢管 | φ110mm | m | 1.5 |  |
| 8 | PP管 | φ110mm，4mm厚 | m | 6 |  |
| 七层 |  |  |  |  |  |
| PF-701 |  |  |  |  |  |
| 1 | 玻璃钢离心风机 | 风量11220m3/h，机外余压1800Pa，功率7.5kW | 台 | 1 |  |
| 2 | 玻璃钢风机软接及防雨帽 |  | 项 | 1 |  |
| 3 | 70℃常开防火阀 | 1.名称：70℃常开防火阀 2.规格：630*400m 3.材质：碳钢材质 4.其他：防腐处理，带电信号，与排风机联动控制 | 个 | 4 |  |
| 4 | 风管止回阀 | 630*400mm，碳钢材质，防腐处理 | 个 | 1 |  |
| 5 | PP消音器 | 630*400mm，长2m，PP材质 | 个 | 1 |  |
| 6 | 玻璃钢风机基础 | C20混凝土浇筑1500*1500*200mm | 项 | 1 |  |
| 7 | 活性炭吸附箱 | 处理风量10200m3/h, L2000*W920*1200mm ，PP材质 | 台 | 1 |  |
| 8 | 活性炭吸附箱基础 | C20混凝土浇筑2100*1000*200mm | 项 | 1 |  |
| 9 | PP手动阀 | 320*200mm，PP材质 | 个 | 8 |  |
| 10 | PP管 | 320*200mm，PP材质 | m | 48 |  |
| 11 | PP管 | 400*250mm，PP材质 | m | 5 |  |
| 12 | PP管 | 500*320mm，PP材质 | m | 17 |  |
| 13 | PP管 | 630*400mm，PP材质 | m | 29 |  |
| 14 | PP弯头 | 320*200mm，PP材质 | 个 | 7 |  |
| 15 | PP弯头 | 500*320mm，PP材质 | 个 | 1 |  |
| 16 | PP弯头 | 630*400mm，PP材质 | 个 | 7 |  |
| 17 | PP三通 | 320*200/320*200/320*200，PP材质 | 个 | 1 |  |
| 18 | PP三通 | 500*320/320*200/320*200，PP材质 | 个 | 1 |  |
| 19 | PP三通 | 500*320/500*320/500*320，PP材质 | 个 | 1 |  |
| 20 | PP三通 | 400*250/320*200/320*200，PP材质 | 个 | 1 |  |
| 21 | PP三通 | 630*400/500*320/400*250，PP材质 | 个 | 1 |  |
| PF-702 |  |  |  |  |  |
| 1 | 玻璃钢离心风机 | 风量14960m3/h，机外余压1600Pa，功率11kW | 台 | 1 |  |
| 2 | 玻璃钢风机软接及防雨帽 |  | 项 | 1 |  |
| 3 | 70℃常开防火阀 | 1.名称：70℃常开防火阀 2.规格：800*400m 3.材质：碳钢材质 4.其他：防腐处理，带电信号，与排风机联动控制 | 个 | 2 |  |
| 4 | 风管止回阀 | 800*400mm，碳钢材质，防腐处理 | 个 | 1 |  |
| 5 | PP消音器 | 800*400mm，长2m，PP材质 | 个 | 1 |  |
| 6 | 玻璃钢风机基础 | C20混凝土浇筑1500*1500*200mm | 项 | 1 |  |
| 7 | 酸雾喷淋塔 | 处理风量13600m3/h,Φ1800*H4500MM，PP材质 | 台 | 1 |  |
| 8 | 酸雾喷淋塔基础 | C20混凝土浇筑1900*1900*200mm | 项 | 1 |  |
| 9 | PP手动阀 | 320*200mm，PP材质 | 个 | 8 |  |
| 10 | PP管 | 320*200mm，PP材质 | m | 34 |  |
| 11 | PP管 | 400*250mm，PP材质 | m | 24 |  |
| 12 | PP管 | 500*320mm，PP材质 | m | 22 |  |
| 13 | PP管 | 800*400mm，PP材质 | m | 44 |  |
| 14 | PP弯头 | 320*200mm，PP材质 | 个 | 3 |  |
| 15 | PP弯头 | 400*250mm，PP材质 | 个 | 2 |  |
| 16 | PP弯头 | 800*400mm，PP材质 | 个 | 7 |  |
| 17 | PP三通 | 400*250/320*200/320*200，PP材质 | 个 | 2 |  |
| 18 | PP三通 | 500*320/400*250/400*250，PP材质 | 个 | 1 |  |
| 19 | PP三通 | 800*400/500*320/400*250，PP材质 | 个 | 1 |  |
| 20 | PP三通 | 800*400/800*400/320*200，PP材质 | 个 | 1 |  |
| PF-703 |  |  |  |  |  |
| 1 | PP管道离心风机 | 风量1220m3/h，机外余压200Pa | 台 | 1 |  |
| 2 | PP离心风机软接 |  | 项 | 1 |  |
| 3 | 支吊架 |  | 项 | 1 |  |
| 4 | 防雨百叶 | 400*300mm，带防虫网，铝合金材质 | 个 | 1 |  |
| 5 | PP手动阀 | φ250mm，PP材质 | 个 | 1 |  |
| 6 | 排风口 | 500*500mm，带防虫网，铝合金材质 | 个 | 1 |  |
| 7 | 静压箱 | 500*500mm，镀锌钢板制作 | 个 | 1 |  |
| 8 | PP管 | φ250mm，4mm厚 | m | 4 |  |
| PF-704 |  |  |  |  |  |
| 1 | PP管道离心风机 | 风量1290m3/h，机外余压200Pa | 台 | 1 |  |
| 2 | PP离心风机软接 |  | 项 | 1 |  |
| 3 | 支吊架 |  | 项 | 1 |  |
| 4 | 防雨百叶 | 400*300mm | 个 | 1 |  |
| 5 | PP手动阀 | φ250mm，PP材质 | 个 | 1 |  |
| 6 | 排风口 | 500*500mm，带防虫网，铝合金材质 | 个 | 1 |  |
| 7 | 静压箱 | 500*500mm，镀锌钢板制作 | 个 | 1 |  |
| 8 | PP管 | φ250mm，4mm厚 | m | 5 |  |
| 八层 |  |  |  |  |  |
| PF-801 |  |  |  |  |  |
| 1 | 管道离心风机 | 风量1100m3/h，机外余压200Pa | 台 | 1 |  |
| 2 | PP离心风机软接 |  | 项 | 1 |  |
| 3 | 风管止回阀 | 400*300mm，碳钢材质，防腐处理 | 个 | 1 |  |
| 4 | 支吊架 |  | 项 | 1 |  |
| 5 | 排风口 | 500*500 带防虫网，铝合金材质 | 个 | 1 |  |
| 6 | 静压箱 | 500*500 镀锌钢板 | 个 | 1 |  |
| 7 | 防雨百叶 | 400*300mm,带防虫网，铝合金材质 | 个 | 1 |  |
| 8 | PP手动阀 | 400*200mm，PP材质 | 个 | 1 |  |
| 9 | PP管 | 400*300mm，4mm厚 | m | 6 |  |
| PF-802 |  |  |  |  |  |
| 1 | 管道离心风机 | 风量400m3/h，机外余压100Pa | 台 | 1 |  |
| 2 | PP离心风机软接 |  | 项 | 1 |  |
| 3 | 风管止回阀 | 320*200mm，碳钢材质，防腐处理 | 个 | 1 |  |
| 4 | 支吊架 |  | 项 | 1 |  |
| 5 | 排风口 | 300*300mm 带防虫网，铝合金材质 | 个 | 1 |  |
| 6 | 静压箱 | 300*300mm 镀锌钢板 | 个 | 1 |  |
| 7 | 防雨百叶 | 400*300mm,带防虫网，铝合金材质 | 个 | 1 |  |
| 8 | PP手动阀 | 320*200mm，PP材质 | 个 | 1 |  |
| 9 | PP管 | 320*300mm，4mm厚 | m | 10 |  |
| PF-803 |  |  |  |  |  |
| 1 | 管道离心风机 | 风量800m3/h，机外余压150Pa | 台 | 1 |  |
| 2 | PP离心风机软接 |  | 项 | 1 |  |
| 3 | 风管止回阀 | 320*200mm，碳钢材质，防腐处理 | 个 | 1 |  |
| 4 | 支吊架 |  | 项 | 1 |  |
| 5 | 排风口 | 400*400mm 带防虫网，铝合金材质 | 个 | 1 |  |
| 6 | 静压箱 | 400*400mm 镀锌钢板 | 个 | 1 |  |
| 7 | 防雨百叶 | 400*300mm,带防虫网，铝合金材质 | 个 | 1 |  |
| 8 | PP手动阀 | 320*200mm，PP材质 | 个 | 1 |  |
| 9 | PP管 | 320*300mm，4mm厚 | m | 6 |  |
| 10 | 辅材 | PP管道抱箍、膨胀螺栓、角钢、吊筋等 | 项 | 1 |  |
| 11 | 设备吊装费 |  | 项 | 1 |  |

| 净化空调分项清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格、产品简述 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 八层 |  |  |  |  |  |
| 1 | 直膨式组合净化机组（AHU-01）含外机及恒温恒湿控制系统 | 风量：2000m3/h，新风量400m3/h，机外余压600Pa，制冷量12.1kw，，含混合段、风机段、初效G4+中效F8过滤段、表冷段、均流段、送风段等 | 台 | 1 |  |
| 2 | 直膨式组合净化机组（AHU-02）含外机及恒温恒湿控制系统 | 风量：2000m3/h，新风量400m3/h，机外余压650Pa，制冷量12.1kw，含混合段、风机段、初效G4+中效F8过滤段、表冷段、均流段、PTC电加热段、电极加湿段、送风段等 | 台 | 1 |  |
| 3 | 直膨式组合净化机组（AHU-03）含外机及恒温恒湿控制系统（数码变容量） | 风量：3000m3/h，新风量3000m3/h，机外余压650Pa，制冷量41.0kw，含混合段、风机段、初效G4+中效F8过滤段、表冷段、均流段、PTC电加热段、电极加湿段、送风段等 | 台 | 1 |  |
| 4 | 直膨式组合净化机组支吊架 | 含槽钢、φ12吊筋、φ12膨胀螺栓等 | 套 | 3 |  |
| 5 | 中效箱式排风机 | 风量：3400m3/h，机外余压500Pa，带F8中效过滤 | 台 | 1 |  |
| 6 | 中效箱式排风机支吊架 | 含槽钢、φ12吊筋、φ12膨胀螺栓等 | 套 | 1 |  |
| 7 | 消音弯头 | 400*320mm，消音弯头 | 个 | 2 |  |
| 8 | 双层微孔消音器 | 500*320mm，长1.5m，双层微孔 | 个 | 1 |  |
| 9 | 定风量阀 | 320*250mm，500～2500m3/h，启阀压力＜100Pa，镀锌钢板材质 | 个 | 2 |  |
| 10 | 定风量阀 | 400*320mm，600～3200m3/h，启阀压力＜100Pa，镀锌钢板材质 | 个 | 1 |  |
| 11 | 高效过滤器 | 320*320mm，额定风量500m3/h，H13滤纸，含静压箱及扩散孔板 | 个 | 7 |  |
| 12 | 高效过滤器 | 484*484mm，额定风量500m3/h，H13滤纸，含静压箱及扩散孔板 | 个 | 7 |  |
| 13 | 下回风口 | 350*300mm，带防虫网，可开竖条单层百叶，铝合金材质 | 个 | 11 |  |
| 14 | 下回风口 | 800*400mm，带防虫网，可开竖条单层百叶，铝合金材质 | 个 | 2 |  |
| 15 | 新风防雨百叶 | 400*300mm，带防虫网，铝合金材质 | 个 | 2 |  |
| 16 | 新风防雨百叶 | 900*600mm，带防虫网，铝合金材质 | 个 | 1 |  |
| 17 | 排风防雨百叶 | 900*600mm，带防虫网，铝合金材质 | 个 | 1 |  |
| 18 | 手动风量调节阀 | 200*200mm，碳钢材质 | 个 | 13 |  |
| 19 | 手动风量调节阀 | 250*200mm，碳钢材质 | 个 | 6 |  |
| 20 | 手动风量调节阀 | 320*200mm，碳钢材质 | 个 | 11 |  |
| 21 | 电动调节阀 | 320*200mm，碳钢材质，带执行器 | 个 | 4 |  |
| 22 | 电动调节阀互锁控制系统 |  | 套 | 1 |  |
| 23 | 排风机与净化机组AHU-03联动控制系统 |  | 套 | 1 |  |
| 24 | 镀锌钢板风管 | 0.6mm厚，镀锌钢板 | m2 | 151.2 |  |
| 25 | 镀锌钢板风管 | 0.75mm厚，镀锌钢板 | m2 | 12.4 |  |
| 26 | 橡塑保温板材 | 25mm厚，难燃B1级 | m3 | 3.8 |  |
| 27 | 冷媒铜管 | φ12.7mm，φ19.05mm | m | 30 |  |
| 28 | 冷媒铜管 | φ15.88,φ25.4mm | m | 30 |  |
| 29 | 橡树保温管材 | φ12.7mm，φ19.05mm | m | 30 |  |
| 30 | 橡树保温管材 | φ15.88,φ25.4mm | m | 30 |  |
| 31 | 冷凝水管 | De40，PVC材质 | m | 30 |  |
| 32 | 冷凝水管 | De32，PVC材质 | m | 25 |  |
| 33 | 冷凝水管 | De25，PVC材质 | m | 13 |  |
| 34 | 橡树保温管材 | De40，难燃B1级，20mm厚 | m | 30 |  |
| 35 | 橡树保温管材 | De32，难燃B1级，20mm厚 | m | 25 |  |
| 36 | 橡树保温管材 | De25，难燃B1级，20mm厚 | m | 13 |  |
| 37 | 辅材 |  | 项 | 1 |  |

| 舒适性空调分项清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格、产品简述 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 多联机室外机 | 制冷量：73KW,制热量：81.5KW,功率：19.74KW | 台 | 1.00 |  |
| 2 | 多联机室外机 | 制冷量：130KW，制热量：145KW，功率：38.4KW | 台 | 1.00 |  |
| 3 | 多联机（内机） | 制冷量：2.2KW,制热量：2.5KW,功率：60W 机外静压：15pa | 台 | 2.00 |  |
| 4 | 多联机（内机） | 制冷量：2.8KW,制热量：3.2KW,功率：60W 机外静压：15pa | 台 | 1.00 |  |
| 5 | 多联机（内机） | 制冷量：3.2KW,制热量：3.6KW,功率：80W 机外静压：15pa | 台 | 1.00 |  |
| 6 | 多联机（内机） | 制冷量：3.6KW,制热量：4.0KW,功率：80W 机外静压：15pa | 台 | 1.00 |  |
| 7 | 多联机（内机） | 制冷量：4.5KW,制热量：5.0KW,功率：95W 机外静压：15pa | 台 | 2.00 |  |
| 8 | 多联机（内机） | 制冷量：5.0KW,制热量：5.6KW,功率：95W 机外静压：15pa | 台 | 9.00 |  |
| 9 | 多联机（内机） | 制冷量：6.3KW,制热量：7.1KW,功率：95W 机外静压：15pa | 台 | 1.00 |  |
| 10 | 多联机（内机） | 制冷量：10.0KW,制热量：11.2KW,功率：303W 机外静压：50pa | 台 | 7.00 |  |
| 11 | 多联机（内机） | 制冷量：12.5KW,制热量：14.0KW,功率：303W 机外静压：50pa | 台 | 4.00 |  |
| 12 | 多联机（内机） | 制冷量：16.0KW,制热量：18.0KW,功率：303W 机外静压：50pa | 台 | 3.00 |  |
| 13 | 风管机 | 制冷量：2.6KW,制热量：2.9KW,功率：860W 机外静压：10-30pa | 套 | 5.00 | 原有8台分体机，参数与现在风管机不同 |
| 14 | 风管机 | 制冷量：3.5KW,制热量：3.8KW,功率：1250W 机外静压：10-30pa | 套 | 3.00 |  |
| 15 | 风管机 | 制冷量：5KW,制热量：5.7KW,功率：1850W 机外静压：10-30pa | 套 | 7.00 |  |
| 16 | 风管机 | 制冷量：7.2KW,制热量：8KW,功率：2300W 机外静压：10-30pa | 套 | 1.00 |  |
| 17 | 风管机 | 制冷量：12.3KW,制热量：13.5KW,功率：4280W 机外静压：30pa | 套 | 1.00 |  |
| 18 | 方形散流器 | 300*300mm，铝合金材质，可开带防虫网 | 个 | 2.00 |  |
| 19 | 方形散流器 | 600*600mm，铝合金材质，可开带防虫网 | 个 | 59.00 |  |
| 20 | 单层百叶回风口 | 600*600mm，铝合金材质，可开带防虫网 | 个 | 48.00 |  |
| 21 | 分歧管 | TBP4022TA | 个 | 7.00 |  |
| 22 | 分歧管 | TBP4033TA | 个 | 3.00 |  |
| 23 | 分歧管 | TBP4072TA | 个 | 10.00 |  |
| 24 | 分歧管 | TBP4073TA | 个 | 10.00 |  |
| 25 | 单面彩钢酚醛复合风管 | 20mm厚，铝箔+彩钢 | m2 | 594.52 |  |
| 26 | 镀锌铁皮 | 厚度0.75mm | m2 | 30.00 |  |
| 27 | 镀锌铁皮 | 厚度1.0mm | m2 | 45.60 |  |
| 28 | 紫铜管 | φ6.35 | m | 107.04 |  |
| 29 | 紫铜管 | φ9.52 | m | 118.56 |  |
| 30 | 紫铜管 | φ12.7 | m | 123.60 |  |
| 31 | 紫铜管 | φ15.88 | m | 109.80 |  |
| 32 | 紫铜管 | φ19.05 | m | 108.84 |  |
| 33 | 紫铜管 | φ22.23 | m | 9.48 |  |
| 34 | 紫铜管 | φ25.4 | m | 33.84 |  |
| 35 | 紫铜管 | φ28.58 | m | 29.40 |  |
| 36 | 紫铜管 | φ31.75 | m | 12.24 |  |
| 37 | 紫铜管 | φ34.92 | m | 65.52 |  |
| 38 | 紫铜管 | ∅41.3 | m | 19.68 |  |
| 39 | PVC冷凝水管 | De25,PVC排水管 | m | 254.40 |  |
| 40 | PVC冷凝水管 | De32,PVC排水管 | m | 145.20 |  |
| 41 | 橡塑保温管材 | φ6.35 厚度20mm、B1级 | m | 107.04 |  |
| 42 | 橡塑保温管材 | φ9.52 厚度20mm、B1级 | m | 118.56 |  |
| 43 | 橡塑保温管材 | φ12.7 厚度20mm、B1级 | m | 123.60 |  |
| 44 | 橡塑保温管材 | φ15.88 厚度20mm、B1级 | m | 109.80 |  |
| 45 | 橡塑保温管材 | φ19.05 厚度20mm、B1级 | m | 108.84 |  |
| 46 | 橡塑保温管材 | φ22.23 厚度20mm、B1级 | m | 9.48 |  |
| 47 | 橡塑保温管材 | φ25.4 厚度20mm、B1级 | m | 33.84 |  |
| 48 | 橡塑保温管材 | φ28.58 厚度20mm、B1级 | m | 29.40 |  |
| 49 | 橡塑保温管材 | φ31.75 厚度20mm、B1级 | m | 12.24 |  |
| 50 | 橡塑保温管材 | φ34.92 厚度20mm、B1级 | m | 65.52 |  |
| 51 | 橡塑保温管材 | ∅41.3 厚度20mm、B1级 | m | 19.68 |  |
| 52 | 橡塑保温管材 | DN25,20mm厚，B1级 | m | 254.40 |  |
| 53 | 橡塑保温管材 | DN32,20mm厚，B1级 | m | 145.20 |  |
| 54 | 线控器 |  | 个 | 48 |  |
| 55 | 辅材 | 膨胀螺栓、角钢、吊筋等 | 项 | 1 |  |
| 56 | BV电源线 | BV-2.5mm2 | m | 1200 |  |
| 57 | YJV电缆 | YJV-4*25+1*16 | m | 60 |  |
| 58 | YJV电缆 | YJV-5*16 | m | 60 |  |

| 电缆及水管清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 |  |  | 规格、产品简述 |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 备注 |
| 八层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 给排水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 塑料管 PP-DN75 |  |  | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PP-DN50 4.连接形式:热熔 5.阻火圈设计要求:详设计图 6.压力试验及吹、洗设计要求:详设计图 |  |  |  | m | 32 |  |  |
| 2 | 塑料管 PP-DN50 |  |  | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PP-DN50 4.连接形式:热熔 5.阻火圈设计要求:详设计图 6.压力试验及吹、洗设计要求:详设计图 |  |  |  | m | 110 |  |  |
| 3 | 塑料管 PPR-DN20 |  |  | 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：PPR-DN20 4.连接形式：热熔 5.阻火圈设计要求:详设计图 6.压力试验及吹、洗设计要:详设计图 |  |  |  | m | 24 |  |  |
| 4 | 塑料管 PPR-DN25 |  |  | 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：PPR-DN25 4.连接形式：热熔 5.阻火圈设计要求:详设计图 6.压力试验及吹、洗设计要:详设计图 |  |  |  | m | 68 |  |  |
| 5 | 塑料管 PPR-DN32 |  |  | 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：PPR-DN32 4.连接形式：热熔 5.阻火圈设计要求:详设计图 6.压力试验及吹、洗设计要:详设计图 |  |  |  | m | 28 |  |  |
| 6 | PPR弯头 |  |  | 1.名称：PPR弯头 2.规格：DN20 |  |  |  | 个 | 6 |  |  |
| 7 | PPR弯头 |  |  | 1.名称：PPR弯头 2.规格：DN25 |  |  |  | 个 | 4 |  |  |
| 8 | PPR弯头 |  |  | 1.名称：PPR弯头 2.规格：DN32 |  |  |  | 个 | 2 |  |  |
| 9 | PPR三通 |  |  | 1.名称：PPR三通 2.规格：DN25/DN25/DN25 |  |  |  | 个 | 8 |  |  |
| 10 | PPR三通 |  |  | 1.名称：PPR三通 2.规格：DN50/DN50/DN50 |  |  |  | 个 | 14 |  |  |
| 11 | PPR三通 |  |  | DN75/DN75/DN75 |  |  |  | 个 | 2 |  |  |
| 12 | 卡箍、管件 |  |  |  |  |  |  | 批 | 1 |  |  |
| 13 | 管道支架 |  |  | 1.管道支架 2.做法：详设计 |  |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 14 | 闸阀 DN15 |  |  | 1.安装部位:室内 2.类型：闸阀 3.材质：详设计 4.型号、规格：DN15 5.其他：满足设计及相关规范要求 |  |  |  | 个 | 10 |  |  |
| 15 | 闸阀 DN32 |  |  | 1.安装部位:室内 2.类型：闸阀 3.材质：详设计 4.型号、规格：DN32 5.其他：满足设计及相关规范要求 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |
| 16 | 打孔费 |  |  |  |  |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 六、七、八层（照明、插座、风机、净化空调电源线） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 配电箱 |  |  | 1.名称：成套照明配电箱 2.详设计 |  |  |  | 套 | 8 |  |  |
| 2 | 洁净室LED平板灯 |  |  | 1.名称：LDE平板灯 2.规格：72W/1200*600mm |  |  |  | 个 | 90 |  |  |
| 3 | 洁净室LED平板灯 |  |  | 1.名称：LDE平板灯 2.规格：68W/600*600mm |  |  |  | 个 | 68 |  |  |
| 4 | 洁净室LED平板灯 |  |  | 1.名称：LDE平板灯 2.规格：40W/600*600mm |  |  |  | 个 | 12 |  |  |
| 5 | 单联单控开关 |  |  | 1.名称：单联单控开关 2.规格：220V 10A 3.安装方式：嵌墙 |  |  |  | 个 | 72 |  |  |
| 6 | 双联单控开关 |  |  | 1.名称：双联单控开关 2.规格：220V 10A 3.安装方式：嵌墙 |  |  |  | 个 | 9 |  |  |
| 7 | BV电源线 |  |  | 1.名称：铜芯电线 2.规格：BV-2.5mm2 3.敷设方式：穿管 |  |  |  | m | 3600 |  |  |
| 8 | KBG穿线管 |  |  | 1.名称：KBG穿线管 2.规格：DN16 3.敷设方式：综合考虑 |  |  |  | m | 1200 |  |  |
| 9 | 插座 |  |  | 1.名称：五孔插座 2.规格：220V 16A 3.安装方式：嵌墙 |  |  |  | 个 | 12 |  |  |
| 10 | 插座 |  |  | 1.名称：五孔插座 2.规格：220V 10A 3.安装方式：嵌墙 |  |  |  | 个 | 48 |  |  |
| 11 | 插座 （实验室专用插座） |  |  | 1.名称：实验室专用插座 2.规格：118mm 3.安装方式：实验台上安装 |  |  |  | 个 | 24 |  |  |
| 12 | BV电源线 |  |  | 1.名称：铜芯电线 2.规格：BV-4mm2 3.敷设方式：穿管 |  |  |  | m | 1260 |  |  |
| 13 | KBG穿线管 |  |  | 1.名称：KBG穿线管 2.规格：DN20 3.敷设方式：综合考虑 |  |  |  | m | 420 |  |  |
| 14 | PVC穿线管 |  |  | 1.名称：PVC穿线管 2.规格：DN20 3.敷设方式：综合考虑 |  |  |  | m | 70 |  |  |
| 15 | PVC穿线管 |  |  | 1.名称：PVC穿线管 2.规格：DN32 3.敷设方式：综合考虑 |  |  |  | m | 20 |  |  |
| 16 | 紫外吸顶杀菌灯 |  |  | 1.名称：紫外吸顶杀菌灯 2.规格：20W/HL-E02 |  |  |  | 个 | 8 |  |  |
| 17 | 紫外吸顶杀菌灯 |  |  | 1.名称：紫外吸顶杀菌灯 2.规格：30W/HL-E02 |  |  |  | 个 | 2 |  |  |
| 18 | 紫外吸顶杀菌灯 |  |  | 1.名称：紫外吸顶杀菌灯 2.规格：40W/HL-E02 |  |  |  | 个 | 8 |  |  |
| 19 | 定时开关 |  |  | 1.定时开关 |  |  |  | 个 | 4 |  |  |
| 20 | YJV电缆 |  |  | 1.名称：电力电缆 2.型号：YJV 3.规格：5*4mm2 4.材质：铜芯电缆 5.敷设方式、部位：电缆敷设 |  |  |  | m | 245 |  |  |
| 21 | YJV电缆 |  |  | 1.名称：电力电缆 2.型号：YJV 3.规格：5*6mm2 4.材质：铜芯电缆 5.敷设方式、部位：电缆敷设 |  |  |  | m | 97 |  |  |
| 22 | YJV电缆 |  |  | 1.名称：电力电缆 2.型号：YJV 3.规格：5*10mm2 4.材质：铜芯电缆 5.敷设方式、部位：电缆敷设 |  |  |  | m | 45 |  |  |
| 23 | YJV电缆 |  |  | 1.名称：电力电缆 2.型号：YJV 3.规格：5*16mm2 4.材质：铜芯电缆 5.敷设方式、部位：电缆敷设 |  |  |  | m | 145 |  |  |
| 24 | YJV电缆 |  |  | 1.名称：电力电缆 2.型号：YJV 3.规格：4*25+1*16mm2 4.材质：铜芯电缆 5.敷设方式、部位：电缆敷设 |  |  |  | m | 73 |  |  |
| 25 | 辅材 |  |  |  |  |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 26 | 电气人工费 |  |  |  |  |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 27 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污水处理设备分项清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 | 规格、产品简述 |  | 单位 | 数量 | 备注 |  |  |  |  |
| 负一层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 排水沟玻璃钢格栅 盖板 | 380mm*25mm |  | 米 | 6 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 排水沟衬玻璃钢防腐 | 4油3布 |  | 平方米 | 6 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 格栅 | 20㎜ |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 提升泵 | QDX1.5-6-0.25 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 加药泵 | 20L/H |  | 台 | 4 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 药箱 | 200L |  | 个 | 4 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 搅拌器 | 0.55KW |  | 个 | 4 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 曝气头 | 215 |  | 套 | 25 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 曝气分布装置 | 非标 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 机械式搅拌器 | 非标 |  | 台 | 3 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 斜管沉淀 | ￠35 |  | m3 | 4 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 斜管支架 | 非标 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 滤料 | 2-3mm |  | T | 2 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 污泥提升泵 | WDX1.5-6-0.75 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 回转式风机 | FSR-501 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | PLC自动电控柜 | 1600*600*400 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 二氧化氯发生器 | AB型 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 管道 | DN15-DN50 |  | 批 | 1 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 法兰 | DN25-DN50 |  | 批 | 1 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 止回阀 | DN25 |  | 个 | 4 |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 球阀 | DN15-DN50 |  | 批 | 1 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 电缆 | RVV3*1-4*2.5 |  | 批 | 1 |  |  |  |  |  |
| 24 |  | 电缆桥架 | 50*100 |  | 米 | 20 |  |  |  |  |  |
| 25 |  | 护栏爬梯 | 非标 |  | 米 | 15 |  |  |  |  |  |
| 26 |  | 桥架支架 | 非标 |  | 个 | 14 |  |  |  |  |  |
| 27 |  | 其它附件 | 配套配件 |  | 批 | 1 |  |  |  |  |  |
| 28 |  | PH监测仪 | 0-14 |  | 套 | 2 | 联测仪表 |  |  |  |  |
| 29 |  | 箱体 | 2.4*6.4*2.6 |  | 件 | 1 | 内衬玻璃钢 |  |  |  |  |
| 30 |  | 小计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 冻库分项清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格、产品简述 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 八层 |  |  |  |  |  |
| A、制冷部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 5P风冷机组 | 采用谷轮冷冻机组，噪音低 系统装有电器控制元件，具有有过载、缺相和高低压保护功能 | 台 | 1 |  |
| 2 | 冷风机（电化霜） | 采用成都天奇冷风机 冷风机型号：DD-40电化霜 风机盘管采用φ12.7的高效内螺纹铜管，间距37.5*32.5 采用优质内转子电机，具有风量大、风压大、射程远等优点 | 台 | 1 |  |
| 3 | 进口外平衡膨胀阀 | 采用艾默生 膨胀阀 采用不锈钢的执行元件，毛细管和感温包具有高防腐蚀、高强度和防震性、良好的传热效果使用环境温度为：-60~100度 | 套 | 1 |  |
| 4 | R22制冷剂 | 采用高效环保制冷剂R22，导热系数大，对制冷装置采用的材料无腐蚀性，对人体无害，无燃烧爆炸危险，对大气臭氧无破坏作用 | 瓶 | 1 |  |
| 5 | 铜管 | 采用优质高效厚壁0.8MM厚软铜管型号φ10，弯头、直接 | 米 | 10 |  |
|  |  | 采用优质高效厚壁1.0MM厚软铜管型号φ12，弯头、直接 | 米 | 10 |  |
|  |  | 采用优质高效厚壁1.0MM厚软铜管型号φ19，弯头、直接 | 米 | 10 |  |
| 6 | 机组支架 | φ12螺栓 | 套 | 1 |  |
| 7 | 风机支架 | φ12螺栓 | 批 | 1 |  |
| 8 | 制冷辅件 | 氧气 | 瓶 | 2 |  |
|  |  | 丁烷 | 瓶 | 2 |  |
|  |  | 45%高银焊条 | 根 | 2 |  |
|  |  | 铜焊条 | 根 | 5 |  |
|  |  | 19保温管 | 米 | 10 |  |
|  |  | 白色扎带 | 圈 | 6 |  |
| B、库体部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 聚苯保温板 | 1保温板密度18KG 厚度100MM 3.嵌缝、塞口材料品种：发泡剂 | 平方 | 88 |  |
| 2 | 发泡剂、清洗剂 | 750ML冷库专用聚胺脂发泡剂 | 件 | 2 |  |
|  |  | 750ML冷库专用清洗剂 | 瓶 | 2 |  |
| 3 | 包边、包角 | 冷库内阴角50*50 | 米 | 40 |  |
|  |  | 冷库外阳角50*50 | 米 | 40 |  |
|  |  | 铆钉4*16 | 盒 | 2 |  |
| 4 | 冷库门 | 门类型：冷库专用门 厚度：100mm厚 门尺寸：1800*800 把门扇挂上道轨，将门扇上端的吊架座与道轨内滑轮固定好，然后将门推至关闭状态。将门扇与门樘位置准确后，即将门前压紧装置、靠轮座、内开门碰块及下压紧装置在调试中安装到最佳位置。 | 樘 | 1 |  |
| C、电控部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 温度自动控制柜 | 有过载、缺相和高低压保护功能;有手动与自动的选择功能; 有风机和压机延时功能;有手动化霜与快速启动功能; 温控器抗干扰能力强,运行可靠；控温温度:±50℃(分辨率1℃)； 报警温度：-20～50℃；负载电流:5A。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 电线 | 川缆电线4平方 | 圈 | 2 |  |
|  |  | 川缆电线2.5平方 | 圈 | 2 |  |
| 3 | 冷库灯 | 60W冷库专用防爆库灯及灯罩 | 套 | 2 |  |
| 4 | 电气辅材 | PVC线管 弯头 直接 | 米 | 10 |  |
|  |  | 扎带 | 袋 | 5 |  |
|  |  | 端子排 | 个 | 10 |  |
|  |  | 线鼻子 | 个 | 40 |  |
| 一.小计: |  |  |  |  |  |
| 二 | 安装调试费 |  | 项 | 1 |  |
|  | 总计 |  |  |  |  |

| 玻璃及门窗分项清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格、产品简述 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |  |
| 五层 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 门、窗 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双扇平开钢化玻璃门 | (1)单层钢化玻璃双扇平开门，钢化玻璃厚度δ=10mm (2)BLM2325 (3)尺寸为2300*2500mm（门开启尺寸1500*2100mm） (4)详见设计图纸 (5)含铝合金门框、及门禁系统（含指纹、密码、刷卡解锁）、地弹簧、等五金配件 | 樘 | 1 | 3800.00 | 3800.00 |  |  |
| 2 | 钢化玻璃门窗顶部加固假梁 | (1)木工板假梁H200*W200mm (2)木工板厚度12mm (3)加固角钢50*40mm (4)含膨胀螺栓等 | m | 2.3 | 120.00 | 276.00 |  |  |
| 3 | 双扇平开钢化玻璃门 | (1)单层钢化玻璃双扇平开门，钢化玻璃厚度δ=12mm (2)BLM1521 (3)尺寸为1500*2100mm (4)详见设计图纸 (5)含铝合金门框、及门禁系统（含指纹、密码、刷卡解锁）、地弹簧、等五金配件 | 樘 | 2 | 3000.00 | 6000.00 |  |  |
| 六层 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 隔墙 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 彩钢板墙体隔断 | 1.机制双层中空玻镁彩钢板 2.钢板厚度：0.426mm；复合板厚度：50mm 3.螺栓种类 ：不锈钢铆钉，膨胀 4.复合板夹芯材料：双层中空玻镁 5.防火要求：A级防火等级 | ㎡ | 15.4 | 146.30 | 2253.02 |  |  |
| 2 | 彩钢板墙体隔断固定用结构件 | 50系列U型槽铝，50系列铝合金内圆弧，50系列内圆弧底座，50系列铝合金外圆柱，50系列铝合金内角三通，50系列铝合金外角三通，铝合金门堵头等配件。 | ㎡ | 15.4 | 25.00 | 385.00 |  |  |
| 吊顶 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 硅钙板吊顶 | (1)吊顶高度2.75m (2)600×600*10mm硅钙板天棚 (3)U型轻钢主龙骨@1200,38*12，U型轻钢主龙骨吊件38-1 (4)V型轻钢次龙骨(采用挂钩挂主主龙骨上)@600 (5)600×600*0.8mm铝扣板天棚面层 (6)详见图纸 | m2 | 808.6 | 41.50 | 33556.90 |  |  |
| 门、窗 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 单扇平开钢化玻璃门 | (1)单层钢化玻璃单扇平开门，钢化玻璃厚度δ=12mm (2)BLM1121 (3)尺寸为1100*2700mm（门开启尺寸1100*2100mm） (4)详见设计图纸 (5)含铝合金门框、及地弹簧、等五金配件 | 樘 | 10 | 1350.00 | 13500.00 |  |  |
| 2 | 双扇平开钢化玻璃门 | (1)单层钢化玻璃双扇平开门，钢化玻璃厚度δ=12mm (2)BLM1521 (3)尺寸为1500*2100mm (4)详见设计图纸 (5)含铝合金门框、及门禁系统（含指纹、密码、刷卡解锁）、地弹簧、等五金配件 | 樘 | 2 | 3000.00 | 6000.00 |  |  |
| 3 | 双扇平开钢化玻璃门 | (1)单层钢化玻璃双扇平开门，钢化玻璃厚度δ=12mm (2)BLM1521 (3)尺寸为1500*2700mm（门开启尺寸1500*2100mm） (4)详见设计图纸 (5)含铝合金门框、地弹簧、等五金配件 | 樘 | 4 | 1850.00 | 7400.00 |  |  |
| 4 | 单扇平开钢化玻璃门 | (1)单层钢化玻璃单扇平开门，钢化玻璃厚度δ=12mm (2)BLM1021 (3)尺寸为1000*2700mm（门开启尺寸1000*2100mm） (4)详见设计图纸 (5)含铝合金门框、及地弹簧、等五金配件 | 樘 | 2 | 1250.00 | 2500.00 |  |  |
| 5 | 单扇平开钢化玻璃门 | (1)单层钢化玻璃单扇平开门，钢化玻璃厚度δ=12mm (2)BLM0921 (3)尺寸为900*2700mm（门开启尺寸900*2100mm） (4)详见设计图纸 (5)含铝合金门框、及地弹簧、等五金配件 | 樘 | 2 | 1150.00 | 2300.00 |  |  |
| 6 | 钢化玻璃窗 | (1)单层钢化玻璃窗，钢化玻璃厚度δ=12mm (2)C1515 (3)尺寸为1500*1500mm (4)详见设计图纸 (5)含铝合金边框等五金配件 | 樘 | 22 | 580.00 | 12760.00 |  |  |
| 7 | 钢化玻璃窗 | (1)单层钢化玻璃窗，钢化玻璃厚度δ=12mm (2)尺寸为2800*1700mm (3)详见设计图纸 (4)含铝合金边框、等五金配件 | 樘 | 8 | 1000.00 | 8000.00 |  |  |
| 8 | 钢化玻璃窗 | (1)单层钢化玻璃窗，钢化玻璃厚度δ=12mm (3)尺寸为2400*1700mm (4)详见设计图纸 (5)含铝合金边框、等五金配件 | 樘 | 10 | 820.00 | 8200.00 |  |  |
| 9 | 钢化玻璃窗 | (1)单层钢化玻璃窗，钢化玻璃厚度δ=12mm (3)尺寸为2100*1700mm (4)详见设计图纸 (5)含铝合金边框、等五金配件 | 樘 | 2 | 720.00 | 1440.00 |  |  |
| 10 | 钢化玻璃窗 | (1)单层钢化玻璃窗，钢化玻璃厚度δ=12mm (3)尺寸为5300*1700mm (4)详见设计图纸 (5)含铝合金边框、等五金配件 | 樘 | 1 | 1800.00 | 1800.00 |  |  |
| 12 | 单扇彩钢板平开门 | (1)双层中空玻镁彩钢板单扇平开门， 钢板厚度δ=0.426mm (2)M0921 (3)尺寸为900*2100 (4)观察窗采用5厚钢化玻璃 (5)含门套、及门锁、密封条等五金配件 | 樘 | 1 | 750.00 | 750.00 |  |  |
| 13 | 钢化玻璃门窗顶部加固假梁 | (1)木工板假梁H200*W200mm (2)木工板厚度12mm (3)加固角钢50*40mm (4)含膨胀螺栓等 | m | 84.3 | 120.00 | 10116.00 |  |  |
| 七层 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 隔墙 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 彩钢板墙体隔断 | 1.机制双层中空玻镁彩钢板 2.钢板厚度：0.426mm；复合板厚度：50mm 3.螺栓种类 ：不锈钢铆钉，膨胀 4.复合板夹芯材料：双层中空玻镁 5.防火要求：A级防火等级 | ㎡ | 27.4 | 146.30 | 4008.62 |  |  |
| 2 | 彩钢板墙体隔断固定用结构件 | 50系列U型槽铝，50系列铝合金内圆弧，50系列内圆弧底座，50系列铝合金外圆柱，50系列铝合金内角三通，50系列铝合金外角三通，铝合金门堵头等配件。 | ㎡ | 24.7 | 25.00 | 617.50 |  |  |
| 吊顶 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 硅钙板吊顶 | (1)吊顶高度2.75m (2)600×600*10mm硅钙板天棚 (3)U型轻钢主龙骨@1200,38*12，U型轻钢主龙骨吊件38-1 (4)V型轻钢次龙骨(采用挂钩挂主主龙骨上)@600 (5)600×600*0.8mm铝扣板天棚面层 (6)详见图纸 | m2 | 860.4 | 41.50 | 35706.60 |  |  |
| 门、窗 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 单扇彩钢板平开门 | (1)双层中空玻镁彩钢板单扇平开门， 钢板厚度δ=0.426mm (2)M0921 (3)尺寸为900*2100 (4)观察窗采用5厚钢化玻璃 (5)含门套、及门锁、密封条等五金配件 | 樘 | 2 | 750.00 | 1500.00 |  |  |
| 2 | 单扇平开钢化玻璃门 | (1)单层钢化玻璃单扇平开门，钢化玻璃厚度δ=12mm (2)BLM1121 (3)尺寸为1100*2700mm（门开启尺寸1100*2100mm） (4)详见设计图纸 (5)含铝合金门框、及地弹簧、等五金配件 | 樘 | 10 | 1350.00 | 13500.00 |  |  |
| 3 | 双扇平开钢化玻璃门 | (1)单层钢化玻璃双扇平开门，钢化玻璃厚度δ=12mm (2)BLM1521 (3)尺寸为1500*2100mm (4)详见设计图纸 (5)含铝合金门框、及门禁系统（含指纹、密码、刷卡解锁）、地弹簧、等五金配件 | 樘 | 2 | 3000.00 | 6000.00 |  |  |
| 4 | 双扇平开钢化玻璃门 | (1)单层钢化玻璃双扇平开门，钢化玻璃厚度δ=12mm (2)BLM1521 (3)尺寸为1500*2700mm（门开启尺寸1500*2100mm） (4)详见设计图纸 (5)含铝合金门框、地弹簧、等五金配件 | 樘 | 6 | 1850.00 | 11100.00 |  |  |
| 5 | 钢化玻璃窗 | (1)单层钢化玻璃窗，钢化玻璃厚度δ=12mm (2)尺寸为2800*1700mm (3)详见设计图纸 (4)含铝合金边框、等五金配件 | 樘 | 12 | 1000.00 | 12000.00 |  |  |
| 6 | 钢化玻璃窗 | (1)单层钢化玻璃窗，钢化玻璃厚度δ=12mm (3)尺寸为2600*1700mm (4)详见设计图纸 (5)含铝合金门框、等五金配件 | 樘 | 10 | 900.00 | 9000.00 |  |  |
| 7 | 钢化玻璃门窗顶部加固假梁 | (1)木工板假梁H200*W200mm (2)木工板厚度12mm (3)加固角钢50*40mm (4)含膨胀螺栓等 | m | 84.5 | 120.00 | 10140.00 |  |  |
| 八层 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 隔墙 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 彩钢板墙体隔断 | 1.机制双层中空玻镁彩钢板 2.钢板厚度：0.426mm；复合板厚度：50mm 3.螺栓种类 ：不锈钢铆钉，膨胀 4.复合板夹芯材料：双层中空玻镁 5.防火要求：A级防火等级 | ㎡ | 531.8 | 146.30 | 77802.34 |  |  |
| 2 | 彩钢板墙体隔断固定用结构件 | 50系列U型槽铝，50系列铝合金内圆弧，50系列内圆弧底座，50系列铝合金外圆柱，50系列铝合金内角三通，50系列铝合金外角三通，铝合金门堵头等配件。 | ㎡ | 531.8 | 25.00 | 13295.00 |  |  |
| 3 | 空心砖墙、砌块墙 | (1)墙体类型：内墙 (2)墙体厚度：190厚 (3)空心砖、砌块品种、规格、强度等级：陶粒粉煤灰空心砌块,390*190*190 (4)砂浆强度等级、配合比：M5砂浆 | m3 | 76.8 | 680.00 | 52224.00 |  |  |
| 4 | 刷喷涂料 | (1)刷乳胶漆（一底两面） (2)打磨光滑 (3)2mm厚耐水腻子粉面抹 (4)刮腻子三遍 | ㎡ | 568.4 | 34.50 | 19609.80 |  |  |
| 5 | 墙面一般抹灰 | (1)内墙面 (2)5厚1:0.3:2.5水泥石灰膏砂浆找平层 (3)13厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛 (4)详03J502-1 2/A04 | ㎡ | 863.4 | 18.50 | 15972.90 |  |  |
| 吊顶 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 硅钙板吊顶 | (1)吊顶高度2.75m (2)600×600*10mm硅钙板天棚 (3)U型轻钢主龙骨@1200,38*12，U型轻钢主龙骨吊件38-1 (4)V型轻钢次龙骨(采用挂钩挂主主龙骨上)@600 (5)600×600*0.8mm铝扣板天棚面层 (6)详见图纸 | m2 | 562.8 | 41.50 | 23356.20 |  |  |
| 2 | 彩钢板顶板 | 1.机制双层中空玻镁彩钢板 2.钢板厚度：0.426mm；复合板厚度：50mm 3.螺栓种类 ：不锈钢铆钉，膨胀 4.复合板夹芯材料：双层中空玻镁 5.防火要求：A级防火等级 | ㎡ | 369.6 | 146.30 | 54072.48 |  |  |
| 3 | 彩钢板顶板固定用结构件 | 50系列U型槽铝，T字铝，角铝等配件。 | ㎡ | 369.6 | 35.00 | 12936.00 |  |  |
| 4 | 彩钢板检修口 | 600*600mm,带密封条 | 个 | 6 | 220.00 | 1320.00 |  |  |
| 地面 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PVC地板 | (1)2mm厚pvc胶地板【含自流平及吸收性界面处理剂】 (2)基面涂橡胶地板进口粘合剂 (3)2~3厚自流平 (4)吸收性界面处理剂 (5)20厚1:2.5水泥砂浆，压实抹光 (6)水泥砂浆一道（内掺建筑胶） | ㎡ | 306 | 93.60 | 28641.60 |  |  |
| 2 | 塑料板踢脚线 | (1)2mm厚PVC胶地板踢脚线 (2)进口专用胶粘剂粘铺 (3)粘铺R-40垫层 (4)H=120mm | ㎡ | 27.8 | 127.60 | 3547.28 |  |  |
|  | 块料楼地面 | (1)洗消室/污物打包/灭菌烘干 (2)防滑地砖防水楼面 (3)8厚300*300铺地砖，稀水泥浆擦缝 (4)6厚建筑胶水泥砂浆粘结层 (5)撒素水泥浆一道（洒适量清水） (6)6厚1:2.5水泥砂浆压实抹平 (7)刷素水泥浆结合层一道（内掺水重3%~5%的108胶） (8)最薄处30厚C20细石混凝土从门口处向地漏0.5%坡 | ㎡ | 72.1 | 138.60 | 9993.06 |  |  |
| 3 | 块料楼地面 | (1)非微生物实验区 (2)防滑地砖防水楼面 (3)8厚800*800铺地砖，稀水泥浆擦缝 (4)6厚建筑胶水泥砂浆粘结层 (5)撒素水泥浆一道（洒适量清水） (6)6厚1:2.5水泥砂浆压实抹平 (7)刷素水泥浆结合层一道（内掺水重3%~5%的108胶） (8)最薄处30厚C20细石混凝土从门口处向地漏0.5%坡 | ㎡ | 457.2 | 124.60 | 56967.12 |  |  |
| 门、窗 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 单扇彩钢板平开门 | (1)双层中空玻镁彩钢板单扇平开门， 钢板厚度δ=0.426mm (2)M0921 (3)尺寸为900*2100 (4)观察窗采用5厚钢化玻璃 (5)含门套、及门锁、密封条等五金配件 | 樘 | 7 | 750.00 | 5250.00 |  |  |
| 2 | 子母彩钢板平开门 | (1)双层中空玻镁彩钢板子母平开门， 钢板厚度δ=0.426mm (2)M1221 (3)尺寸为1200*2100 (4)观察窗采用5厚钢化玻璃 (5)含门套、及门锁、密封条等五金配件 | 樘 | 7 | 850.00 | 5950.00 |  |  |
| 3 | 双扇彩钢板平开门 | (1)双层中空玻镁彩钢板双扇平开门， 钢板厚度δ=0.426mm (2)M1521 (3)尺寸为1500*2100 (4)观察窗采用5厚钢化玻璃 (5)含门套、及门锁、密封条等五金配件 | 樘 | 3 | 950.00 | 2850.00 |  |  |
| 4 | 金属固定玻璃窗 | (1)铝合金金属固定玻璃窗 (2)C2415 (3)尺寸为2400*1500 (4)玻璃窗采用5厚钢化玻璃 (5)含窗套密封条等五金配件 | 樘 | 1 | 650.00 | 650.00 |  |  |
| 5 | 金属固定玻璃窗 | (1)铝合金金属固定玻璃窗 (2)C2715 (3)尺寸为2700*1500 (4)玻璃窗采用5厚钢化玻璃 (5)含窗套密封条等五金配件 | 樘 | 2 | 730.00 | 1460.00 |  |  |
| 6 | 金属固定玻璃窗 | (1)铝合金金属固定玻璃窗 (2)C1215 (3)尺寸为1200*1500 (4)玻璃窗采用5厚钢化玻璃 (5)含窗套密封条等五金配件 | 樘 | 3 | 320.00 | 960.00 |  |  |
| 7 | 金属固定玻璃窗 | (1)铝合金金属固定玻璃窗 (2)C1815 (3)尺寸为1800*1500 (4)玻璃窗采用5厚钢化玻璃 (5)含窗套密封条等五金配件 | 樘 | 1 | 480.00 | 480.00 |  |  |
| 9 | 单扇平开钢化玻璃门 | (1)单层钢化玻璃单扇平开门，钢化玻璃厚度δ=12mm (2)BLM1021 (3)尺寸为1000*2700mm（门开启尺寸1000*2100mm） (4)详见设计图纸 (5)含铝合金门框、及地弹簧、等五金配件 | 樘 | 4 | 1250.00 | 5000.00 |  |  |
| 10 | 双扇平开钢化玻璃门 | (1)单层钢化玻璃双扇平开门，钢化玻璃厚度δ=12mm (2)BLM1521 (3)尺寸为1500*2700mm（门开启尺寸1500*2100mm） (4)详见设计图纸 (5)含铝合金门框、地弹簧、等五金配件 | 樘 | 4 | 1850.00 | 7400.00 |  |  |
| 11 | 钢化玻璃窗 | (1)单层钢化玻璃窗，钢化玻璃厚度δ=12mm (2)尺寸为2800*1700mm (3)详见设计图纸 (4)含窗户不锈钢包边（包边宽度200mm，直角翻边宽度30mm、等五金配件 | 樘 | 6 | 1000.00 | 6000.00 |  |  |
| 12 | 钢化玻璃窗 | (1)单层钢化玻璃窗，钢化玻璃厚度δ=12mm (2)尺寸为2350*1700mm (3)详见设计图纸 (4)含窗户不锈钢包边（包边宽度200mm，直角翻边宽度30mm、等五金配件 | 樘 | 1 | 800.00 | 800.00 |  |  |
| 13 | 钢化玻璃窗 | (1)单层钢化玻璃窗，钢化玻璃厚度δ=12mm (2)尺寸为3200*1700mm (3)详见设计图纸 (4)含铝合金边框、等五金配件 | 樘 | 1 | 1100.00 | 1100.00 |  |  |
| 14 | 钢化玻璃门窗顶部加固假梁 | (1)木工板假梁H200*W200mm (2)木工板厚度12mm (3)加固角钢50*40mm (4)含膨胀螺栓等 | m | 45.3 | 120.00 | 5436.00 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  | 637683.42 |  |  |

| VAV变风量变频通风系统(电控相关） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通风系统电控相关报价明细 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 品名 | 型号 | 单位 | 数量 | 性能参数 |
| 通风柜面风速控制相关报价明细 |  |  |  |  |  |
| 1 | 通风柜控制器及操作显示面板 | WFCT2-01E | 套 | 14 | 性能参数：控制面风速可设，如0.5m/s ，面风速可设置控制范围0.3m/s – 1m/s；面风速显示精度 0.01m/s，风速过高过低（上下阀值可设，如0.2，0.8）报警，阀门异常报警，紧急最大排风，静音功能，按键实现待机功能，OLED显示能在超低温环境下工作，能够在－40℃～70℃度范围内工作 |
| 2 | 变风量风速传感器 | WFSS1-01 |  |  | 测量范围：0.1m/s – 2m/s 测量精度0.02m/s输出信号：0 – 10V DC， 响应时间：小于0.3s 供电电压 12VDC |
| 3 | 调节窗位移传感器 | WFSS3-02 |  |  | 0～10KΩ，1000mm,外壳和线轮均经过防腐处理，可以在恶劣环境下工作 |
| 4 | 变风量调节阀 | WFPP-250 |  |  | 带德国GRUNER原装进口快速执行器，执行器参数：工作电压24AC/DC功率7W，力矩4NM，0～90度全行程小于5秒，pp阀体，具有较好的抗腐蚀性 |
| 5 | 压力均衡阀 | WFPP-A-250 |  |  | pp阀门，具有较好的抗腐蚀性 |
| 一般排送风控制相关报价明细 |  |  |  |  |  |
| 1 | 风阀控制器 | WFCT2-06E | 套 | 14 | 性能参数：远程控制风机启停，可0～90°调节阀门开度，并液晶显示阀门开启角度，具有排新风阀门调节两种控制模式，可任意切换；同时支持两路阀门控制输出；供电电压220VAC，工作温度0～40℃，风阀执行器时间5～60秒可调 |
| 风机变频控制相关报价明细 |  |  |  |  |  |
| 1 | 管道静压传感器 | WFSS5-01 | 个 | 4 | 静态精度1%Fs，温度补偿范围路-18~+65℃，在温度补偿范围外的热漂移小于+0.06%FS/ ℃ |
| 2 | 排风变频器4.0KW | Siemens-4.0 | 台 | 2 | 微控制器控制，采用具有现代先进技术水平的绝缘栅双极型晶体管（IGBT）作为功率输出器件，脉冲宽度调制的开关频率可选，具有完善的保护功能，西门子原装出品，性能优良 |
| 3 | 排风变频器7.5KW | Siemens-7.5 | 台 | 1 | 微控制器控制，采用具有现代先进技术水平的绝缘栅双极型晶体管（IGBT）作为功率输出器件，脉冲宽度调制的开关频率可选，具有完善的保护功能，西门子原装出品，性能优良 |
| 4 | 变频器11KW | Siemens-11 | 台 | 1 | 微控制器控制，采用具有现代先进技术水平的绝缘栅双极型晶体管（IGBT）作为功率输出器件，脉冲宽度调制的开关频率可选，具有完善的保护功能，西门子原装出品，性能优良 |
| 5 | 控制电缆 | RVV-4*0.5 | 米 | 3256 | 电压300/500V，20℃时导体直流电阻≤26Ω/km,执行标准：GB/T5023.5-2008/IEC60227-5:2003，铜芯线，纯度高，材质好 |
| 6 | 配电箱 | TP2-01 | 台 | 4 | 含空开、断路器、交流接触器、中间继电器、开关电源、散热风扇、紧急旋钮、指示灯、端子排等元器件，具有远程控制，过流保护等功能，同时还具有喷淋塔水泵防空转功能，以免烧坏电机 |
| 7 | 安装辅材（线管、线槽、线盒、金属软管、扎带、管卡、吊杆、角铁等） |  | 批 | 1 | 各选材均为高品质产品,严格符合国家标准 |

第六章  评标办法

# 1. 总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律制度，结合采购项目特点制定本评标办法。

1.2资格审查由资格审查委员会负责，其他具体评标事务由采购代理机构依法组建的评审委员会负责，评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由采购代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济、法律等方面的专家组成。

1.3 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

1.4评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

1.5 评标过程独立、保密。投标人非法干预评标评标过程的行为将导致其投标文件作为无效处理。

1.6评标委员会评价投标文件的响应性，对于投标人而言，除评标委员会要求其澄清、说明或者更正而提供的资料外，仅依据投标文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

2、评标方法

本项目评标方法为：综合评分法。

3、 评标程序

3.1评审委员会成员应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购人、采购代理机构统一保管，拒绝提交通讯工具或者相关电子设备的，采购人、采购代理机构可以拒绝其参加评审工作，并向同级财政部门报告。

3.2评标委员会正式评标前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中采购项目技术、服务和商务要求、评标方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

3.3符合性检查。

3.3.1评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对资格审查合格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项仅限于本招标文件的明确规定。投标文件是否满足招标文件的实质性要求，必须以本招标文件的明确规定作为依据，否则，不能对投标文件作为无效处理，评标委员会不得臆测符合性审查事项。

3.3.2资格审查合格的投标文件（包括单独递交的开标一览表）有下列情形的，本项目不作为实质性要求进行规定，即不作为符合性审查事项，不得作为无效投标处理：

（1）正副本数量齐全、密封完好，只是未按照招标文件要求进行分装或者统装的；

（2）存在个别地方（不超过2个）没有法定代表人签字，但有法定代表人的私人印章或者有效授权代理人签字的；

（3）除招标文件明确要求加盖单位(法人)公章的以外，其他地方以相关专用章加盖的；

（4）以骑缝章的形式代替投标文件内容逐页盖章的（但是骑缝章模糊不清，印章名称无法辨认的除外）；

（5）投标文件（包括单独递交的开标一览表）密封时未加盖、少加盖公章或者密封章，但是密封完好、完整标明了投标人名称且得到投标人（法定代表人或者授权代理人）现场认可的；

（6）其他不影响采购项目实质性要求的情形。

3.3.3除政府采购法律制度规定的情形外，本项目投标人或者其投标文件有下列情形之一的，作为无效投标处理：

（1）投标文件正副本数量不足的；

（2）投标文件组成明显不符合招标文件的规定要求，影响评标委员会评判的；

（3）投标文件的格式、语言、计量单位、报价货币、知识产权、投标有效期等不符合招标文件的规定，影响评标委员会评判的；

（4）投标报价不符合招标文件规定的价格标底（采购预算或最高限价）和其他报价规定的；

（5）技术应答内容完全复制招标文件规定要求，且无相关证明材料的（主要适用于专用设备和电子信息化建设采购项目，政府采购工程、政府采购协议供货或定点供应商采购、政府采购的货物属于规格标准统一或者订制产品的除外）；

（6）没有完全符合招标文件的实质性要求及第五章打▲号的技术、商务和其他实质性要求的；

（7）招标文件有明确要求，但投标文件未载明或者载明的采购项目履约时间、方式、数量与招标文件要求不一致的。

（8）法律法规规定的应作为无效投标处理的。

3.4比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对未作无效投标处理的投标文件进行技术、服务、商务等方面评估，综合比较与评价。

3.5复核。评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选供应商的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

3.6推荐中标候选供应商。中标候选供应商应当排序。

采用最低评标价法的，评标结果按评标价由低到高顺序排列；评标价相同的，按投标报价由低到高顺序排列；评标价、投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为中标候选供应商；还相同的，评标价、投标报价相同且满足招标文件全部实质性要求的并列，按投标产品属于政府优先采购范围的作为成交供应商；仍然相同的，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选供应商；报价相同且满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分也相同的并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。

评标委员会可推荐的中标候选供应商数量不能满足招标文件规定的数量的，只有在获得采购人书面同意后，可以根据实际情况推荐中标候选供应商。未获得采购人的书面同意,评标委员会不得在招标文件规定之外推荐中标候选供应商，否则，采购人可以不予认可。

3.7出具评标报告。评标委员会推荐中标候选供应商后，应当出具评标报告。评标报告应当包括下列内容：

（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）获取招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

（3）评标方法和标准；

（4）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（5）评标结果和中标候选供应商排序表；

（6）评标委员会授标建议；

（7）报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

3.8评标争议处理规则。评标委员会在评审过程中，对于符合性审查、对供应商投标文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。有不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人或采购代理机构书面反映。采购人或采购代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.9供应商应当书面澄清、说明或者更正。

3.9.1在评标过程中，供应商投标文件实质性符合招标文件要求的前提下，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，应当以书面形式（须由评标委员会全体成员签字）要求供应商作出必要的书面澄清、说明或者更正，并给予供应商必要的反馈时间。

3.9.2供应商应当书面澄清、说明或者更正，并加盖公章或签字确认（供应商为法人的，应当由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者代理人签字确认），否则无效。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料，是投标文件的组成部分。

3.9.3评标委员会要求供应商澄清、说明或者更正，不得超出招标文件的范围，不得以此让供应商实质改变投标文件的内容，不得影响供应商公平竞争。本项目下列内容不得澄清：

（1）按财政部规定应当在评标时不予承认的投标文件内容事项；

（2）投标文件中已经明确的内容事项；

（3）投标文件未提供的材料。

3.9.4 本项目采购过程中，投标文件出现下列情况的，不需要供应商澄清、说明或者更正，按照以下原则处理：

（1）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准，但是单价金额出现计算错误、明显人为工作失误的除外；

（3）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（4）对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

出现本条第（二）项规定情形，单价汇总金额比总价金额高，且超过政府采购预算或者本项目最高限价的，供应商投标文件应作为无效投标处理；单价汇总金额比总价金额高，但未超过政府采购预算或者本项目最高限价的，应以单价汇总金额作为价格评分依据。

注：评标委员会当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。供应商的投标文件可以要求澄清、说明或者更正的，不得未经澄清、说明或者更正而直接作无效投标处理。

3.10采购人或采购代理机构现场复核评标结果。

3.10.1评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，采购人或采购代理机构应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和采购文件对评标结果进行复核，出具复核报告。存在下列情形之一的，采购人或采购代理机构应当根据情况书面建议评标委员会现场修改评标结果或者重新评标：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）客观评分不一致的。

存在本条上述规定情形的，由评标委员会自主决定是否采纳采购人或采购代理机构的书面建议，并承担独立评审责任。评标委员会采纳采购人或采购代理机构书面建议的，应当按照规定现场修改评标结果或者重新评标，并在评标报告中详细记载有关事宜；不采纳采购人或采购代理机构书面建议的，应当书面说明理由。采购人或采购代理机构书面建议未被评标委员会采纳的，应当按照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。采购人或采购代理机构认为评标委员会评标结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.10.2有下列情形之一的，不得修改评标结果或者重新评标：

（1）评标委员会已经出具评标报告并且离开评标现场的；

（2）采购人或采购代理机构现场复核时，复核工作人员数量不足的；

（3）采购人或采购代理机构现场复核时，没有采购监督人员现场监督的；

（4）采购人或采购代理机构现场复核内容超出规定范围的；

（5）采购人或采购代理机构未提供书面建议的。

## 4. 评标细则及标准

4.1 评委会只对通过初审的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

4.2 本次综合评分的因素是：报价、方案、技术、厂商实力、售后服务、节能、对招标文件的响应程度及投标文件规范性等。

4.3 除价格因素外，评委会成员应依据投标文件规定的评分标准和方法独立对其他因素进行比较打分。

4.4 在评标过程中，投标文件有下列情况之一，评标委员会成员应当按照招标文件规定的非实质性偏离进行扣分：

（1）文字表述的内容含义不明确，或者同类问题表述不一致，或者有明显文字和计算错误，或者提供的技术信息和数据资料不完整，投标人拒不或在规定的时间内没有进行澄清、说明或补正或澄清、说明、补正的内容也不能说明问题的；

（2）投标文件未按招标文件要求进行编制目录、页码；

（3）认定的与招标文件第五章规定的技术、商务和其他规定要求不符的非实质性偏离。

（4）认定的其他非实质性偏离。

4.5综合评分明细表

4.5.1综合评分明细表的制定以科学合理、降低评委会自由裁量权为原则。

4.5.2综合评分明细表

| 类别 | 计分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价部分（60分） | 投标报价 | 60分 | 满足招标文件要求且投标报价中最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分；其他投标人的价格分统一按照以下公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×60分 |
|  | 主要设备质量、性能、品质保障 | 15分 | 投标人提供项目涉及的主要设备主要技术指标、品质保证全部满足或优于招标文件第五章《技术标准和要求》要求,得满分15分；不满足其他条款的（没有带“▲”条款），每处扣1分，扣完为止。不满足带“▲”条款的，每处扣2分；超过5项的作废标处理。 |
|  | 安装施工保证 | 5分 | 1、投标人提供拟任本项目负责人具有机电工程专业贰级及以上注册建造师资格计2分； 2、投标人提供拟任本项目负责人具备有效的B类安全生产考核合格证书,并提供项目负责人由劳动保障部门出具的投标截止时间前近1年连续6个月的养老保险证明计1分，未提供计0分； 3、投标人注册在本企业的三大员（安全员、质量员、施工员）齐全的计2分，缺一项不得分。以上资质提供原件备查。 |
|  | 安装施工组织方案 | 5分 | 根据投标人针对本项目的实际情况、业务需求分析所做出的投标技术方案的内容完整性与编制水平、安装施工方案与技术措施、质量管理体系与措施、安全管理体系与措施、环境保护管理体系与措施、工程进度计划与措施、资源配备计划等进行比较，分档次计分。优计4-5分，一般计2-3分，差计0-1分，没有编制施工组织方案，计0分。 |
|  | 管理体系认证 | 4分 | 1、具有认证内容包含实验室通风柜、实验台生产的ISO9001质量管理体系认证证书，得1分； 2、具有认证内容包含实验室通风柜、实验台生产的ISO14001环境管理体系认证证书，得1分； 3、具有认证内容包含实验室通风柜、实验台生产的GB/T28001职业健康安全管理体系认证证书，得1分； 4、投标人具有安全生产标准化（三级及以上）企业证书计1分。 |
|  | 企业资质 | 2分 | 投标人参与国家标准制定或具备政府认定的与实验室环境建设相关的工程技术中心的计2分，没有不计分； |
|  | 类似业绩 | 5分 | 1、近2年（2016年-2017年）以来完成过食品药品检验检测机构实验室建设类似业绩，并提供中标通知书、施工合同， 提供1个类似业绩得1分，本项最高得分2分； （类似业绩是指含实验室通排风、洁净、台柜、集中供气等专业工程的实验室建设项目，需同时提供合同或中标通知书，建设监理等签字的竣工资料（原件备查）及业主联系人的姓名及电话） 2、类似业绩如能提供该工程由第三方检测机构出具的项目主要技术指标（如风速、噪音等）的检测合格报告的每个项目再加1分；最高3分。 注：以上证明文件取得截止日期为招标公告日期，评标时提供原件备查。 |
|  | 对招标文件商务要求的响应程度 | 2分 | 投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得2分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 |
|  | 服务 | 2分 | 评标委员会对各投标人提供的售后服务及质量保证承诺进行综合比较，并对设有专人负责售前、售中和售后服务，培训计划合理的投标人计1-2分；没有提供或提供的售后服务及质量保证承诺不满足要求的不计分。（投标文件中需提供售后服务机构详细地址、联系人、电话等资料）； |

## 5. 废 标

5.1本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应在四川政府采购网上公告，并公告废标的情形。投标人需要知晓导致废标情形的具体原因和理由的，可以通过书面形式询问采购人或采购代理机构。

5.2对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

## 6.定标

6.1. 定标原则：本项目由采购人委托评标委员会直接确定中标供应商（评标委员会按照顺序确定第一名中标候选供应商为中标供应商）。

6.2 根据评标委员会确定的中标供应商，采购代理机构在四川政府采购网上发布中标公告，并自确定中标之日起2个工作日内向中标供应商发出中标通知书。

6.3采购人、采购代理机构不退回投标人投标文件和其他投标资料。

## 7. 评标专家在政府采购活动中承担以下义务：

（1）遵守评审工作纪律；

（2）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（3）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（4）及时向监督部门报告评审过程中采购组织单位向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，供应商行贿、提供虚假材料或者串通、受到的非法干预情况等违法违规行为；

（5）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购组织单位书面说明情况；

（6）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（7）法律、法规和规章规定的其他义务。

## 8.评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

（1）遵行《政府采购法》第十二条和《政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（2）评标前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购人、采购代理机构统一保管。

（3）评标过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（4）评标过程中，不得干预或者影响正常评标工作，不得修改或细化招标文件确定的评标程序、评标方法、评标因素和评标标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得违反规定的评标格式评分和撰写评标意见，不得拒绝对自己的评标意见签字确认。

（5）服从评标现场的现场秩序管理，接受评标现场监督人员的合法监督。

（6）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

9、评标委员会及其成员不得有下列行为：

（1）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（2）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，财政部87号令第五十一条规定的情形除外；

（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

（6）记录、复制或者带走任何评标资料；

（7）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有前款第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

# 第七章  合同主要条款（范本）

合同编号：   。

签订地点：XXXX。

签订时间：XXXX年XX月XX日。

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及XXXX采购项目（招标编号：XX）的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

## 一、合同货物

| 货物品名 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 随机 配件 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 二、合同总价

合同总价为人民币大写：                元，即RMB￥        元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

## 三、质量要求

1、乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2、货物必须符合或优于国家（行业）          标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3、乙方须在本合同签订之日起   日内送交货物成品样品给甲方确认，在甲方出具样品确认书并封存成品样品外观尺寸后，乙方才能按样生产，并以此样品作为验收样品；每台货物上均应有产品质量检验合格标志。

4、货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

5、货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

## 四、交货及验收

1、乙方交货期限为合同签订生效后的XX日内，在合同签订生效之日起XX天内交货到甲方指定地点，随即在XX日内全部完成安装调试验收合格交付使用，并且最迟应在XX年XX月XX日前全部完成安装调试验收合格交付使用(如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延)。交货验收时须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。

2、验收由甲方组织，乙方配合进行：

(1) 货物在乙方通知安装调试完毕后    日内初步验收。初步验收合格后，进入    试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用相应顺延；试用期结束后    日内完成最终验收；

(2) 验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

(3) 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

（4）乙方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力外，还需提供台面厂家授权书和售后服务承诺书；

(5) 如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

3、货物安装完成后     日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

5、如货物经乙方   次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

6、其他未尽事宜应严格按照《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》（川财采〔2015〕32号）的要求进行。

## 五、付款方式

（一）适用于无预付款采购项目

1、全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的      日内，按照财政性资金支付有关规定，向乙方支付合同价款￥     元，人民币大写    元整；

2、履约保证金退还：在货物验收合格满    后，甲方接到乙方通知和支付凭证资料文件，以及由甲方确认本合同货物质量与服务等约定事项已经履行完毕的正式书面文件后的     日内，递交结算凭证资料给银行并由其向乙方支付价款￥      元， 人民币大写：              元整；乙方履约不合格的，履约保证金不予退还。

3、乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

（二）适用于有预付款采购项目（预付款建议不超过政府采购合同金额的30%）

1、甲方在本合同签订生效之日起接到乙方通知和票据凭证资料以及乙方交给甲方的合同履约保证金（按合同总价的百分之  计算款额￥             元，人民币大写：                            元整）后的    日内支付合同金额百分之     的价款；

2、全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的      日内，提交支付凭证资料给       财政国库支付执行机构办理财政国库支付手续，并由其向乙方核拨合同总价的百分之   款项：￥     元，人民币大写    元整；

3、履约保证金退还：在货物验收合格满    后，甲方接到乙方通知和支付凭证资料文件，以及由甲方确认本合同货物质量与服务等约定事项已经履行完毕的正式书面文件后的     日内，递交结算凭证资料给银行并由其向乙方支付价款￥      元， 人民币大写：              元整；乙方履约不合格的，履约保证金不予退还。

4、乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

## 六、售后服务

1、质保期为验收合格后XX年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后   小时内响应到场，    小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方   次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。

2、乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

## 七、违约责任

1、甲方违约责任

（1） 甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之  的违约金；

（2） 甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之   /天的违约金；逾期付款超过  天的，乙方有权终止合同；

（3） 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2、乙方违约责任

（1）乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之  的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

（2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之   /天的违约金；逾期交货超过XX天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之  的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

（3）乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在   天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之   的赔偿金给甲方。

（4）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之   向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

（5）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

## 八、争议解决办法

1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

## 九、其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、本合同一式六份，自双方签章之日起生效。甲方三份，乙方、政府采购管理部门、采购代理机构各一份。

甲方：   （盖章）   			       乙方：   （盖章）

法定代表人（授权代表）：            法定代表人（授权代表）：

地    址：                         地    址：

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

电    话：                         电    话：

传    真：                         传    真：

签约日期：XX年XX月XX日 			签约日期：XX年XX月XX日